Część nr 3

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator – 2 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024, fabrycznie nowy, niepowystawowy |  |
| --- | --- |
| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| Defibrylator |  |
| Zasilanie |  |
| 1. | akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% |
| 2. | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. |
| 3. | ilość defibrylacji z maksymalną energią przy pracy z baterii 400 lub więcej |
| Funkcje / cechy |  |
| 4. | urządzenie przenośne |
| 5. | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |  |
| 6. | ilość kanałów ekg: min. 12 |
| 7. | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta |
| 8. | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |
| 9. | zakres pomiaru min. 50 -100% |
| 10. | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec |
| Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |
| 11. | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg |
| 12. | tryb ręczny i automatyczny |
| 13. | metoda pomiaru : oscylometryczna |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |
| 14. | zakres pomiaru EtCO2 min. 0 - 99 mm Hg |
| 15. | zakres częstości oddechów min. 0 - 80 odd./min. |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpCO i SpMeth Pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny |  |
| 16. | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny |
| 17. | Pomiar frakcji methemoglobiny |
| Defibrylacja |  |
| 18. | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci |
| 19. | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. |
| 20. | defibrylacja ręczna |
| 21. | defibrylacja półautomatyczna AED |
| 22. | zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J |
| 23. | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 24 |
| 24. | dwufazowa fala defibrylacji |
| 25. | kardiowersja |
| Stymulacja przezskórna serca |  |
| 26. | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna |
| 27. | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. |
| 28. | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA |
| Ekran |  |
| 29. | przekątna ekranu min. 8 cala |
| 30. | Kolorowy LCD TFT |
| 31. | Funkcja typu „sun view” – dobrej widoczności w dużym oświetleniu |
| Reanimacja krążeniowo - oddechowa |  |
| 32. | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) |
| Alarmy |  |
| 33. | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |
| 34 | szerokość papieru 100 mm lub więcej |
| 35. | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 |
| 36. | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (12,5 i 25 mm/sek) |
| Inne wymagania |  |
| 37. | archiwizacja przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |
| 38. | Możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce. Ze względu na bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych nie dopuszcza się transmisji badań na wskazany adres e-mail, bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci dedykowanego serwera i aplikacji na komputerze placówki odbiorczej. Transmitowanie z 1 defibrylatora. |
| 39. | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania |
| 40. | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 |
| 41. | Impregnowana torba/plecak do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne |