Część nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Aparat USG

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Pełna nazwa ultrasonografu |  | Podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | Podać |  |  |
| Kraj |  | Podać |  |  |
| Dystrybutor - Oferent |  | Podać |  |  |
| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu min. |  | 2024 |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy |  | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania |  | Min. 5 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych |  | Min. 4 |  |
|  | Dynamika systemu |  | Min. 290 dB |  |
|  | Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania |  | Tryb dostępny na min. 3 głowicach |  |
|  | Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. |  | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę |  | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy |  | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) |  | Min. 75 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode |  | Min. 800 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania |  | Min. 1 - 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika |  | Min. 70 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B |  | Min. 3500 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) |  | Min. 600 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI |  | Min. 1400 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Min. 12 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) |  | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego |  | Min. 0,05 - 20 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) |  | Min.: +/- 15,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego |  | Min.1,5 do 38 kHz |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej |  | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej |  | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej |  | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie |  | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich, min. możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array |  | Min.: +/- 19 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego |  | Min. 1,5 - 40 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” |  | Min. 9 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  | TAK |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB |  | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB |  | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) |  | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | Min. X40 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu |  | Min. x20 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie |  | Min. 10 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Kardiologicznych - Transkranialnych |  | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy |  | Min. 1,0 – 6,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów |  | Min. 190 |  |
|  | Kąt skanowania |  | Min. 70 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. |  | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów |  | Min. 600 |  |
|  | Szerokość pola skanowania |  | Max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkłuć out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części) |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. |  | Min. 1,0 – 5,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów |  | Min. 128 |  |
|  | Kąt skanowania |  | Min. 90 stopni |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | min. 4 pasma częstotliwości |  |
| Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 180 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną tzw. radialną o kacie obrazowania 360 st., min. 5,0 - 10,0 MHz, min. 256 elementów |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczne pomiary biometryczne min.: BPD, HC, AC, FL oraz automatyczny pomiar NT |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne |  | Min.190cm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania |  | TAK |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) |  | Min. 24 miesiące |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) |  | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  | TAK |  |