Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Gastroskop i  kolonoskop

| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 |  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  |  |  |
| 5 |  | Rozdzielczość 1920x1080 p |  |  |  |
| 6 |  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D |  |  |  |
| 7 |  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  |  |  |
| 8 |  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM |  |  |  |
| 9 |  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu |  |  |  |
| 10 |  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  |  |  |
| 11 |  | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB |  |  |  |
| 12 |  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  |  |  |
| 13 |  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  |  |  |
| 14 |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi |  |  |  |
| 15 |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  |  |  |
| 16 |  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe |  |  |  |
| 17 |  | Barwienie modyfikowanym światłem LED |  |  |  |
| 18 |  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI |  |  |  |
| 19 |  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  |  |  |
| 20 |  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 |  |  |  |
| 21 |  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM |  |  |  |
| 22 |  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  |  |  |
| 23 |  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  |  |  |
| 24 |  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 |  |  |  |
| 25 |  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  |  |  |
| 26 |  | Źródło światła typu LED |  |  |  |
| 27 |  | Wbudowane min. 3 diody LED |  |  |  |
| 28 |  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  |  |  |
| 29 |  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni |  |  |  |
| 30 |  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa |  |  |  |
| 31 |  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie |  |  |  |
| 32 |  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami |  |  |  |
| KOLONOSKOP HD – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4 |  |  | Kąt obserwacji 1700 |  |  |
| 5 |  |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |  |
| 6 |  |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm |  |  |
| 7 |  |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm |  |  |
| 8 |  |  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm |  |  |
| 9 |  |  | Długość robocza 1330- 1690 mm |  |  |
| 10 |  |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 |  |  |
| 11 |  |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  |  |
| 12 |  |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  |  |
| 13 |  |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  |  |
| 14 |  |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  |  |
| 15 |  |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  |  |
| 16 |  |  | Typ konektora - jednogniazdowy |  |  |
| 17 |  |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  |  |
| 18 |  |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |  |  |
| 19 |  |  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu |  |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  |
| 1 | Oferent / Producent |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  |  |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  |  |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka |  |  |  |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  |  |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  |  |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4 |  |  | Typ: napółkowy |  |  |
| 5 |  |  | Pobór mocy max. 50W |  |  |
| 6 |  |  | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa |  |  |
| 7 |  |  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min |  |  |
| 8 |  |  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg |  |  |
| 9 |  |  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego |  |  |
| 10 |  |  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę |  |  |
| 11 |  |  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji |  |  |
| 12 |  |  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |  |
| 13 |  |  | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg |  |  |
| 14 |  |  | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) |  |  |
| 15 |  |  | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych |  |  |
| 16 |  |  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. |  |  |
| 17 |  |  | Metalowy uchwyt na dren |  |  |
| 18 |  |  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m |  |  |
| 19 |  |  | Klasa IIa, typ CF |  |  |
| POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  |
| 1 |  |  |  | Oferent / Producent |  |
| 2 |  |  |  | Nazwa i typ |  |
| 3 |  |  |  | Kraj pochodzenia |  |
| 4 |  |  |  | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry |  |
| 5 |  |  |  | Element pompujący rolkowy |  |
| 6 |  |  |  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego |  |
| 7 |  |  |  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami |  |
| 8 |  |  |  | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min |  |
| 9 |  |  |  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu |  |
| 10 |  |  |  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy |  |
| 12 |  |  |  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 |  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  |  |
| 5 |  | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim |  |  |  |
| 6 |  | Myjnia na endoskopy różnych producentów |  |  |  |
| 7 |  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  |  |
| 8 |  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni |  |  |  |
| 10 |  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. |  |  |  |
| 12 |  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  |  |
| 13 |  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |  |
| 14 |  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany |  |  |  |
| 15 |  | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku |  |  |  |
| 16 |  | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji |  |  |  |
| 17 |  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |  |
| 18 |  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |  |
| 19 |  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V |  |  |  |
| 20 |  | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  |  |
| 21 |  | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego |  |  |  |
| 22 |  | Posiada 4 dysze płucząco -myjące |  |  |  |
| 23 |  | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny |  |  |  |
| 24 |  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji |  |  |  |
| 25 |  | Zbiornik wody min. 13 litrów |  |  |  |
| 26 |  | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr |  |  |  |
| 27 |  | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr |  |  |  |
| 28 |  | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu |  |  |  |
| 29 |  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody |  |  |  |
| 30 |  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  |  |
| 31 |  | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy |  |  |  |
| 32 |  | Zawory do ręcznego wylewania płynów |  |  |  |
| 33 |  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim |  |  |  |
| 34 |  | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni |  |  |  |
| 35 |  | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) |  |  |  |
| 36 |  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie |  |  |  |
| 37 |  | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu |  |  |  |
| 38 |  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) |  |  |  |
| 39 |  | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm |  |  |  |
| 40 |  | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie |  |  |  |
| 41 |  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce |  |  |  |
| INSUFLATOR CO2 - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4 |  |  | Trzy stopnie insuflacji: 1.4 l/min, 2.4 l/min, 3.5 l/min |  |  |
| 5 |  |  | Sterowanie poprzez zawór woda - powietrze w rękojeści endoskopu |  |  |
| 6 |  |  | Możliwość podłączenia do butli CO2 z użyciem specjalnego węża do butli lub możliwość podłączenia do szpitalnej instalacji gazów medycznych |  |  |
| 7 |  |  | Wymagania zasilania: max. 82W, 100-240V 50-60Hz |  |  |
| 8 |  |  | Wymiary: 121 mm x 197 mm x 349 mm (+/- 10%) |  |  |
| 9 |  |  | Waga max. 5,5 kg |  |  |
| 10 |  |  | Zawór do endoskopów-1 szt |  |  |
| 11 |  |  | Butelka na wodę do insuflatora- 1 szt |  |  |
| 12 |  |  | Przewód łączący insuflator z butelką-1 szt |  |  |
| 13 |  |  | Wąż wysokociśnieniowy do butli CO2-1 szt |  |  |
| 14 |  |  | Butla CO2 |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4 |  |  | Matryca typu LED (LCD) |  |  |
| 5 |  |  | Przekątna min. 27 cali |  |  |
| 6 |  |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli |  |  |
| 7 |  |  | Proporcje 16:9 |  |  |
| 8 |  |  | Jasność min. 800 cd/m2 |  |  |
| 9 |  |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |  |
| 10 |  |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |  |
| 11 |  |  | Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G) |  |  |
| 12 |  |  | Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G) |  |  |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 |  | Szafa do przechowywania i suszenia do 8 endoskopów różnych producentów, różnych rodzajów, modeli za pomocą dedykowanych przyłączy |  |  |  |
| 5 |  | Endoskopy przechowywane na osobnych, wysuwanych półkach w pozycji poziomej w koszach |  |  |  |
| 6 |  | Konstrukcja szafy oraz mocowania endoskopów nie wymagająca dotykania endoskopu podczas załadunku i wyładunku endoskopu z szafy/do szafy |  |  |  |
| 7 |  | Każda z półek wykonana jako półka pełna |  |  |  |
| 8 |  | Każdy z poziomów wyposażony w kosz i przyłącze systemowe do podłączenia minimum siedmiu kanałów w każdym z endoskopów |  |  |  |
| 9 |  | Szafa wyposażona w skaner laserowy rejestrujący: - personel obsługujący - endoskop umieszczany lub wyjmowany z szafy - czynności załadunku oraz wyładunku endoskopu - półkę na której zostanie umieszczony endoskop |  |  |  |
| 10 |  | Rejestracja i monitoring czasu przechowywania endoskopu w szafie |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość ustawienia w sterowniku granicznego czasu przechowywania dla każdego typu endoskopu oddzielnie |  |  |  |
| 12 |  | Wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrze endoskopu |  |  |  |
| 13 |  | Suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych |  |  |  |
| 14 |  | Regulacja ciśnienia i czasu suszenia poprzez sterownik w trybie automatycznym |  |  |  |
| 15 |  | Możliwość ustawienia i regulacji minimum 3 różnych ciśnień powietrza w zakresie od 0,1-0,5bar oraz 3 różnych stanów pracy urządzenia |  |  |  |
| 16 |  | Zmniejszenie ciśnienia powietrza po osiągnięciu minimalnego zadanego czasu suszenia i cyrkulacji |  |  |  |
| 17 |  | System filtracji powietrza umożliwiający usuwanie zanieczyszczeń |  |  |  |
| 18 |  | Wbudowany wentylator |  |  |  |
| 19 |  | Sygnalizacja zużycia filtra powietrza |  |  |  |
| 20 |  | Kolorowy, graficzny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 6” |  |  |  |
| 21 |  | Identyfikacja na wyświetlaczu dla każdego endoskopu oddzielnie: - typu endoskopu, statusu przechowywania, sytuacji alarmowej - możliwość wprowadzenia danych pacjenta podczas wyładunku endoskopu w postaci alfanumerycznej |  |  |  |
| 22 |  | Wyświetlanie i ustawianie informacji takich jak: data, godzina, strefa czasowa, język |  |  |  |
| 23 |  | Urządzenie ma możliwość rejestracji danych i podłączenia ich do sieci |  |  |  |
| 24 |  | Przechowywanie endoskopów przez okres min. 30 dni. |  |  |  |
| 25 |  | Urządzenie zgodne z wymaganiami normy EN 16442:2015 |  |  |  |
| 26 |  | System diagnostyki uruchamiany po włączeniu kodu dostępu serwisowego umożliwiający ręczne sterowania funkcjami urządzenia w celu ich sprawdzenia |  |  |  |
| 27 |  | System kontroli dostępu do endoskopów wewnątrz szafy – możliwość otwarcia drzwi jedynie przez upoważniony personel |  |  |  |
| 28 |  | System minimum 5 grup dostępowych do oprogramowania urządzenia |  |  |  |
| 29 |  | Możliwość importowania i eksportowania danych o użytkownikach i endoskopach do pamięci USB |  |  |  |
| 30 |  | Wymagana kompatybilność szafy z myjnią dezynfektorem endoskopów poprzez zastosowanie tych samych adapterów podłączeniowych i koszy |  |  |  |
| 31 |  | Maksymalne wymiary szer.60 cm, gł. 55 cm, wys. 190 cm |  |  |  |
| 32 |  | Szafa wyposażona w 8 koszy i 8 przyłączy |  |  |  |
| 33 |  | Waga max. 150 kg |  |  |  |

| GASTROSKOP diagnostyczno- zabiegowy HD – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |
| 1 | Oferent / Producent |
| 2 | Nazwa i typ |
| 3 | Kraj pochodzenia |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |
| 8 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 |
| 11 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |
| 15 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |
| 18 | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. |
| 19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu oferowanym procesorem obrazu. |