**Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wideolaryngoskop z kompletem łyżek jednorazowego użytku – 2 szt.**  **Wymagane parametry** | |
| 1 | Zestaw wiedolaryngoskop z możliwością zastosowania jednorazowych łyżek do intubacji |
| 2 | Zastosowanie do laryngoskopii bezpośredniej jak i pośredniej |
| 3 | Możliwość poddania dezynfekcji wysokiego stopnia |
| 4 | Kolorowy ekran LCD 2,5” |
| 5 | Wymiary 180 mm x 68 mm x 110 mm |
| 6 | Ekran obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni |
| 7 | Źródło światło: LED |
| 8 | Akumulator litowy 3,6 V |
| 9 | Czas pracy min. 200 min |
| 10 | Wskaźnik poziomu akumulatora na ekranie |
| 11 | Bezprzewodowy |
| 12 | Waga wideolaryngoskopu max. 200 g +/- 5 g |
| 13 | Dostępne łyżki jednorazowego użytku z polimeru w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #X3 (do trudnej intubacji) |
| 14 | Temperatura podczas transportu od -20° do +40° C |
| 15 | Opakowanie ochronne na wideolaryngoskop |
| 16 | Wyposażenie w dostawie:   * łyżka jednorazowego użytku, rozmiar MAC 3 - 10 szt. * łyżka jednorazowego użytku, rozmiar MAC 4 - 10 szt. * łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji - 10 szt. |