Załącznik nr 2a do SWZ-

Formularz minimalnych parametrów technicznych

Zestaw do bronchoskopii

| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV |  |  |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p |  |  |  |
| 6 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D |  |  |  |
| 7 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB |  |  |  |
| 8 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM |  |  |  |
| 9 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu |  |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick |  |  |  |
| 11 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB |  |  |  |
| 12 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów |  |  |  |
| 13 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni |  |  |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi |  |  |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek |  |  |  |
| 16 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe |  |  |  |
| 17 | Barwienie modyfikowanym światłem LED |  |  |  |
| 18 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI |  |  |  |
| 19 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN |  |  |  |
| 20 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 |  |  |  |
| 21 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM |  |  |  |
| 22 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny |  |  |  |
| 23 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych |  |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 |  |  |  |
| 25 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym |  |  |  |
| 26 | Źródło światła typu LED |  |  |  |
| 27 | Wbudowane min. 3 diody LED |  |  |  |
| 28 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. |  |  |  |
| 29 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni |  |  |  |
| 30 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa |  |  |  |
| 31 | Możliwość przyłączenia do sztucznej inteligencji. |  |  |  |
| 32 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie |  |  |  |
| 33 | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami |  |  |  |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 | Szafa do przechowywania max 4 endoskopów |  |  |  |
| 5 | Szafa jedno lub dwudrzwiowa. |  |  |  |
| 6 | Szafa malowana proszkowo |  |  |  |
| 7 | Wyposażenie: 4 wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej, rozstaw prowadnic (do ustalenia), taca ociekowa, pojemnik na akcesoria do endoskopów. |  |  |  |
| VIDEOBRONCHOSKOP - 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |
| 4 |  |  | Kąt obserwacji max. 1200 |  |
| 5 |  |  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  |
| 6 |  |  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,3 mm |  |
| 7 |  |  | Długość robocza max 600 mm |  |
| 8 |  |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,3 mm |  |
| 9 |  |  | Średnica kanału roboczego: max 2,2 mm |  |
| 10 |  |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę 2100 -w dół 1300 |  |
| 11 |  |  | Długość całkowita max. 870 mm |  |
| 12 |  |  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  |
| 13 |  |  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu |  |
| 14 |  |  | Bronchoskop z 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |
| 15 |  |  | Ręczny/manometryczny tester szczelności do videobronchoskopu |  |
| 16 |  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |
| 17 |  |  | Funkcja: wirtualnej chromoendoskopii oraz możliwość prezentacji cyfrowej; |  |
| 18 |  |  | Pełna kompatybilność oferowanego videobronchoskopu z oferowanym procesorem obrazu |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  |  | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 | Oferent / Producent |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |  |  |
| 5 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  |  |  |
| 6 | Zasilanie centralne wózka |  |  |  |
| 7 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  |  |  |
| 8 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |  |  |
| 9 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości półek |  |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |
| 4 |  |  | Matryca typu LED (LCD) |  |
| 5 |  |  | Przekątna min. 27 cali |  |
| 6 |  |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pixeli |  |
| 7 |  |  | Proporcje 16:9 |  |
| 8 |  |  | Jasność min. 800 cd/m2 |  |
| 9 |  |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |
| 10 |  |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |
| 11 |  |  | Sygnał wejścia: 2 x DVI 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G) |  |
| 12 |  |  | Sygnał wyjścia: 1 x DVI 1 x SDI (3G) |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 |  |  | Oferent / Producent |  |
| 2 |  |  | Nazwa i typ |  |
| 3 |  |  | Kraj pochodzenia |  |
| 4 |  |  | Typ: napółkowy |  |
| 5 |  |  | Pobór mocy max. 50W |  |
| 6 |  |  | Maksymalne podciśnienie do 90 kPa |  |
| 7 |  |  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy): 30 l/min lub 35 l/min |  |
| 8 |  |  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w Kpa i mmHg |  |
| 9 |  |  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego |  |
| 10 |  |  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę |  |
| 11 |  |  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji |  |
| 12 |  |  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |
| 13 |  |  | Wymiary urządzenia: (207-210) x (302-305) x (372-375) mm Waga 9,2-9,3 kg |  |
| 14 |  |  | Cicha praca urządzenia (do 37 dB) |  |
| 15 |  |  | Zbiornik 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący do wkładów jednorazowych na wydzielinę, w komplecie 20 wkładów jednorazowych |  |
| 16 |  |  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. |  |
| 17 |  |  | Metalowy uchwyt na dren |  |
| 18 |  |  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 4 m |  |
| 19 |  |  | Klasa IIa, typ CF |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Proponowane rozwiązania, parametry lub/i potwierdzić spełniane wymagań poprzez wpisanie „TAK/NIE” |
| 1 |  | Oferent / Producent |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia |  |  |
| 4 |  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  |
| 5 |  | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim |  |  |
| 6 |  | Myjnia na endoskopy różnych producentów |  |  |
| 7 |  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  |
| 8 |  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie |  |  |
| 9 |  | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni |  |  |
| 10 |  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  |
| 11 |  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. |  |  |
| 12 |  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  |
| 13 |  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 14 |  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany |  |  |
| 15 |  | Licznik ilości cykli mycia i dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu zainstalowania myjni – informacja na wydruku |  |  |
| 16 |  | Możliwość zaprogramowania ilości wydruku kopi raportów mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji |  |  |
| 17 |  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |
| 18 |  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |
| 19 |  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej 230V |  |  |
| 20 |  | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  |
| 21 |  | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego |  |  |
| 22 |  | Posiada 4 dysze płucząco -myjące |  |  |
| 23 |  | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny |  |  |
| 24 |  | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji |  |  |
| 25 |  | Zbiornik wody min. 13 litrów |  |  |
| 26 |  | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr |  |  |
| 27 |  | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr |  |  |
| 28 |  | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu |  |  |
| 29 |  | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody |  |  |
| 30 |  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  |
| 31 |  | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy |  |  |
| 32 |  | Zawory do ręcznego wylewania płynów |  |  |
| 33 |  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim |  |  |
| 34 |  | Wydruk z informacją o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni |  |  |
| 35 |  | System identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) |  |  |
| 36 |  | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola poziomu ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności w dowolnym momencie procesu mycia i dezynfekcji urządzenie sygnalizuje dźwiękowo oraz generuje wydruk z informacją o nieszczelnym endoskopie |  |  |
| 37 |  | Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu |  |  |
| 38 |  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) |  |  |
| 39 |  | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm |  |  |
| 40 |  | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie |  |  |
| 41 |  | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.