Część nr 3

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa sprzętu szybkiej diagnostyki medycznej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Termometr elektroniczny |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny |  |  |  |
| 1. | Typ : Nadgarstkowy | Tak, podać |  |
|  | Sposób pomiaru: Oscylometryczny | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 odczytu | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: 60 - 260 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarów pulsu: 40 - 180 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 2 baterie AAA | Tak, podać |  |
|  | Pamięć pomiarów: Tak | Tak, podać |  |
|  | Pomiar pulsu: Tak | Tak, podać |  |
|  | Wykrywanie arytmii: Tak | Tak, podać |  |
|  | Wielkość mankietu: 13.5 - 21.5 cm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne pompowanie: Tak | Tak, podać |  |
|  | Etui | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP |  |  |  |
| 1. | Analizator mobilny CRP + zestaw 25 testów CRP | Tak, podać |  |
| 2. | Metoda pomiaru: Analizator Immuno fluorescencyjny | Tak, podać |  |
| 3. | Dokładność: odchylenie <15%; | Tak, podać |  |
| 4. | Liniowość: współczynnik korelacji liniowej(R) nie powinien być niższy niż 0f990; | Tak, podać |  |
| 5. | Powtarzalność: koefficientof variation(CV) nie powinien być większyniż5%; | Tak, podać |  |
| 6. | Stabilność: odchylenie względne (R) nie powinno być większe niż 5%. | Tak, podać |  |
| 7. | Pomiar CRP w zakresie 0.5~200mg/L | Tak, podać |  |
| 8. | Produkt medyczny posiadający certyfikaty CE oraz FDA | Tak, podać |  |
| 9. | Wynik osiągany w ciągu 3-15 minut | Tak, podać |  |
| 10. | Kompatybilny z szeroką gamą testów, nie tylko CRP | Tak, podać |  |
| 11. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
| Termometr elektroniczny |  |  |  |
| 1. | Zakres pomiaru: 1 - 99.9 °C | Tak, podać |  |
| 2. | Dokładność pomiaru: ±0.2 °C pomiędzy 35.0 a 42.0 °C | Tak, podać |  |
| 3. | Baterie: 2 x 1.5 V baterie alkaliczne, rozmiar AAA | Tak, podać |  |
| 4. | Pomiar z 36 punktów na ciele | Tak, podać |  |
| 5. | Warunki pracy: Pomiar temp. ciała: 15-40,0 °C / 59-104,0 °F Pomiar temp. obiektu: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F Maksymalna wilgotność względna 15 – 95 % | Tak, podać |  |
| 6. | Bezdotykowy pomiar | Tak, podać |  |
| 7. | Alarm gorączki - ekran podświetla się, gdy temperatura przekracza 37,4° C | Tak, podać |  |
| 8. | 30 pamięci danych (przechowywane z datą/godziną) | Tak, podać |  |
| 9. | Kontrola dźwięku (wł./wył.) | Tak, podać |  |
| 10. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.