Część nr 1

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa  sprzętu medycznego do diagnostyki pracy serca i ciśnienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

HOLTER CIŚNIENIOWY  - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Wskaźnik stanu baterii |
|  | Ustawialne alarmy wartości ciśnienia i tętna |
|  | pamięć do 300 pomiarów |
|  | kolorowy ekran TFT 2,4”, 320×240 pikseli |
|  | Sposób pomiaru ciśnienia: metoda oscylometryczna |
|  | Tryby pracy: manualny/holter automatyczny/na żądanie w trybie holtera |
|  | Jednostki pomiaru: mmHg/KPa |
|  | Mierzone parametry: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, amplituda ciśnienia, tętno |
|  | Zakres pomiaru:. dorośli: 10 – 270 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min. dzieci:10 – 200 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min. niemowlęta: 10 – 135 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min. |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: 1 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: 2% lub 3 ud/min |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie |
|  | Komunikacja z PC: USB2.0 (wirtualny port COM) |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | W zestawie:. rejestrator ciśnieniowy. etui oraz pasek. mankiet 25-35cm ADULT oraz wężyk. |
|  | Dodatkowy mankiet w rozmiarze ADULT XL 33-47cm |
|  | Kabel usb |
|  | Polskie oprogramowanie, pozwalające przenieść wyniki do komputera i zarządzać nimi (tworzenie wykresów, tabel) |
|  | Urządzenie posiadające certyfikat CE dla urządzeń medycznych |

HOLTER EKG- 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Rejestrator 3 i 12 kanałowy w wyświetlaczem |
| 2. | Oprogramowanie holterowski współpracujące z holterem |
| 3. | Kabel EKG -12 kanałowy (10-cio przewodowy), 3 kanałowy (5-cio przewodowy) |
| 4. | Zapis: bez kompresji na karcie pamięci typu SD |
| 5. | Karta pamięci: 8GB typu SD |
| 6. | Pokrowiec na rejestrator |
| 7. | Pasek biodrowy |
| 8. | Pasek naramienny |
| 9. | Zasilanie: 1 bateria alkaiczna typu AAA lub 1 akumulator NiMH |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 11. | Wyrób medyczny |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące |

APARAT EKG - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Aparat EKG -12 kanałowy |
| 2. | Kolorowy ekran TFT LCD o przekątnej 10.4" |
| 3. | Możliwość prezentacji danych w formacie 6x2 i 12x1 oraz w trybie odprowadzenia rytmu |
| 4. | Mapa stanu podłączenia odprowadzeń obrazująca przewodzenie odprowadzeń EKG |
| 5. | Zabezpieczenie przed defibrylacją |
| 6. | Jednoczesne pobieranie sygnału 12-odprowadzcń z możliwością powiększania oraz drukowania |
| 7. | Możliwość analizy 122 rodzajów zaburzeń rytmu serca |
| 8. | wewnętrzna pamięć 10.000 badań |
| 9. | zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy. |
| 10. | Papier 210xl40x20m. |
| 11. | Wyrób medyczny |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące |

APARAT EKG MOBILNY- 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | 12-kanałowy aparat do spoczynkowego EKG |
| 2. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |
| 3. | Wymiary szer. / wys. / głęb.: 296 x 305,5 x 92,5 mm; (+/- 10 mm) |
| 4. | Zapis 3-, 6-, 12-kanałowy, jednokanałowy sześćdziesięciosekundowy |
| 5. | Czułość 5; 10; 20; auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) m/mV |
| 6. | Prędkość wydruku 12,5; 25; 50 mm/s |
| 7. | Filtr mięśniowy (25~35 Hz, -3dB lub lepsze) |
| 8. | Filtr dryftu linii izoelektrycznej (0,1 Hz, -3dB lub lepsze); |
| 9. | Filtr dolnoprzepustowy: wyłączony, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
| 10. | Podstawowe parametry pomiarowe: Częstość akcji serca, odstęp PR, czas trwania zespołu QRS, QT/QTc, oś P-R-T |
| 11. | Drukarka z głowicą termiczna, papier termoczuły w rolkach; Papier do wydruku raportów: szerokość 210 mm, długość 300 mm (format A4); Efektywna szerokość zapisu: 204 mm, Rozdzielczość: pionowa 8 pikseli / mm, pozioma 16 pikseli / mm |
| 12. | Zasilanie: prąd zmienny (AC) lub z wbudowanej baterii (opcja), 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0-0,5 A |
| 13. | Pobór mocy: maksymalnie 60 W |
| 14. | Pojemność baterii min. 1 godzina normalnego użytkowania (wystarcza na około 100 automatycznych wydruków badania EKG) |
| 15. | Połączenie z komputerem osobistym poprzez interfejs RS232 oraz z lokalną siecią komputerową |
| 16. | Zgodność z zasadami bezpieczeństwa Klasa I, typ BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
| 17. | Wyposażenie standardowe: Kabel zasilania 1 szt., kabel pacjenta 1 szt., odprowadzenia kończynowe: 1 zestaw (4 szt.), odprowadzenia z klatki piersiowej: 1 zestaw (6 szt.), papier do drukowania wykresów 1 szt., podręcznik użytkownika 1 szt. |
| 18. | Wyposażenie dodatkowe: wózek na 4 kołach z blokadą i wysięgnikiem na kable |
| 19. | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące |