Część nr 5

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa lodówki z monitoringiem temperatury

| Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lodówka z monitoringiem temperatury |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność użytkowa komory min. 163 litry | Tak, podać |  |
|  | Komora zamykana na klucz | Tak, podać |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik temperatury | Tak, podać |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | Tak, podać |  |
|  | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | Tak, podać |  |
| 6. | Alarm przekroczenia zadanej temperatury | Tak, podać |  |
| 7. | Wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze | Tak, podać |  |
| 8. | Półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza | Tak, podać |  |
| 9. | Przechowywanie leków i szczepionek | Tak, podać |  |
| 10. | Min. zakres temperatury od 0°C do +10°C | Tak, podać |  |
| 11. | Regulacja temperatury co 0,1 °C | Tak, podać |  |
| 12. | Stabilność temperatury w 4°C +/- 1°C | Tak, podać |  |
| 13. | Jednorodność temperatury w 4°C +/- 2°C | Tak, podać |  |
| 14. | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 | Tak, podać |  |
| 15. | Drzwi pełne | Tak, podać |  |
| 16. | Komora wykonana ze stali nierdzewnej zg. Z DIN 1.4016 | Tak, podać |  |
| 17. | Obudowa wykonana blachy malowanej proszkowo | Tak, podać |  |
| 18. | Wymiary zewnętrzne urządzenia(+/- 20 mm): | Tak, podać |  |
|  | Szerokość: 610 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość: 1040 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość: 650 mm | Tak, podać |  |
| 19. | Ilość półek: min 3 | Tak, podać |  |
| 20. | Zewnętrzy rejestrator temperatury z opcją powiadamianie (z bramki) SMS o zdarzeniach alarmowych do 3 użytkowników, alarm przekroczenia zakresu temperatury, alarmy o stanie baterii i braku komunikacji | Tak, podać |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 22. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.