Część nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Przenośne urządzenia medyczne

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

HOLTER CIŚNIENIOWY  - 6 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
|  | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim |
|  | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: |
|  | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów |
|  | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90 minut |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg |
|  | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę |
|  | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg |
|  | Cicha praca mechanizmu pompującego mankiet, głośność poniżej 35dB |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu – stopniowe, kontrolowane zwiększanie ciśnienia do wartości umożliwiającej wykonanie pomiaru |
|  | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych): Mankiet automatycznie pompuje się ponownie, jeśli wystąpią zakłócenia np. spowodowane ruchem. |
|  | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez port USB lub USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) |
|  | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów |
|  | Min 2 przyciski funkcyjne: przerwij pomiar, pomiar na żądanie, marker zdarzeń |
|  | Hybrydowe powiadomienie o zbliżającym się pomiarze, dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED. Sygnalizacja następuje min. 20 sekund przed rozpoczęciem pomiaru. |
|  | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi spełniające wspólną normę opracowaną przez AAMI, ESH oraz ISO tj. 81060-2 (aktualizacja - Amd 2:2024), spełnianie wymagań BISH (dawne: BSH) |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze do wyświetlania wartości pomiarów oraz komunikatów serwisowych |
|  | System sprawdzający naładowanie akumulatora w momencie jego włożenia |
|  | Wyświetlenie stanu naładowania akumulatora w trakcie uruchamiania rejestratora |
|  | Zasilanie z dedykowanego akumulatora |
|  | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika |
|  | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 150g |
|  | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 100 x 90 x 30 mm |
|  | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, 2 mankiety, 2 akumulatory, ładowarka |
|  | Mankiet wpinany do rejestratora metalową szybkozłączką |
|  | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm – duży ( jest częścią zestawu) 20-24 cm – mały (nie jest częścią zestawu) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polski |
|  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

HOLTER EKG 3 KANAŁOWY - 5 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
| 2. | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim |
| 3. | Rejestrator 3 kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |
| 4. | Na wyposażeniu 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej. |
| 5. | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod |
| 6. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: V1, V3, V5 |
| 7. | Obsługa rejestratora za pomocą 4 kierunkowego joysticka lub przycisków funkcyjnych |
| 8. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |
| 9. | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora |
| 10. | Czas zapisu minimum: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin |
| 11. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |
| 12. | Wyświetlacz LCD min 2,0” o rozdzielczości min 120x60 |
| 13. | Waga rejestratora max. 125g |
| 14. | Wymiary rejestratora: max. 110 x 70 x 30 mm |
| 15. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm |
| 16. | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych z pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora |
| 17. | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD |
| 18. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora |
| 19. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz |
| 20. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |
| 21. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB (umożliwienie zapisu na min. 48 godzin) |
| 22. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), |
| 23. | Pasmo przenoszenia min. 0,05 -220 Hz |
| 24. | Impedancja wejściowa: min. 20 MΩ |
| 25. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |
| 26. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |
| 27. | Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatorów AA |
| 28. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |
| 29. | Na wyposażeniu etui z regulowanym pasem biodrowym |
| 30. | Instrukcja w języku polskim |
| 31. | Gwarancja minimum 24 m-ce |
| 32. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami |

HOLTER EKG 12 KANAŁOWY - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim |
| 2. | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |
| 3. | Na wyposażeniu 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 12 kanałowej i 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 i 7 kanałowej. |
| 4. | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod |
| 5. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: V1, V3, V5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| 6. | Obsługa rejestratora za pomocą 4 kierunkowego joysticka lub przycisków funkcyjnych |
| 7. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |
| 8. | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora |
| 9. | Czas zapisu minimum: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony |
| 10. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |
| 11. | Wyświetlacz LCD min 2,0” o rozdzielczości min 120x60 |
| 12. | Waga rejestratora max. 125g |
| 13. | Wymiary rejestratora: max. 110 x 70 x 30 mm |
| 14. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm |
| 15. | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych z pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora |
| 16. | Transmisja danych za pomocą USB, z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD |
| 17. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora |
| 18. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz |
| 19. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |
| 20. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB (umożliwienie zapisu na min. 7 dni) |
| 21. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), |
| 22. | Pasmo przenoszenia min. 0,05 -220 Hz |
| 23. | Impedancja wejściowa: min. 20 MΩ |
| 24. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |
| 25. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |
| 26. | Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatorów AA |
| 27. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |
| 28. | Na wyposażeniu etui z regulowanym pasem biodrowym |
| 29. | Instrukcja w języku polskim |
| 30. | Gwarancja minimum 24 m-ce |
| 31. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami |

OPROGRAMOWANIE DO HOLTERA EKG - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 2. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |
| 3. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |
| 4. | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi |
| 5. | Możliwość stosowania bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost |
| 6. | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń |
| 7. | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia |
| 8. | System długotrwałego monitorowania EKG, analiza rytmu HRV, ST i wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń |
| 9. | Monitor aktywności pacjenta - graficzne zobrazowanie aktywność pacjenta |
| 10. | Obrazowanie Waterfall |
| 11. | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków |
| 12. | Obrazowanie Poincaré |
| 13. | Histogramy RR |
| 14. | Wykres PSD |
| 15. | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR |
| 16. | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej |
| 17. | Wyświetlanie sygnału EKG minimum w postaci wstęg, stronicowym i kaskady |
| 18. | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta |
| 19. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD |
| 20. | Menu programu i raporty w języku polskim |
| 21. | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |
| 22. | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |
| 23. | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu |
| 24. | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności |
| 25. | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza |
| 26. | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym |
| 27. | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |
| 28. | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |
| 29. | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii |
| 30. | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |
| 31. | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
| 32. | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej |
| 33. | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG |
| 34. | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta |
| 35. | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |
| 36. | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 11 Professional lub nowszym |
| 37. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 38. | Gwarancja 24 miesiące |
| 39. | Dodatkowa opcja: Zamawiający dopuszcza i preferuje rozwiązanie, w którym systemy: holter EKG, holter ciśnieniowy (ABPM) oraz system prób wysiłkowych mogą być obsługiwane z poziomu jednego oprogramowania lub wspólnej platformy diagnostycznej umożliwiającej analizę i archiwizację wyników badań z tych urządzeń |

LAPTOP DO HOLTERA - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 3. | Procesor min. 2 rdzeniowy |
| 4. | Dysk twardy min. 500GB |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM min. 16GB |
| 6. | Drukarka laserowa A4 |
| 7. | Mysz bezprzewodowa, listwa zasilająca |
| 8. | Karta graficzna obsługująca standard Full HD |
| 9. | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 11 Professional 32/64 bit |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące |

- Wykonawca zapewni pełną integrację dostarczonego laptopa z holterami EKG zakupionymi w ramach postepowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej obsługi ww. urządzeń.

- Laptop musi zostać dostarczony jako rozwiązanie kompletne, w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania lub komponentów przez zamawiającego.

STANOWIWSKO DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Stacja robocza z monitorem min. 23’’, dysk Twardy min. 500GB, pamięc RAM min 8 GB Drukarka laserowa z funkcją autoduplex System operacyjny min Windows 11 Professional 32/64bit Mysz bezprzewodowa Klawiatura bezprzewodowa |
| 2. | Stacja robocza kompatybilna z bieżnia do prób wysiłkowych |
| 3. | Stacja robocza nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
| 4. | Gwarancja 24 miesiące |
| 5. | Certyfikat CE |
| 6. | Licencja na 10 stanowisk pracujących jednoczasowo, nieograniczona czasowo, instalowana na komputerach lub serwerze użytkownika współpracująca z kompleksowym systemem diagnostyki kardiologicznej – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa |
| 7. | Moduł EKG – dostarczany z bezprzewodowym aparatem EKG o parametrach: wymiary max. 90x90x30 mm, waga max. 160g. umożliwia wykonanie 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG. |
| 8. | Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu. |
| 9. | Moduł dokumentacji arytmii: • Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych • Wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego • Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie |
| 10. | System umożliwia ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz obliczanie wskaźników prognostycznych próby wysiłkowej (np. Duke Treadmill Score) |
| 11. | Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: • Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych |
| 12. | System wyposażony w moduł analizy ST/HR umożliwiający dwuwymiarową prezentację poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca (HR) w fazie wysiłku oraz w fazie odpoczynku. Oprogramowanie rejestruje i prezentuje trendy ST oraz HR podczas całej próby wysiłkowej, co pozwala na analizę zależności ST/HR, w tym ocenę histerezy ST/HR. Funkcja ta umożliwia szczegółową analizę odpowiedzi układu sercowo-naczyniowego zarówno w trakcie badania, jak i podczas przeglądu zapisanego testu oraz w raporcie końcowym. |
| 13. | Wydruki raportów podczas testów |
| 14. | Wydruki raportów po zakończonym teście |
| 15. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. |
| 16. | Raporty powinny zawierać możliwość min: • Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) • Całkowity czas wysiłku • Czas trwania każdego etapu • Procent uzyskanego tętna docelowego • Prędkość bieżni na każdym etapie • Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie • Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi • Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury |
| 17. | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowanymi holterami EKG, RR. |
| 18. | Możliwość manualnej obsługi bieżni, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów |
| 19. | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią |
| 20. | Automatyczne i manualne modyfikacja pozycji punktu j |
| 21. | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, |
| 22. | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym |
| 23. | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji |
| 24. | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów |
| 25. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie |
| 26. | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST |
| 27. | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST |
| 28. | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją |
| 29. | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu |
| 30. | Nazwa protokołu i fazy na ekranie |
| 31. | Czas trwania wysiłku na ekranie |
| 32. | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie |
| 33. | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów |
| 34. | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej |
| 35. | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET |
| 36. | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. |
| 37. | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s |
| 38. | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp. |
| 39. | Możliwość rozbudowy o minimum: komunikacja poprzez HL7 i DICOM, |
| 40. | System posiada dostęp darmowych aktualizacji |

BIEŻNIA DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ - 1 SZT

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
| 2. | Wymiary: Długość: max. 210cm Szerokość max. 90 cm Wysokość: max. 120 cm |
| 3. | Powierzchnia do biegania: Min. 50 cm szerokości x min. 150 cm długości |
| 4. | Taśma antypoślizgowa |
| 5. | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 5% |
| 6. | Wysokość poręczy od podłogi: 95 cm tolerancja +/- 5% |
| 7. | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa |
| 8. | Waga bieżni:Max 180 kg |
| 9. | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg |
| 10. | Zakres prędkości:0 –20 km/h |
| 11. | Przyrost prędkości:0,1 km/h |
| 12. | Bezskokowa regulacja prędkości pasa |
| 13. | Zakres nachylenia: 0 – 25 % |
| 14. | Przyrost nachylenia:0.5 % |
| 15. | Bezskokowa regulacja kata nachylenia bieżni |
| 16. | Bieżnia wyposażona w kółka jezdne |
| 17. | Zasilanie jednofazowe 230V |
| 18. | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny min. 2 KM |
| 19. | Dwa fizyczne przyciski zatrzymania awaryjnego |
| 20. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami |