Część nr 3

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Aparat EKg mobilny - 2 SZT.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |
| 2. | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości min. 1024 x 600 px. |
| 3. | Dostępne tryby pracy minimalnie: automatyczny, ręczny, |
| 4. | Możliwość ręcznego wprowadzenia danych do karty pacjenta. Min. dostępne dane do wpisania: Imię i Nazwisko, płeć, wiek, wzrost, waga. |
| 5. | Min 3 systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Możliwość regulacji jasności wyświetlacza |
| 6. | Wyzwalacz QRS |
| 7. | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. |
| 8. | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY |
| 9. | Min. 3 systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, diody LED. |
| 10. | Wbudowana drukarka |
| 11. | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 20 metrów bieżących papieru w jednej rolce |
| 12. | Sygnalizowanie braku papieru w drukarce: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie |
| 13. | Możliwość stosowania papieru termicznego w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. |
| 14. | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |
| 15. | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, Login wykonującego badanie, |
| 16. | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji |
| 17. | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania |
| 18. | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. |
| 19. | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc |
| 20. | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału |
| 21. | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 |
| 22. | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 |
| 23. | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 |
| 24. | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych |
| 25. | 10 fizycznych odprowadzeń |
| 26. | 12 kanałów EKG |
| 27. | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R |
| 28. | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. |
| 29. | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. |  |
| 30. | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. |
| 31. | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 |
| 32. | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG |
| 33. | pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3000 badań |
| 34. | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. |
| 35. | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów |
| 36. | Filtr zakłóceń sieciowych |
| 37. | Filtr zakłóceń mięśniowych |
| 38. | Filtr anty-dryftowy |
| 39. | Możliwość ponownego filtrowania sygnału |
| 40. | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |
| 41. | Zakres częstotliwości pomiaru: min. 0.05– max.250 Hz |
| 42. | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: min. 24 bity |
| 43. | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora |
| 44. | Możliwość regulacji punktu +J min. od +40 do +100 ms |
| 45. | Dokładność pomiaru tętna: ± 5 bpm |
| 46. | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut |
| 47. | Czas ładowania max. 4 godziny |
| 48. | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych |
| 49. | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI |
| 50. | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz |
| 51. | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| 52. | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu |
| 53. | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB |
| 54. | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji |
| 55. | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) |
| 56. | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). |
| 57. | Maksymalna waga urządzenia 3 kg. |
| 58. | Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie: |
| 59. | Wyposażenie: Przewód EKG z odprowadzeniami kończynowymi oraz piersiowymi, podstawa jezdna, papier min. 3 szt., dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta |
| 60. | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. |