Część nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

KARDIOMONITORY MOBILNE - 2 SZT.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. |
| 2. | Pojemnościowy ekran LCD o przekątnej >15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1350x700 dpi. Waga do 5,5kg. |
| 3. | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. |
| 4. | Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. |
| 5. | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika/ profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej |
| 6. | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek |
| 7. | Alarmy – dostępny co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. |
| 8. | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) |
| 9. | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |
| 10. | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, drugiego imienia nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |
| 11. | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN w standardzie DSSS and OFDM. |
| 12. | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego |
| 13. | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 2500mAh. Czas pracy do 2 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 4 godz. Ładowanie akumulatora do 90% w czasie do 4 godzin. Opcjonalna rozbudowa o akumulatory o pojemności min. 5000 mAh z wydłużeniem czasu pracy do min. 8 godzin ciągłego monitorowania. |
| 14. | Możliwość exportu / importu ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB oraz FTP. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie excel lub pdf. |
| 15. | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 3/5/6 lub opcjonalnie 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca |
| 16. | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG |
| 17. | Analiza arytmii-rozpoznawanie min. 27 klas zaburzeń rytmu serca. |
| 18. | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO |
| 19. | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. |
| 20. | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| 21. | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie |
| 22. | Analiza QT, ∆QTC, QTc w formułach Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej |
| 23. | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. |
| 24. | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |
| 25. | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| 26. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |
| 27. | Dostępny tryb intubacji regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut. |
| 28. | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2 |
| 29. | Możliwość wyboru czułości pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |  |
| 30. | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora |
| 31. | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 48 godzin. |
| 32. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |
| 33. | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-680 minut, ciągły, godzinowy (pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny |
| 34. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |
| 35. | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego |
| 36. | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału |
| 37. | Pomiar ETCO2 w strumieniu bocznym w technologii Masimo - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. |
| 38. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi IBP w 2 kanałach - Zakres pomiarowy min.od -50 do +370 mmHg. - Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. - Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym - Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP oraz min.4 własne zakresy |
| 39. | Możliwość rozbudowy o 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG według algorytmu Glasgow, rzut serca C.O., aplikacje kliniczne |
| 40. | Możliwość podłączenia do stanowiska centralnego monitorowania razem z aparatami KTG tego samego producenta |
| 41. | Możliwość podłączenia do kardiomonitora klawiatury lub myszki |
| 42. | Możliwość podłączenia kardiomonitorów do karty IKIT |
| 43. | Funkcja automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie |
| 44. | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 |
| 45. | Wyposażenie kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 5-żyłowy - Mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm - przewód NIBP wielorazowy - czujnik SpO2 klipsowy dla dorosłych - podstawa jezdna |
| 46. | Oprogramowanie oraz instrukcja urządzenia w języku polskim |
| 47. | Gwarancja min. 24 m-ce |