Część nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ STYMULACJI PRACY SERCA - 2 SZT.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |
| 2. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) |
| 3. | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg |
| 4. | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 |
| 5. | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm |
| 6. | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |
| 7. | Uchwyt na ramę łóżka |
| 8. | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |
| 9. | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin |
| 10. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |
| 11. | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. |
| 12. | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania |
| 13. | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach |
| 14. | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) |
| 15. | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. |
| 16. | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. |
| 17. | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych |
| 18. | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika |
| 19. | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) |
| 20. | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia |
| 21. | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ |
| 22. | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. |
| 23. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |
| 24. | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny |
| 25. | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm |
| 26. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych |
| 27. | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG |
| 28. | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive |
| 29. | Dwufazowa fala defibrylacji |  |
| 30. | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |
| 31. | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms |
| 32. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |
| 33. | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji |
| 34. | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |
| 35. | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). |
| 36. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA |
| 37. | Możliwość aktualizacji protokołu AED |
| 38. | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). |
| 39. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |
| 40. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |
| 41. | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. |
| 42. | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. |
| 43. | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |
| 44. | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta |
| 45. | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. |
| 46. | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |
| 47. | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |
| 48. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |
| 49. | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |
| 50. | Pomiar respiracji metodą impedancyjną |
| 51. | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |
| 52. | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. |
| 53. | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia |
| 54. | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |
| 55. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |
| 56. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |
| 57. | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |
| 58. | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% |
| 59. | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min |
| 60. | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia |
| 61. | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |
| 62. | Instrukcja urządzenia w języku polskim |
| 63. | Gwarancja min. 24 m-ce |