Część nr 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY DO MONITOROWANIA PODSTAWOWYCH PARAMETROW ŻYCIOWYCH

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA – 10 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. |
|  | Wysokość pompy +/- 11 cm |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |
|  | Pompa kompatybilna ze stacją dokującą z pakietu 7 |
|  | Waga do 2,3 kg. |
|  | Instrukcja w języku polskim |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |

PULSOKSYMETR – 4 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Aparat przenośny max. 250 gram |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz |
| 3. | Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator |
| 4. | Czas ładowania akumulatora – max. 4h |
| 5. | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% |
| 6. | Pomiar tętna w zakresie min. 30-240 bpm |
| 7. | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2% Noworodki Od 70% do 100%: ±3% |
| 8. | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 5” |
| 9. | Manualna regulacja jasności wyświetlacza min. 11 poziomów oraz automatyczna regulacja w zależności od światła otoczenia |
| 10. | Rozdzielczość – min. 480x850 pikseli |
| 11. | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla poszczególnych parametrów monitorowanych. |
| 12. | Ustawianie granic alarmów parametrów |
| 13. | Możliwość min. 3 stopniowego zawieszania alarmów: min., 1min., 2min., 3 min., |
| 14. | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe |
| 15. | Min. 3 priorytety alarmów: |
| 16. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |
| 17. | Funkcja blokady ekranu |
| 18. | Parametry wyświetlane: - Częstość pulsu - Procentowy pomiar SPO2 - Krzywa pletyzmograficzna - Wskaźnik perfuzji - Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator |
| 19. | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji |
| 20. | Pamięć: Trendy graficzne min.480 godz. w rozdzielczości 1 minuta. |
| 21. | Graficzny wskaźnik rozładowania baterii |
| 22. | W zestawie stacja ładująca z możliwością postawienia na stoliku i obserwowania monitorowanych parametrów |
| 23. | Port USB C |
| 24. | Możliwość opcjonalnej, bezprzewodowej transmisji danych do stacji monitorującej |
| 25. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury |
| 27. | Możliwość ustawienia czułości pomiarów w trybach: -Normalny -Maksymalny |
| 28. | Możliwość wyboru prędkości przesuwu krzywej SpO2 min. 12,5mm/s; 25mm/s |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące na pulsoksymetr: Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) |
| 30. | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. |