Część nr 1

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Aparat USG z trezma głowicami z możliwościa wykonwania echa serca - 1 SZT.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG z trZema głowicami z możliwościa wykonwania echa serca |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Producent, nazwa i typ | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany, rok produkcji min. 2025 | Tak, podać |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 110 kg bez urządzeń peryferyjnych | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50Hz | Tak, podać |  |
|  | Monitor WLED o przekątnej min. 24”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, o rozdzielczości min. 1920x1080 px bez przeplotu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany formatu obrazu diagnostycznego na format panoramiczny 16:9 | Tak, podać |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra-dół min. 25 cm, sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości i obrotu panelu sterowania przy odłączonym zasilaniu sieciowym aparatu | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 170°, niezależnie od jednostki centralnej | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elastyczne wieszaki na głowice zapobiegające plątaniu się kabli, dostępne po obu stronach konsoli/panelu | Tak, podać |  |
|  | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 35 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 390 dB | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 26 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | Tak, podać |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | Tak, podać |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | Tak, podać |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio wbudowany w aparat | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | Tak, podać |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1. Phased array 2. Liniowe 3. Convex 4. Przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. Dopplerowskie typu ołówkowego Matrycowe min. 2500 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | Tak, podać |  |
|  | Tryby obrazowania: 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Kolor M-mode 4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 7. Power (angio) Doppler 8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min 16-stopniowe | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | Tak, podać |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | Tak, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak, podać |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° Doppler spektralnego z Falą Ciągłą (CWD)min. 18 m/s. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | Tak, podać |  |
|  | Fabryczne ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak, podać |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 80 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, Kąt pola skanowania min. 90° | Tak, podać |  |
|  | Głowica convex w technologii Single Crystal lub analogicznej Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 310 Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Crystal lub analogicznej Zakres częstotliwość pracy min. od 2 do 21 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 1600 Długość płaszczyzny skanowania 50 mm +/- 10% | Tak, podać |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: jamy brzusznej naczyniowych małych narządów TCD urologicznych w procedurach interwencyjnych kardiologicznych dorosłych | Tak, podać |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali | Tak, podać |  |
|  | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej, convex, microconvex. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV na bazie markerów akustycznych (speckle tracking). Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na min. 18 segmentów. (AP4, AP3 i AP2). Moduł automatycznie rozpoznaje projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej lewej komory (min. AP2 i AP4) oraz automatycznie wyznacza frakcję wyrzutową przedstawiając w ujęciu procentowym wyniki indywidualne z projekcji AP4 i AP2 oraz uśredniony wynik z projekcji AP4 i AP2 | Tak, podać |  |
|  | Narzędzie wykorzystujące technologię AI, które automatycznie dokonuje pomiarów wymiarów serca (m.in. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AscAoDiam, LVOT Diam) oraz wymiarów krzywych Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego. | Tak, podać |  |
|  | Elastografia fali poprzecznej ShearWave: dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | Tak, podać |  |
|  | Uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku, w pełni zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego LA. Pomiary globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka w różnych fazach cyklu pracy serca, np. pomiar tego parametru w fazach napełniania, przepływu i skurczu na podstawie obrazów wykonanych w projekcji koniuszkowej 4-jamowej, z zapisem EKG lub bez niego. | Tak, podać |  |
|  | Elastografia Strain - moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i pola powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak, podać |  |
|  | Narzędzie obrazowania falą poprzeczną do oznaczania ilościowego tkanki tłuszczowej w wątrobie umożliwiające dokładny i powtarzalny pomiar stłuszczenia wątroby i indeksu wątrobowo-nerkowego podczas standardowego badania ultrasonograficznego wątroby | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB | Tak, podać |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 1TB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. jpg, avi. | Tak, podać |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 porty USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych w tym min. 1 port umieszczony w pulpicie aparatu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak, podać |  |
|  | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych do systemu PACS zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań USG, CT, MRI, PET CT, X-Ray celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego logo w nagłówku szpitala | Tak, podać |  |
|  | Możliwość integracji jednokierunkowej aparatu USG z komputerem użytkownika lub serwerem, umożliwiając automatyczny bezprzewodowy eksport badania tj. wykonanych zdjęć, pętli obrazowych oraz raportu do wskazanego folderu | Tak, podać |  |
|  | Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Możliwość podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak, podać |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski. | Tak, podać |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.