Część nr 2

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

PRZENOŚNE ORZĄDZENIA MEDYCZNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOLTER CIŚNIENIOWY |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 2. | HOLTER EKG 3 KANAŁOWY |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3. | HOLTER EKG 12 KANAŁOWY |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | OPROGRAMOWANIE DO HOLTERA EKG |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | LAPTOP DO HOLTERA |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | STANOWISKO DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | BIEŻNIA DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| HOLTER CIŚNIENIOWY – 6 SZT |  |  |  |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | Tak, podać |  |
|  | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90 minut | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | Tak, podać |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Cicha praca mechanizmu pompującego mankiet, głośność poniżej 35dB | Tak, podać |  |
|  | Adaptacyjne pompowanie mankietu – stopniowe, kontrolowane zwiększanie ciśnienia do wartości umożliwiającej wykonanie pomiaru | Tak, podać |  |
|  | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych): Mankiet automatycznie pompuje się ponownie, jeśli wystąpią zakłócenia np. spowodowane ruchem. | Tak, podać |  |
|  | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | Tak, podać |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez port USB lub USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | Tak, podać |  |
|  | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Min 2 przyciski funkcyjne: przerwij pomiar, pomiar na żądanie, marker zdarzeń | Tak, podać |  |
|  | Hybrydowe powiadomienie o zbliżającym się pomiarze, dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED. Sygnalizacja następuje min. 20 sekund przed rozpoczęciem pomiaru. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowego przerwania pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi spełniające wspólną normę opracowaną przez AAMI, ESH oraz ISO tj. 81060-2 (aktualizacja - Amd 2:2024), spełnianie wymagań BISH (dawne: BSH) | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze do wyświetlania wartości pomiarów oraz komunikatów serwisowych | Tak, podać |  |
|  | System sprawdzający naładowanie akumulatora w momencie jego włożenia | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlenie stanu naładowania akumulatora w trakcie uruchamiania rejestratora | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | Tak, podać |  |
|  | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 150g | Tak, podać |  |
|  | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 100 x 90 x 30 mm | Tak, podać |  |
|  | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, 2 mankiety, 2 akumulatory, ładowarka | Tak, podać |  |
|  | Mankiet wpinany do rejestratora metalową szybkozłączką | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm – duży ( jest częścią zestawu) 20-24 cm – mały (nie jest częścią zestawu) | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polski | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| HOLTER EKG 3 KANAŁOWY – 5 szt. |  |  |  |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
| 2. | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
| 3. | Rejestrator 3 kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak, podać |  |
| 4. | Na wyposażeniu 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 kanałowej. | Tak, podać |  |
| 5. | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod | Tak, podać |  |
| 6. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: V1, V3, V5 | Tak, podać |  |
| 7. | Obsługa rejestratora za pomocą 4 kierunkowego joysticka lub przycisków funkcyjnych | Tak, podać |  |
| 8. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak, podać |  |
| 9. | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | Tak, podać |  |
| 10. | Czas zapisu minimum: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin | Tak, podać |  |
| 11. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak, podać |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD min 2,0” o rozdzielczości min 120x60 | Tak, podać |  |
| 13. | Waga rejestratora max. 125g | Tak, podać |  |
| 14. | Wymiary rejestratora: max. 110 x 70 x 30 mm | Tak, podać |  |
| 15. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | Tak, podać |  |
| 16. | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych z pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora | Tak, podać |  |
| 17. | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | Tak, podać |  |
| 18. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | Tak, podać |  |
| 19. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz | Tak, podać |  |
| 20. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak, podać |  |
| 21. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB (umożliwienie zapisu na min. 48 godzin) | Tak, podać |  |
| 22. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), | Tak, podać |  |
| 23. | Pasmo przenoszenia min. 0,05 -220 Hz | Tak, podać |  |
| 24. | Impedancja wejściowa: min. 20 MΩ | Tak, podać |  |
| 25. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak, podać |  |
| 27. | Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 28. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | Tak, podać |  |
| 29. | Na wyposażeniu etui z regulowanym pasem biodrowym | Tak, podać |  |
| 30. | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
| 31. | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 32. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak, podać |  |
| HOLTER EKG 12 KANAŁOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
| 2. | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak, podać |  |
| 3. | Na wyposażeniu 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 12 kanałowej i 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta do rejestracji 3 i 7 kanałowej. | Tak, podać |  |
| 4. | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | Tak, podać |  |
| 5. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: V1, V3, V5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak, podać |  |
| 6. | Obsługa rejestratora za pomocą 4 kierunkowego joysticka lub przycisków funkcyjnych | Tak, podać |  |
| 7. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak, podać |  |
| 8. | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | Tak, podać |  |
| 9. | Czas zapisu minimum: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | Tak, podać |  |
| 10. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak, podać |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD min 2,0” o rozdzielczości min 120x60 | Tak, podać |  |
| 12. | Waga rejestratora max. 125g | Tak, podać |  |
| 13. | Wymiary rejestratora: max. 110 x 70 x 30 mm | Tak, podać |  |
| 14. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Przygotowywanie rejestratora i odczyt danych z pomocą dedykowanego kabla USB – kabel na wyposażeniu rejestratora | Tak, podać |  |
| 16. | Transmisja danych za pomocą USB, z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | Tak, podać |  |
| 17. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | Tak, podać |  |
| 18. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz | Tak, podać |  |
| 19. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak, podać |  |
| 20. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB (umożliwienie zapisu na min. 7 dni) | Tak, podać |  |
| 21. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), | Tak, podać |  |
| 22. | Pasmo przenoszenia min. 0,05 -220 Hz | Tak, podać |  |
| 23. | Impedancja wejściowa: min. 20 MΩ | Tak, podać |  |
| 24. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak, podać |  |
| 26. | Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 27. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | Tak, podać |  |
| 28. | Na wyposażeniu etui z regulowanym pasem biodrowym | Tak, podać |  |
| 29. | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
| 30. | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 31. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak, podać |  |
| OPROGRAMOWANIE DO HOLTERÓW EKG – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak, podać |  |
| 2. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak, podać |  |
| 4. | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość stosowania bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | Tak, podać |  |
| 6. | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | Tak, podać |  |
| 8. | System długotrwałego monitorowania EKG, analiza rytmu HRV, ST i wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak, podać |  |
| 9. | Monitor aktywności pacjenta - graficzne zobrazowanie aktywność pacjenta | Tak, podać |  |
| 10. | Obrazowanie Waterfall | Tak, podać |  |
| 11. | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | Tak, podać |  |
| 12. | Obrazowanie Poincaré | Tak, podać |  |
| 13. | Histogramy RR | Tak, podać |  |
| 14. | Wykres PSD | Tak, podać |  |
| 15. | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | Tak, podać |  |
| 17. | Wyświetlanie sygnału EKG minimum w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | Tak, podać |  |
| 18. | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | Tak, podać |  |
| 19. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | Tak, podać |  |
| 20. | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak, podać |  |
| 21. | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak, podać |  |
| 22. | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | Tak, podać |  |
| 24. | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | Tak, podać |  |
| 27. | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | Tak, podać |  |
| 28. | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | Tak, podać |  |
| 29. | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | Tak, podać |  |
| 30. | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Tak, podać |  |
| 31. | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak, podać |  |
| 32. | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | Tak, podać |  |
| 33. | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | Tak, podać |  |
| 34. | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak, podać |  |
| 35. | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | Tak, podać |  |
| 36. | Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 11 Professional lub nowszym | Tak, podać |  |
| 37. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
| 38. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 39. | Dodatkowa opcja: Zamawiający dopuszcza i preferuje rozwiązanie, w którym systemy: holter EKG, holter ciśnieniowy (ABPM) oraz system prób wysiłkowych mogą być obsługiwane z poziomu jednego oprogramowania lub wspólnej platformy diagnostycznej umożliwiającej analizę i archiwizację wyników badań z tych urządzeń |  |  |
| LAPTOP DO HOLTERA – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak, podać |  |
| 3. | Procesor min. 2 rdzeniowy | Tak, podać |  |
| 4. | Dysk twardy min. 500GB | Tak, podać |  |
| 5. | Pamięć operacyjna RAM min. 16GB | Tak, podać |  |
| 6. | Drukarka laserowa A4 | Tak, podać |  |
| 7. | Mysz bezprzewodowa, listwa zasilająca | Tak, podać |  |
| 8. | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | Tak, podać |  |
| 9. | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 11 Professional 32/64 bit | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 11. | - Wykonawca zapewni pełną integrację dostarczonego laptopa z holterami EKG zakupionymi w ramach postepowania. - Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej obsługi ww. urządzeń. - Laptop musi zostać dostarczony jako rozwiązanie kompletne, w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania lub komponentów przez zamawiającego. - Wykonawca przeprowadzi uruchomienie oraz test poprawności całego zestawu, potwierdzone protokołem odbioru. |  |  |
| STANOWISKO DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Stacja robocza z monitorem min. 23’’, dysk Twardy min. 500GB, pamięc RAM min 8 GB Drukarka laserowa z funkcją autoduplex System operacyjny min Windows 11 Professional 32/64bit Mysz bezprzewodowa Klawiatura bezprzewodowa | Tak, podać |  |
| 2. | Stacja robocza kompatybilna z bieżnia do prób wysiłkowych | Tak, podać |  |
| 3. | Stacja robocza nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
| 4. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 5. | Certyfikat CE | Tak, podać |  |
| 6. | Licencja na 10 stanowisk pracujących jednoczasowo, nieograniczona czasowo, instalowana na komputerach lub serwerze użytkownika współpracująca z kompleksowym systemem diagnostyki kardiologicznej – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa | Tak, podać |  |
| 7. | Moduł EKG – dostarczany z bezprzewodowym aparatem EKG o parametrach: wymiary max. 90x90x30 mm, waga max. 160g. umożliwia wykonanie 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG. | Tak, podać |  |
| 8. | Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu. | Tak, podać |  |
| 9. | Moduł dokumentacji arytmii: • Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych • Wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego • Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie | Tak, podać |  |
| 10. | System umożliwia ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz obliczanie wskaźników prognostycznych próby wysiłkowej (np. Duke Treadmill Score) | Tak, podać |  |
| 11. | Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: • Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych | Tak, podać |  |
| 12. | System wyposażony w moduł analizy ST/HR umożliwiający dwuwymiarową prezentację poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca (HR) w fazie wysiłku oraz w fazie odpoczynku. Oprogramowanie rejestruje i prezentuje trendy ST oraz HR podczas całej próby wysiłkowej, co pozwala na analizę zależności ST/HR, w tym ocenę histerezy ST/HR. Funkcja ta umożliwia szczegółową analizę odpowiedzi układu sercowo-naczyniowego zarówno w trakcie badania, jak i podczas przeglądu zapisanego testu oraz w raporcie końcowym. | Tak, podać |  |
| 13. | Wydruki raportów podczas testów | Tak, podać |  |
| 14. | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak, podać |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | Tak, podać |  |
| 16. | Raporty powinny zawierać możliwość min: • Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) • Całkowity czas wysiłku • Czas trwania każdego etapu • Procent uzyskanego tętna docelowego • Prędkość bieżni na każdym etapie • Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie • Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi • Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury | Tak, podać |  |
| 17. | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowanymi holterami EKG, RR. | Tak, podać |  |
| 18. | Możliwość manualnej obsługi bieżni, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Tak, podać |  |
| 19. | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią | Tak, podać |  |
| 20. | Automatyczne i manualne modyfikacja pozycji punktu j | Tak, podać |  |
| 21. | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak, podać |  |
| 22. | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów | Tak, podać |  |
| 25. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Tak, podać |  |
| 26. | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | Tak, podać |  |
| 27. | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | Tak, podać |  |
| 28. | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Tak, podać |  |
| 29. | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak, podać |  |
| 30. | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Tak, podać |  |
| 31. | Czas trwania wysiłku na ekranie | Tak, podać |  |
| 32. | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Tak, podać |  |
| 33. | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów | Tak, podać |  |
| 34. | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | Tak, podać |  |
| 35. | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Tak, podać |  |
| 36. | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | Tak, podać |  |
| 37. | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | Tak, podać |  |
| 38. | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp. | Tak, podać |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy o minimum: komunikacja poprzez HL7 i DICOM, | Tak, podać |  |
| 40. | System posiada dostęp darmowych aktualizacji | Tak, podać |  |
| BIEŻNIA DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
| 2. | Wymiary: Długość: max. 210cm Szerokość max. 90 cm Wysokość: max. 120 cm | Tak, podać |  |
| 3. | Powierzchnia do biegania: Min. 50 cm szerokości x min. 150 cm długości | Tak, podać |  |
| 4. | Taśma antypoślizgowa | Tak, podać |  |
| 5. | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 5% | Tak, podać |  |
| 6. | Wysokość poręczy od podłogi: 95 cm tolerancja +/- 5% | Tak, podać |  |
| 7. | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa | Tak, podać |  |
| 8. | Waga bieżni:Max 180 kg | Tak, podać |  |
| 9. | Maksymalna waga pacjenta: 200 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Zakres prędkości:0 –20 km/h | Tak, podać |  |
| 11. | Przyrost prędkości:0,1 km/h | Tak, podać |  |
| 12. | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Tak, podać |  |
| 13. | Zakres nachylenia: 0 – 25 % | Tak, podać |  |
| 14. | Przyrost nachylenia:0.5 % | Tak, podać |  |
| 15. | Bezskokowa regulacja kata nachylenia bieżni | Tak, podać |  |
| 16. | Bieżnia wyposażona w kółka jezdne | Tak, podać |  |
| 17. | Zasilanie jednofazowe 230V | Tak, podać |  |
| 18. | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny min. 2 KM | Tak, podać |  |
| 19. | Dwa fizyczne przyciski zatrzymania awaryjnego | Tak, podać |  |
| 20. | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.