Część nr 3

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Aparat EKG mobilny - 2 SZT.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG mobilny |  | szt. | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości min. 1024 x 600 px. | Tak, podać |  |
|  | Dostępne tryby pracy minimalnie: automatyczny, ręczny, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia danych do karty pacjenta. Min. dostępne dane do wpisania: Imię i Nazwisko, płeć, wiek, wzrost, waga. | Tak, podać |  |
|  | Min 3 systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Możliwość regulacji jasności wyświetlacza | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalacz QRS | Tak, podać |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, diody LED. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 20 metrów bieżących papieru w jednej rolce | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizowanie braku papieru w drukarce: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania papieru termicznego w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | Tak, podać |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, Login wykonującego badanie, | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | Tak, podać |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | Tak, podać |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | Tak, podać |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | Tak, podać |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | Tak, podać |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | Tak, podać |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | Tak, podać |  |
|  | 12 kanałów EKG | Tak, podać |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | Tak, podać |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | Tak, podać |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | Tak, podać |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | Tak, podać |  |
|  | pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3000 badań | Tak, podać |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | Tak, podać |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | Tak, podać |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak, podać |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak, podać |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | Tak, podać |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: min. 0.05– max.250 Hz | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: min. 24 bity | Tak, podać |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J min. od +40 do +100 ms | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ± 5 bpm | Tak, podać |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | Tak, podać |  |
|  | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | Tak, podać |  |
|  | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB | Tak, podać |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 3 kg. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie: | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: Przewód EKG z odprowadzeniami kończynowymi oraz piersiowymi, podstawa jezdna, papier min. 3 szt., dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.