Część nr 5

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ – FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ STYMULACJI PRACY SERCA - 2 SZT.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ STYMULACJI PRACY SERCA |  | szt. | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | Tak, podać |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | Tak, podać |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | Tak, podać |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | Tak, podać |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | Tak, podać |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak, podać |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | Tak, podać |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Parametry monitorowania - Alarmy i komunikaty z podpowiedziami - Data i godzina - Tryb pracy - Raportu EKG Podsumowana testów użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | Tak, podać |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak, podać |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak, podać |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak, podać |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | Tak, podać |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak, podać |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | Tak, podać |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak, podać |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak, podać |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak, podać |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | Tak, podać |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | Tak, podać |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | Tak, podać |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak, podać |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | Tak, podać |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak, podać |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak, podać |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | Tak, podać |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.