Część nr 6

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

SPRZĘT MEDYCZNY DO PODOWANIA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy infuzyjne |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 2. | Stacja dokująca do pompy infuzyjnej |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Statyw do stacji i pomp infuzyjnych |  | szt. | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompy infuzyjne – 8 szt. |  |  |  |
| 1. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | Tak, podać |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | Tak, podać |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. | Tak, podać |  |
|  | Wysokość pompy +/- 11 cm | Tak, podać |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak, podać |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | Tak, podać |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | Tak, podać |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. | Tak, podać |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak, podać |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak, podać |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak, podać |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | Tak, podać |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak, podać |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak, podać |  |
|  | Pompa kompatybilna ze stacją dokującą z pakietu 7 | Tak, podać |  |
|  | Waga do 2,3 kg. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| Stacja dokująca do pompy infuzyjnej – 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Możliwość mocowania do 4 pomp infuzyjnych | Tak, podać |  |
| 2. | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | Tak, podać |  |
| 3. | Waga stacji odpowiednio: do 3,8 kg | Tak, podać |  |
| 4. | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak, podać |  |
| 5. | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak, podać |  |
| 6. | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak, podać |  |
| 8. | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak, podać |  |
| 9. | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak, podać |  |
| 10. | Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala. | Tak, podać |  |
| 11. | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak, podać |  |
| 12. | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak, podać |  |
| 13. | Stacja kompatybilna z pompą oraz statywem do pomp z tego pakietu | Tak, podać |  |
| STATYW DO STACJI I POMP INFUZYJNYCH – 2 SZT. |  |  |  |
| 1. | Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych | Tak, podać |  |
| 2. | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół | Tak, podać |  |
| 3. | Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg | Tak, podać |  |
| 5. | Kompatybilne ze stacją dokującą z tego pakietu | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.