Część nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Wózek do transportu chorych lezących– 4 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Wózek regulowany na dwóch kolumnach hydraulicznych z osłoną aluminiową |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach w kształcie elipsy - z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie dopuszcza się kolumn osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę) |
|  | Konstrukcja leża wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
|  | Szerokość całkowita: 840mm (± 20 mm) |
|  | Długość całkowita: 2220 mm (± 20 mm) |
|  | Zdejmowany materac z poliuretanowej pianki w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, łatwy do mycia i dezynfekcji. |
|  | Leże wózka o wymiarach: 660x1950 mm (+/- 10mm) |
|  | Materac o grubości min. 100mm |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 660-860mm mm (± 15 mm), regulacja odbywa się za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 12o (+/- 1o); regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 320kg |
|  | Leże czterosekcyjne przezierne dla promieni RTG |
|  | Barierki boczne o długości ¾ leża, składane do poziomu ramy leża z mechanizmem zapobiegającym przytrzaśnięciu. |
|  | Barierki boczne składane w kierunku wezgłowia. |
|  | Barierki boczne składające się z 6 pionowych poprzeczek o średnicy 22 mm (+/-2 mm) oraz poziomej poprzeczki łączącej o średnicy 40 mm (+/-10 mm), odstęp między poprzeczkami 230 mm (+/-10 mm) |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej do przetaczania wózka, składane w postaci rączek umieszczonych w parach na po obu stronach szczytów wózka |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą dwóch sprężyn gazowych z blokadą w zakresie: 0-83° (± 3°) - regulacja płynna |
|  | Ruchomy segment nóg regulowany za pomocą rastomatu z blokadą w zakresie: 0-40° (± 3°) - regulacja płynna |
|  | Cztery koła obrotowe o śr. min. 200 mm, z funkcją koła kierunkowego oraz blokada kierunkowa. Blokada centralna czterech kół. |
|  | W celu zapewnienia płynnej jazdy wózek wyposażony w piąte koło o śr. 150 mm |
|  | Wózek wyposażony w 4 tworzywowe krążki odbojowe |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa, łatwą do mycia i dezynfekcji. |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1280 mm (+/- 30 mm). |
|  | Specjalnie wyprofilowana przestrzeń w obudowie podstawy wózka na butlę tlenową ze zintegrowanym z pasem zabezpieczającym |
|  | Wózek wyposażony w gniazda na statyw do kroplówek, w rogu, po obu stronach ramy leża |
|  | Wyposażenie wózka: - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu |