Część nr 16

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Mobilny przyłóżkowy aparat RTG

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Wymagane parametry i warunki techniczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG |  |  |
|  | Aparat RTG fabrycznie nowy |  |
|  | Aparat z detektorem cyfrowym bezprzewodowym |  |
|  | Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny |  |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak wózek i generator wyprodukowane przez jednego producenta |  |
|  | Detektor i aparat jednego producenta |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta świadczony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego - zakup licencji i usług po stronie wykonawcy |  |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji odbiorczej do Sanepidu |  |
| GENERATOR |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości ≥100kHz |  |
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW |  |
|  | Zakres napięcia roboczego 40 - 150kV |  |
|  | Maksymalny prąd ≥400mA |  |
|  | Maksymalna ekspozycja ≥300 mAs |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach |  |
|  | Zasilanie systemu ładowania akumulatorów 230V/ 50Hz |  |
|  | Ekspozycja i przemieszczanie aparatu z zasilania akumulatorowego bez konieczności zasilania sieciowego |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000KHU |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom |  |
|  | Kolimacja manualna |  |
|  | Możliwość zmiany wielkości kolimacji za pomocą pokręteł po obu stronach kolimatora |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  |
|  | Obrót kolimatora +/- 90° |  |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 8” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie i zmianę warunków ekspozycji |  |
|  | Wyświetlenie badania pacjenta na panelu LCD na kołpaku |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  |
|  | Miarka centymetrowa |  |
|  | Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora |  |
|  | Wyświetlanie kąta pochylenia lampy oraz detektora w celu uzyskania ekspozycji promieniem prostopadłym do detektora |  |
|  | Sterowanie ruchem wózka do przodu, tyłu oraz na boki od strony lampy lub pilotem w celu precyzyjnego ustawienia wózka przy pacjencie |  |
|  | KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY |  |
|  | Kolumna teleskopowa lampy składana |  |
|  | Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi ≥200cm |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥130cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy RTG wokół osi poziomej ≥ +/- 130o |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej ≥ +/- 270o |  |
|  | Pochylenie lampy ≥-20o- +90o |  |
|  | Zakres ruchu lampy RTG w poziomie od środka kolumny ≥48cm |  |
| WÓZEK Z NAPĘDEM |  |  |
|  | Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu |  |
|  | Szerokość wózka aparatu <60cm |  |
|  | Długość transportowa aparatu <130cm |  |
|  | Wysokość transportowa aparatu <140cm |  |
|  | Waga aparatu <580kg |  |
|  | Slot w obudowie na oferowany detektor |  |
|  | Ładowanie detektora z akumulatorem w obudowie aparatu |  |
|  | Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu |  |
|  | Maksymalna wysokość transportowa ≤140cm |  |
|  | Prędkość przemieszczania korzystając z napędu regulowana przez technika ≥5km/h |  |
|  | Możliwość jazdy do przodu oraz do tyłu |  |
|  | Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu |  |
|  | Możliwość przemieszczenia ręcznego w przypadku rozładowania akumulatorów |  |
|  | Oświetlenie funkcjonalne wskazujące na stan urządzenia |  |
| CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR ≥35x43CM |  |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań przyłóżkowych z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 35 x 43cm ± 1cm |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤3,2kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥7,4mln, |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  |
|  | DQE dla 1lp/mm ≥ 55%, |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm |  |
|  | 2 baterie do detektora w komplecie |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56 |  |
|  | Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki |  |
| WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO |  |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej ≥ 19” |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 480GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim |  |
|  | Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist |  |
|  | Możliwość konfiguracji miejsc docelowych przez użytkownika |  |
|  | Możliwość nagrywania badań pacjenta na płytę CD/DVD lub dysk USB |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  |
|  | Zmiana wielkości czcionki adnotacji |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 5 000 obrazów |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  |
|  | Pomiary długości i kątów |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników z eksportem do pliku |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości |  |
|  | Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8 |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC |  |
|  | Histogram obrazu ekspozycji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej, podać nazwę handlową |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej, podać nazwę handlową |  |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników, podać nazwę handlową |
|  |  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym podać nazwę handlową |
|  |  | Oprogramowanie do wizualizacji supresji kości żeber, podać nazwę handlową |
|  |  | Pilot do zdalnej ekspozycji z odległości powyżej 5m |
|  |  | Pilot do zdalnej ekspozycji z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu |
|  |  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia |
|  |  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) |
|  |  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt minimum 24 miesiące |