Część nr 3

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Łóżko szpitalne –  5 szt.

| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne | szt. | 5 |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność łóżka z normą EN 60601-2-52 w wersji obowiązującej bez zastrzeżeń, z Deklaracją Zgodności | TAK |  |
|  | Łóżko o stabilnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach | TAK |  |
|  | Leże min. 4-sekcyjne, w trzech sekcjach wypełnione łatwo odejmowanymi panelami/ lamelami z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Lamele o gładkiej powierzchni łatwej do mycia i dezynfekcji. | TAK, podać |  |
|  | Ze względu na maksymalne obciążenie sekcji miednicy, sekcja zamontowana na stałe, wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorystyce dopasowanej do pozostałej części łóżka. | TAK |  |
|  | Wymiary leża (szer. dł.): 900x2000mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary łóżka (szer. dł.): 995x2200mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o min. 300 mm, z blokada w min. 2 pozycjach wydłużenia:. pozycja z przedłużeniem 200 mm, pozycja z przedłużeniem 300 mm | TAK, podać |  |
|  | Rama łózka wyposażona minimalnie w 4 elementy pozycjonujące materac, zapobiegające jego przemieszczaniu | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (bez akcesoriów) maksymalnie 995 mm (+/-5mm), umożliwiająca przejazd łóżkiem z podniesionymi poręczami bocznymi przez drzwi o szerokości 1000 mm | TAK |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulację co najmniej: wysokości, sekcji pleców, sekcji uda oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża łóżka realizowana za pomocą silników elektrycznych w zakresie min. 400-830 mm | TAK, podać |  |
|  | Sekcja pleców realizowana za pomocą silników elektrycznych w zakresie minimum 0-70° | TAK, podać |  |
|  | Sekcja uda realizowana za pomocą silników elektrycznych w zakresie minimum 0-40° | TAK |  |
|  | Sekcja łydki regulowana mechanizmem zapadkowym z 6 pozycjami w zakresie min 0- 25° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburg od -16° do 16° (±1°) regulowane elektrycznie | TAK, podać |  |
|  | Funkcja krzesła kardiologicznego dostępna po naciśnięciu jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w funkcję autokontur | TAK |  |
|  | Autoregresja części oparcia 125 mm(+/-10mm) | TAK |  |
|  | Autoregresja części udowej 65 mm(+/-10mm) | TAK |  |
|  | Funkcja CPR realizowana mechanicznie jak również elektrycznie. | TAK, podać |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR ze swobodnym dostępem w każdej pozycji łóżka i jego częściach ze złożonymi i nieskładanymi barierkami bocznymi po obu stronach. | TAK |  |
|  | Elektryczny przycisk CPR umieszczony co najmniej na dwóch elementach sterujących. Maksymalny czas regulacji elektrycznej CPR w celu ustawienia sekcji leża do pozycji reanimacyjnej max. 30 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysokiej jakości szczyty tworzywowe, z wyprofilowanym wgłębieniem od strony wewnętrznej zwiększając przestrzeń pacjenta o min. 60 mm (min. 30mm od strony głowy i min.30 mm od strony nóg pacjenta). | TAK, podać |  |
|  | Szczyty o wysokości min. 470 mm nad leżem pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łózka z blokadą mechaniczną zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem, dźwignie blokady szczytów w kolorze zielonym. Możliwość szybkiego odblokowania szczytów, umożliwiający szybki dostęp pacjenta. | TAK |  |
|  | Łózko wyposażone dzielone barierki boczne zabezpieczając pacjenta na całej długości leża, opuszczane jedną ręką z mechanizmem powolnego opadania wspomaganego sprężyną gazową. | TAK |  |
|  | Wysokość barierek spełniająca standardy bezpieczeństwa wynosząca min. 440mm nad leżem, umożliwiająca zastosowanie aktywnego materaca przeciwodleżynowego. | TAK, podać |  |
|  | Każda z barierek bocznych wyposażona w zintegrowany wskaźnik kąta nachylenia | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie łóżkiem za pomocą : - panelu centralnego pielęgniarki, - paneli zintegrowanych w barierkach bocznych, - pilota pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Panel pielęgniarki z wyświetlaczem LCD, z przyciskiem GO/STOP (zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem). Posiada możliwość blokowania poszczególnych funkcji, z czerwonym podświetleniem LED zablokowanych funkcji, wskaźnikiem podłączenia do zasilania oraz stanu naładowania akumulatora. Przyciski podświetlane dla lepszej widoczności. | TAK |  |
|  | Sekcja pleców przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry systemu ważenia: - Minimalne dopuszczalne obciążenie wagi: 10 kg - Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi min. 255 kg - Dokładność ważenia w każdym trybie: ± 0,5 kg | TAK |  |
|  | Waga łóżka nie większa niż 153 kg | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w system uziemienia | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator zapewniający ciągłość pracy w przypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 250 kg | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 tuleje na akcesoria, w każdym rogu leża | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w min. 2 szyny ze stali nierdzewnej na akcesoria oraz min. 6 haków | TAK |  |
|  | Cztery podwójne, antystatyczne koła jezdne o średnicy co najmniej 150 mm z centralnym hamulcem, 2 dźwignie przy kołach | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka zabezpieczona pokrywą z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  |
|  | Szczyty i barierki boczne z możliwością wyboru koloru wstawki. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone dodatkowo w : - Oświetlenie pod łóżkiem - Sygnał odblokowania kół - 5 koło - kieszeń na kasetę RTG | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: Materac szpitalny rozmiar 200x90x12 cm, wkład materaca-pianka PU N2838 Pokrowiec wykonany z materiału sanmed C460- zmywalnego, paroprzepuszczalnego | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | TAK |  |
|  | Zgodność łóżka z normą EN 60601-2-52 w obowiązującej wersji | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.