Część nr 9

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Lampa operacyjna sufitowa – 1 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji mocowanej na suficie. |
|  | Zawieszenie sufitowe składające się z ramienia poziomego i ramienia sprężystego. |
|  | Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z tworzywa lub szkła bezpiecznego. |
|  | Oprawa lampy w kształcie koła lub wieloboku o zwartej konstrukcji, z uchwytem brudnym służącym do pozycjonowania czaszy. |
|  | Oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED. Dopuszcza się białe diody w tonach ciepłych, neutralnych i zimnych. |
| PARAMETRY OPRAWY |  |
|  | Oprawa o średnicy lub najdłuższej przekątnej nie większej niż 50 cm |
|  | Płaska oprawa o grubości nie większej niż 60 mm |
|  | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 20-30 punktów LED |
|  | Oprawa z panelem sterowania umożliwiającym minimum włączenie / wyłączenie urządzenia, zmianę poziomu natężenia oświetlenia i zmianę temperatury barwowej. |
|  | Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 110 000 Lux / 1 m. |
|  | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 nie mniejszą niż 19 cm. |
|  | Oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 97. |
|  | Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 99. |
|  | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 + L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia. |
|  | Oprawa o mocy maksymalnej 60 W. |
|  | Oprawa o temperaturze barwowej regulowanej w co najmniej dwóch krokach. Wartości temperatury barwowej mieszczące się w przedziale 3800 – 5000 K |
|  | Oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 C. |
|  | Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 40 do 100%. |
|  | Oprawa o żywotności diod LED min. 50 000 godzin. |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności. |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |
|  | Dostępność części serwisowych przez okres 10 lat. |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |