Część nr 12

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

System monitoringu kardiomonitorów wraz z 8szt. kardiomonitorów

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji |  |
| 5. | Przeglądy gwarancyjne |  |
| 6. | Serwis |  |
| 7. | Montaż i szkolenie pracowników |  |
| Kardiomonitor |  |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi wewnątrz urządzenia. W tylnej części obudowy wbudowany pojemnik na akcesoria. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min.2,5 godziny pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.z możliwością zastosowania akumulatora o pojemności min. 5000 mAh pozwalającego na min. 6 godzin pracy |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia niewystający poza obrys obudowy |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli . Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Max. waga kardiomonitora 5 kg. |  |
|  | Ustawianie jasności ekranu na min. 10 poziomach |  |
|  | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła i przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. |  |
|  | Dostępne tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min.4 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR, poziomu jasności ekranu, głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość ustawienia auto trybu nocnego z konfiguracją okresu czasowego kiedy ma się włączać -Tryb prywatny -Tryb intubacji |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 240 godzin. Pamięć krzywych „full disclosure” z okresu min. 72 godz. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min.20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min.1-10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 3-30 sekund |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1-15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) |  |
|  | Pamięć min. 2500 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG przy pomocy 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR |  |
|  | Rozpoznawanie min. 37 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie |  |
|  | Analiza QT,∆QTC, QTc w formułach Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-300/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor,Masimo |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 6 sekund. |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2.. |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 48 godzin. |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-720 minut, ciągły, godzinowy(pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału |  |
|  | Skaner. Czytnik kodów kreskowych oraz kodów QR |  |
|  | Moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji z centralą centralnego systemu monitorowania |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 3 szybkości wydruku min. 12,5mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s - szerokość papieru min. 48mm |  |
|  | 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG według algorytmu Glasgow |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 do +370 mmHg. Dokładność min. +/- 2 % lub 1 mmHg. Zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm. Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.4 własne zakresy Min. 4 prędkości kreślenia krzywej Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym Pomiar ciśnienia zaklinowania PAWP |  |
|  | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-190 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-190 odd./min. |  |
|  | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestaw aplikacji klinicznych: protokół sepsy, analizę HRV, EWS, GCS |  |
|  | Możliwość podłączenia do stanowiska centralnego monitorowania razem z aparatami KTG, defibrylatorami tego samego producenta |  |
|  | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 12 odprowadzeniowy, - elektrody dla dorosłych oraz dla dzieci/noworodków po 30szt - mankiet wielorazowy dla dorosłych w rozmiarachS,M,L,udowy (46-66cm) - mankiet dla noworodków wielorazowy w rozmiarze 6-10cm, - mankiet wielorazowy dla dzieci o rozmiarze 18-26cm - powierzchniowy czujnik temperatury po 1 szt dla dorosłych i dzieci - przewód NIBP wielorazowy po 1 szt. NEO, ADU - czujnik SpO2 klipsowy po 1 szt dla dorosłych i dzieci - skaner/czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Podstawa jezdna do każdego kardiomonitora na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), kosz na akcesoria |  |
|  | Wbudowany moduł WiFi do każdego kardiomonitora do bezprzewodowej komunikacji z centralą centralnego systemu monitorowania opisaną w pakiecie 12 |  |
|  | Gwarancja min 48 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min 18 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) |  |
| System monitoringu kardiomonitorów |  |  |
| I. |  | Informacje ogólne |
| 1. |  | Rok produkcji min 2024- urządzenie fabryczne nowe |
| 2. |  | Model/Typ/Producent |
| II. |  | Opis parametrów |
| 1. |  | Monitor kolorowy min. 30”- 2 sztuki, ; Komputer klasy PC, min. 8 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka laserowa. |
| 2. |  | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja |
| 3. |  | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. |
| 4. |  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków,7EKG,12EKG |
| 5. |  | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. |
| 6. |  | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania |
| 7. |  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych |
| 8. |  | Pamięć min. 20.000 danych historycznych pacjentów |
| 9. |  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru |
| 10. |  | Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) |
| 11. |  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. |
| 12. |  | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe |
| 13. |  | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami |
| 14. |  | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) |
| 15. |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |
| 16. |  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych |
| 17. |  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych |
| 18. |  | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę |
| 19. |  | Bezprzewodowa komunikacja miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami |
| 20. |  | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi |
| 21 |  | Możliwość rozbudowy o zdalny podgląd monitorowanych stanowisk na ekranie tabletu lub urządzeniu typu smartphone(min. iOS oraz Android) |
| 22. |  | Oprogramowanie WINDOWS. |
| III. |  | GWARANCJA |
| 1. |  | Gwarancja min. 24 miesiące |
| IV. |  | INNE |
| 1. |  | Instrukcja pisemna w języku polskim |
| 2. |  | Oprogramowanie w języku polskim |
| 4. |  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 5. |  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) |
| 6. |  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu |