Część nr 11

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Monitor – kardiomonitor mobilny z wózkiem, skanerem kodów kreskowych – 5 szt.

| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor – kardiomonitor mobilny z wózkiem, skanerem kodów kreskowych | szt. | 5 |  |  |  |

| Lp. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa-model/typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Co najmniej 2024, fabrycznie nowe |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne | TAK |  |
|  | Serwis | TAK, Podać |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników | TAK |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15,1", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli . Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Min.3 miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy (monitor) z ekranem LCD o przekątnej min. 5,5” oraz wysokiej rozdzielczości min. 1280x720 i wadze z akumulatorem poniżej 1kg. Realizowane pomiary to min. EKG, NIBP, SPO2, 2 X Temp, IBP. Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Chłodzenie konwekcyjne. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg. ISO 80601-2-61 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne, upadki, uderzenia oraz przyspieszenia wg norm EN60068-2-332(odporność na upadek z min.1,2m) EN60068-2-27 EN60068-2-64 EN60068-2-6 EN60068-2-29 Możliwość pracy w karetkach zgodnie z normą EN1789 -Stopień ochrony IP44 Zasilanie – sieciowe 100-240 V 50/60Hz Własne zasilanie – akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 3350mAh. Czas pracy min 10 godzin (monitorowanie EKG 12 odprowadzeń, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 3 godzin. Wyświetlanie informacji w % o stanie pojemności akumulatora, jego napięciu oraz temperaturze. | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora jedynie za pomocą ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostępny tryb wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z możliwością konfiguracji wyświetlania poszczególnych parametrów wraz z min.2 timerami pozwalającymi na liczenie lub odmierzanie czasu - ekran EKG w układzie kaskady - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu oraz głośności przycisków (konfigurowalny przez Użytkownika) -Tryb prywatny -Tryb zewnętrzny(włączany ręcznie lub automatycznie, gdy natężenie światła otoczenia przekroczy wartość progową) | TAK, podać |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 160 godzin. Pamięć min. 7 krzywych „full disclosure” z okresu min. 40 godz. | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych z ostatnich min.30 sekund. Możliwość dodawania własnych notatek | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min.20 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  |
|  | Alarmy – co najmniej 2 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia oraz wyłączenia ustawienia przypomnienia o alarmie z możliwością regulacji interwału w zakresie min.1-10 minut. Możliwość włączenia oraz wyłączenia funkcji zwiększenia głośności alarmu w przypadku braku jego zatwierdzenia w zakresie min.2 poziomów. Dodatkowa funkcja opóźnienia czasu zwiększenia głośności alarmów regulowana w zakresie min. 10-30 sekund | TAK |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min.1-15 minut, min. 6 poziomów oraz wyłączenia na stale. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas lub na stałe | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora z wymaganym zatwierdzeniem przez użytkownika przed aktywacją funkcji (dostępność funkcji konfigurowania przez administratora/Użytkownika-zabezpieczona hasłem) | TAK |  |
|  | Pamięć min. 2000 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pół z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi. Możliwość dodania i edycji własnych nazw pól. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu komunikacja LAN i WLAN. | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji (integracji) danych pacjentów ze szpitalnym systemem HIS przy użyciu połączenia LAN i WLAN. | TAK |  |
|  | EKG- Monitorowanie EKG przy pomocy 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK, podać |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej EKG Wzmocnienie co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK, podać |  |
|  | Funkcja inteligentnego odprowadzenia pozwalająca na automatyczne przełączanie na krzywą o dobrej jakości sygnału EKG z przeliczeniem wartości HR | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie min. 25 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min.2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość lokalizacji punktu ST, punktu J oraz ISO | TAK |  |
|  | Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,5 do + 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie z możliwością regulacji granic alarmowych. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym oraz w postaci referencyjnych odcinków nanoszonych na siebie Pomiar ∆ST | TAK |  |
|  | Analiza QT,∆QTC, QTc w formułach Bazetta,Fridericia, Framinghama lub Hodgesa Funkcja pełnej analizy odcinka QT z możliwością ustawienia linii bazowej | TAK |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-200 odd./min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej respiracji Wzmocnienie co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV Prędkości kreślenia min. 3 mm/s, 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK, podać |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK, podać |  |
|  | Tryb intubacji dostępy przy pomiarach z EKG oraz EtCO2 regulowany w zakresie co najmniej 1-5 minut | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacja (SpO2) w zakresie 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 20-250/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowej. Możliwość rozbudowy o pomiar w technologii Nellcor,Masimo, Masimo Rainbow | TAK, podać |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 8 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem /wzrostem wartości SpO2.. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Wskaźnik SIQ identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej Wskaźnik perfuzji PI wyświetlany na ekranie kardiomonitora | TAK |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
|  | Ustawienia kreślenia krzywej SpO2 Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
|  | Niezależny alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Funkcja czasowego pomiaru SpO2 z dostępną statystyką Regulowany czas w zakresie co najmniej od 30 minut do 12 godzin. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim cieśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 25-290 mmHg Zakres ciśnienia rozkurczowego min.10-250 mmHg. Zakres ciśnienia średniego min.15-260 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 30-310 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK, podać |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny z programowalnym interwałem w zakresie co najmniej 1-720 minut, ciągły, godzinowy(pomiar o każdej pełnej godzinie) oraz sekwencyjny | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania granic alarmowych dla ekstremalnych wyników ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | TAK, podać |  |
|  | Temperatura (TEMP).Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość systemowej dezaktywacji jednego kanału | TAK, podać |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP. Zakres pomiarowy min. od -50 do +370 mmHg. Dokładność min. +/- 2 % lub 1 mmHg. | TAK, podać |  |
|  | KAPNOMETRIA (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-190 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | TAK, podać |  |
|  | Moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji z centralą centralnego systemu monitorowania | TAK, podać |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 3 szybkości wydruku min. 12,5mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s - szerokość papieru min. 50mm | TAK, podać |  |
|  | 12-odprowadzeniowe spoczynkowe EKG według algorytmu Glasgow | TAK |  |
|  | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | TAK, podać |  |
|  | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. ACI, VI, PEP, LVET, TFI, TFC, HR, C.O., C.I., SV, SVI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LCW, LCWI, LVSW, LVSWI, STR, VEPT. -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 0-30 l/min | TAK, podać |  |
|  | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy SEF min.0,5-30 Hz | TAK, podać |  |
|  | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC(kalibracja według wieku pacjena) -Pomiar awRR | TAK, podać |  |
|  | Dualny pomiar SpO2 Pomiar SpO2, SpoO2b, Pomiar ∆SpO2 | TAK |  |
|  | Moduł monitorowania mechaniki oddechowej RM | TAK |  |
|  | Moduł zwiotczenia mięśniowego NMT Dostępne tryby TOF,DBS,ST,PTC,TET Zakres prądu stymulacji -0 mA - 60 mA, | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) umożliwiająca podłączenie dodatkowych pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączeniu czujnika O2 w celu monitorowania stężenia O2 | TAK |  |
|  | Automatyczna blokada ekranu po zaprogramowanym przez użytkownika czasie | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia klawiatury lub myszki poprzez port USB w stacji dokującej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki przy pomocy kabla USB oraz wydruk w formacie A4 - wydruk podczas alarmu - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków - wybór ilości drukowanych parametrów | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria do każdego kardiomonitora: -- przewód EKG wielorazowy12 odprowadzeniowy, - kabel główny 3odprowadzeniowy dla noworodków 2 szt - przewody 3 odprowadzeniowe noworodkowe do kabla głównego dla noworodków 2szt - po 30 elektrod dla dorosłych i dla dzieci - przewód wielorazowy NIPB po 2 szt ADU oraz PED - mankiet dla dorosłych po 2 szt w rozmiarach S,M,L, udowy (48-66cm) - mankiet dla noworodków po 2 szt 6-10cm oraz 10-19cm - czujnik SpO2 klipsowy po 2 szt dla dorosłych i dla dzieci - czujniki SpO2 typu opaska dla noworodków 2 szt - powierzchniowy czujnik temperaturu dla dorosłych 2 szt - powierzchniowy czujnik temperatury dla noworodków 2 szt - kabel pacjenta do pomiaru IBP- Abbott 2szt - jednorazowy przetwornik do pomiaru IBP typu Abbott- 10szt - linia pomiarowa do strumienia bocznego dla pacjentów zaintubowanych: jednorazowa dla dorosłych/dzieci- 10szt | TAK |  |
|  | Moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji z centralą centralnego systemu monitorowania |  |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 5 kołach (min. 2 koła z hamulcem), kosz na akcesoria |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 24 miesiące na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.