Część nr 13

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

System kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej min. 44 cm. |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min. |
|  | Wyposażenie aparatu: - Torba/plecak przenośny - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - min.2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej deski pod plecy pacjenta przeziernej dla promieni RTG |
| 15. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji min 2024, gwarancja min. 24 miesiące. |