Część nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Respirator transportowy – 2 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |
|  | Rok produkcji 2024/2025 |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa |
|  | Respirator transportowy. Waga respiratora max 6,5 kg |
|  | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. |
|  | Stopień ochrony IP 54 |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , gniazdo 12 -24 VDC |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” |
| Tryby wentylacji |  |
|  | S(CMV)+ |
|  | PCV+ |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem |
|  | SIMV+ |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo od 3 kg. |
|  | NIV/NIV-ST |
|  | CPR |
| Parametry nastawialne |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O |
|  | Stężenie tlenu 21-100% |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min |
|  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego |
|  | Przepływ szczytowy >210 l/min |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |
|  | Szczytowe ciśnienie |
|  | Średnie ciśnienie |
|  | Ciśnienie plateau |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy |
|  | Całkowita objętość wydechowa |
|  | Całkowita objętość wdechowa |
|  | Objętość pojedynczego oddechu |
|  | Wydechowa objętość minutowa |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych |
|  | % objętość przecieku |
|  | Stosunek wdechu do wydechu |
|  | Całkowita częstość oddechów |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych |
|  | Czas wdechu i wydechu |
|  | Podatność statyczna płuc |
|  | Index dyszenia RSB |
|  | PO.1 |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP |
|  | Stała czasowa wydechu |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. |
|  | AutoPEEP |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym poprzez czujnik proksymalny |
| Alarmy |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów |
|  | Czasu bezdechu |
|  | Poziomu koncentracji tlenu |
|  | Rozłączenia układu pacjenta |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |
|  | Sensora przepływu |
|  | Brak zasilania elektrycznego |
|  | Niski poziom naładowania baterii |
|  | Brak zasilania w tlen |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny |
| Inne funkcje i wyposażenie |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar CO2 |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, aktywności. |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta |
|  | Podstawa jezdna |
|  | Integralna funkcja nebulizacji synchronicznej |
|  | Złącze USB |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) |
|  | Test aparatu samoczynny i na żądanie |
|  | Układ jednorazowy z czujnikiem przepływu |
|  | Rękaw zabezpieczający układ pacjenta w transporcie |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |