Część nr 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Lokalizator żył – 2 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| - Lokalizator naczyń krwionośnych |  |
| 1.1 | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze. |
| 1.2 | Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego. |
| 1.3 | Iluminator wykorzystujący kamerę CMOS |
| 1.4 | Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta |
| 1.5 | Wygodny, min. 1,3” wyświetlacz DLP z informacjami o wybranych trybach i stanie akumulatora |
| 1.6 | Długość fali światła podczerwonego 850nm +- 10 nm |
| 1.7 | Długość fali światła widzialnego 400-760nm |
| 1.8 | Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji |
| 1.9 | Brak konieczności używania jakichkolwiek elementów wielorazowych, w tym nakładek na iluminator, czy na części ciała pacjenta. |
| 1.10 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę do przewodowego ładowania |
| 1.11 | Możliwość pracy na rozładowanym urządzeniu za pomocą ładowarki sieciowej |
| 1.12 | Prowadzenie czytelnej projekcji 20-25cm nad ciałem pacjenta |
| 1.13 | Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę min. 12 mm |
| 1.14 | Możliwość pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach |
| 1.15 | Min. 3 tryby wyświetlania projekcji: Standardowy - pozytyw, negatyw oraz mieszany ( możliwość połączenia kolorów w celu wyodrębnienia naczyń krwionośnych leżących głębiej i płycej ) |
| 1.16 | Możliwość ustawienia min. 10 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta |
| 1.17 | Możliwość zmiany rozmiaru projekcji min. 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym |
| 1.18 | Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości min. 856 x 480 pikseli |
| 1.19 | Czas pracy min. 2 h |
| 1.20 | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h |
| 1.21 | Urządzenie zasilane baterią o pojemności min. 3000 mAh, DC 5V 2 A |
| 1.22 | Waga urządzenia z wbudowanym akumulatorem: max. 350 g |
| 1.23 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 210 x 60 x 60 (+/-10 mm) |
| 1.24 | Warunki pracy: -Zakres temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C ( +/- 5C ) -Zakres wilgotności względnej: od 10% do 90% ( +/- 5% ) -Zakres ciśnienia atmosferycznego: Od 50kPa do 110 kPa ( +/- 5 kPa ) |
| - Statyw Jezdny |  |
| 2.1 | Statyw jezdny kompatybilny z iluminatorem |
| 2.2 | 5-ramienna podstawa jezdna |
| 2.3 | Regulacja wysokości (maksymalna wysokość: 115cm) |
| 2.4 | Długość wysięgnika: 55cm |
| 2.5 | Pantografowa konstrukcja wysięgnika pozwalająca na utrzymanie jednakowej pozycji urządzenia przy regulacji odległości od ciała pacjenta |
| 2.6 | Koszyk na akcesoria |
| 2.7 | Uchwyt z tworzywa sztucznego |
| - Warunki Gwarancji |  |
| 3.1 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |
| 3.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. |
| 3.3 | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 3.4 | Okres gwarancji min.24 miesiące liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji |