Część nr 8

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Lodówka do przechowywania szczepionek– 1 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności użytkowej komory min. 163 litry |
|  | komora zamykana na klucz |
|  | mikroprocesorowy sterownik temperatury |
|  | zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze |
|  | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika |
|  | alarm przekroczenia zadanej temperatury |
|  | wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze |
|  | półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza |
|  | Przechowywanie leków i szczepionek |
|  | Min. zakres temperatury od 0°C do +10°C |
|  | Regulacja temperatury co 0,1 °C |
|  | stabilność temperatury w 4°C +/- 1°C |
|  | jednorodność temperatury w 4°C +/- 2°C |
|  | zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |
|  | Drzwi pełne |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej zg. Z DIN 1.4016 |
|  | Obudowa wykonana blachy malowanej proszkowo |
|  | wymiary zewnętrzne urządzenia(+/- 20 mm): szerokość: 610 mm wysokość: 1040 mm głębokość: 650 mm |
|  | ilość półek: min 3 |
|  | zewnętrzy rejestrator temperatury z opcją powiadamianie (z bramki) SMS o zdarzeniach alarmowych do 3 użytkowników, alarm przekroczenia zakresu temperatury, alarmy o stanie baterii i braku komunikacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.