Część nr 18

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych.

Aparat do ogrzewania płynów – 1 szt.

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy nie starszy jak 2024r. | TAK |  |
|  | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych i płynów irygacyjnych dla różnych grup wiekowych | TAK |  |
|  | System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego w postaci mankietu obejmującego dren z płynem. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w tym samym momencie min. 2 mankietów grzejnych na jednym urządzeniu | TAK |  |
|  | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |
|  | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | TAK |  |
|  | Wymienny element ogrzewający (mankiet), wyposażony w 2 zintegrowane czujniki temperatury oraz adapter do podłączenia do przewodu panelu kontrolnego. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w mankiet grzewczy: długość max 140 cm, do stosowania z drenami o średnicy w zakresie 3,5 - 5 mm. | TAK |  |
|  | Czas nagrzewania max 1.5 minuty w zakresie od 23˚C - 36˚C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru w zakresie max. +/- 1 ˚C | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przewód łączący panel kontrolny z elementem ogrzewającym w długości min. 40 cm | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia urządzenia z ustawieniami ostatnio używanej temperatury. | TAK |  |
|  | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz: temperatury rzeczywistej oraz temperatury docelowej, stany alarmowe; - diody Led: alarmu, startu, aktywności urządzenia; - przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu podgrzewania, ustawienia właściwej temperatury | TAK |  |
|  | Masa jednostki sterującej max. 2.1 kg. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą 8” calowego ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia skróconej instrukcji obsługi urządzenia wraz z montażem drenów na ekranie w postaci obrazków i opisów. Możliwość obsługi wirtualnej instrukcji za pomocą ekranu przesuwnego | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 180 mm x 240 mm x 70 mm (Szerokość x wysokość x głębokość). | TAK |  |
|  | Poziom ochronny min. IPX2 | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |
|  | Pobór energii max. 200 VA | TAK |  |
|  | Generowanie alarmu na min. 2 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające min. alarmy: alarm za niskiej temperatury; alarm za wysokiej temperatury; błąd systemu; alarm pustego worka | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 43° C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania elementu ogrzewającego lub uszkodzenia czujnika temperatury wraz z włączeniem się alarmu akustycznego i optycznego. | TAK |  |
|  | Alarm wizualno-dźwiękowy po niepowodzeniu testu urządzenia, skutkujący brakiem możliwości rozpoczęcia ogrzewania. | TAK |  |
|  | Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu elementu podgrzewającego. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 32 do 42°C. Regulacja skokowa min. co 0,1°C. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję detekcji kropli | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WIFI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę ze szpitalnym systemem HIS | TAK |  |
| 31. | Stojak z certyfikatem medycznym z listwą zasilającą na 5 gniazd. | TAK |  |
| 32. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK, podać |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |
| 34. | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dołączyć do oferty |  |
| 35. | Okres gwarancji min.24 miesiące liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.