Część nr 2

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Wózek do transportu chorych lezących– 4 szt.

| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek do transportu chorych lezących | szt. | 4 |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek regulowany na dwóch kolumnach hydraulicznych z osłoną aluminiową | Tak, opisać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach w kształcie elipsy - z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie dopuszcza się kolumn osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę) | Tak, opisać |  |
|  | Konstrukcja leża wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak, opisać |  |
|  | Szerokość całkowita: 840mm (± 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita: 2220 mm (± 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Zdejmowany materac z poliuretanowej pianki w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, łatwy do mycia i dezynfekcji. | Tak, opisać |  |
|  | Leże wózka o wymiarach: 660x1950 mm (+/- 10mm) | Tak, podać |  |
|  | Materac o grubości min. 100mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 660-860mm mm (± 15 mm), regulacja odbywa się za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. | Tak, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 12o (+/- 1o); regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 320kg | Tak, podać |  |
|  | Leże czterosekcyjne przezierne dla promieni RTG | Tak, opisać |  |
|  | Barierki boczne o długości ¾ leża, składane do poziomu ramy leża z mechanizmem zapobiegającym przytrzaśnięciu. | Tak, opisać |  |
|  | Barierki boczne składane w kierunku wezgłowia. | Tak, opisać |  |
|  | Barierki boczne składające się z 6 pionowych poprzeczek o średnicy 22 mm (+/-2 mm) oraz poziomej poprzeczki łączącej o średnicy 40 mm (+/-10 mm), odstęp między poprzeczkami 230 mm (+/-10 mm) | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej do przetaczania wózka, składane w postaci rączek umieszczonych w parach na po obu stronach szczytów wózka | Tak, opisać |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą dwóch sprężyn gazowych z blokadą w zakresie: 0-83° (± 3°) - regulacja płynna | Tak, podać |  |
|  | Ruchomy segment nóg regulowany za pomocą rastomatu z blokadą w zakresie: 0-40° (± 3°) - regulacja płynna | Tak, podać |  |
|  | Cztery koła obrotowe o śr. min. 200 mm, z funkcją koła kierunkowego oraz blokada kierunkowa. Blokada centralna czterech kół. | Tak, podać |  |
|  | W celu zapewnienia płynnej jazdy wózek wyposażony w piąte koło o śr. 150 mm | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 tworzywowe krążki odbojowe | Tak, opisać |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa, łatwą do mycia i dezynfekcji. | Tak, opisać |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1280 mm (+/- 30 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Specjalnie wyprofilowana przestrzeń w obudowie podstawy wózka na butlę tlenową ze zintegrowanym z pasem zabezpieczającym | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w gniazda na statyw do kroplówek, w rogu, po obu stronach ramy leża | Tak, opisać |  |
|  | Wyposażenie wózka: - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości | Tak, podać |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Oryginalne materiały producenta/dystrybutora potwierdzające powyższe cechy wyrobu | Tak, załączyć do oferty |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.