Część nr 4

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Aparat do ogrzewania chorych – 1 szt.

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania pacjenta |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilna z materacem oraz kocem | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę 2 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocem o długości 3 m z wtykiem kątowym. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca/koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia 100 - 240 V AC, 50-60 HZ | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | Tak, opisać |  |  |  |
| - 19. | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. | Tak, opisać |  |  |  |
| Materac |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Materac systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilny z jednostką kontrolną | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami o długości 3 m z wtykiem kątowym. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Złącze przewodów materaca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Materac o ROZMIARZE: -/+ 1900 × 585 mm | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia 26V DC. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowany w materac jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowane w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Waga materaca min: 3.2 kg | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania. | Tak, opisać |  |  |  |
| Koc grzewczy |  |  |  |  | Tak, opisać |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Koc systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilny z jednostką kontrolną | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z kocem o długości 3 m z wtykiem kątowym. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Złącze przewodów koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja koca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z koca. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Koc przezierny dla promieni RTG. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Koc o ROZMIARZE min.: 1660 x 800 x 40 mm | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia 26V DC. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowany w koc jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni koca. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Wbudowane w koc niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w koc o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Waga koca: 1.5 kg | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Koc przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Umieszczenie naklejki na kocu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Gwarancja na produkty min. 24 miesiące | Tak, opisać |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.