## Sheet1
Załącznik nr 2 do SIWZ , Zadanie nr 18 - Zintegrowany system artroskopowy dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1. | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz
2. | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy
3. | Funkcja modulacji siły cięcia
4. | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy
5. | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm
6. | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem
7. | Elektrody jednoczęściowe
8. | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę
9. | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm)
10 | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°)
11 | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę
12. | Możliwośc podłączenia shavera artroskopowego
13 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw
14 | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID)
15. | Możliwowść pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym
16. | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia
17. | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego
18 | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika
19. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
1 | informacje
2 | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę.
3 | Zakres obrotów do 12000 obr/min
4 | Oscylacje do 3000 cykli/min
5 | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie
6 | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym
7 | Zakres regulacji siły ssania 0-100%
8 | Obrotowy króciec kanału ssania
9 | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania
10 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy
11 | Urządzenie wodoodpornye, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem
12 | Możliwość sterylizacji w autoklawie
13 | Gwarancja min. 36 miesiący, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy
UWAGA : Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.