Augustów, dn. 09 listopada 2015 r.

Dotyczy : postępowanie na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie aparatury medycznej znak postępowania 18/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

**Pytanie 1: dotyczy zadania nr 3 Terapuls**

W zawiązku z chwilowym wstrzymaniem produkcji urządzenia opisanego w SIWZ zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania zamiast urządzenia wskazanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach:

* urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości- 27,12 MHz
* możliwość pracy w dwóch trybach: ciągłym (efekt termiczny) oraz impulsowym (efekt atermiczny)
* Aparat zintegrowany z wózkiem jezdnym wyposażonym w 4 koła jezdne
* W dolnej części wózka znajduje się praktyczna szuflada na akcesoria
* Obrotowy panel (zakres obrotu **360 st.**) z kolorowym dotykowym wyświetlaczem 5,9 cala
* moc w trybie ciągłym: 0 - 100 W
* moc w trybie impulsowym: 0 - 200 W
* częstotliwość impulsu: 10 - 800 Hz
* czas impulsu: 20 – 400 μs
* czas zabiegu : 1 - 60 min
* automatyczne dostrajanie
* procedury terapeutyczne: 90 pozycji (z możliwością ich edycji)
* miejsce na procedury użytkownika: 200 pozycji
* graficzna biblioteka anatomiczna
* encyklopedia terapii zawierająca 140 zdjęć przedstawiających sposób układania elektrod
* system „kart chipowych” do archiwizacji terapii
* współpraca z elektrodami kondensatorowymi (dyskowe i gumowe) oraz elektrodami impulsowymi (monoda i diploda)
* regulowane obrotowe ramiona do elektrod (1 szt.)
* kable do elektrod (1 szt.)
* wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta
* Elektroda impulsowa pojedyncza Monoda
* Drewniana leżanka do zabiegów pozbawiona elementów metalowych

**Zamawiający dopuszcza urządzenie o następujących parametrach.**

**Pytanie 2: dotyczy zadania 3 TERAPULS**

Czy zamawiający wymaga by opisane urządzenie było wyposażone w specjalistyczną leżankę drewnianą pozbawioną elementów metalowych, przystosowaną do wykonywania zabiegów polem magnetycznym wielkiej częstotliwości.

**Zamawiający wymaga leżanki.**

**Pytanie 3 :** Czy zamawiający dopuści rektoskop:

Standardowy zestaw składa się:

• Dwukanałowe źródło światła 150W żarówki 21V

• Światłowód 180cm

• Głowica światłowodowa

• Okular powiększający x1,5

• Rękojeść

• Insuflator

• Stalowy tubus sigmoidoskopowy

(długość 300mm, średnica 21mm)

• Stalowy tubus proktoskopowy (długość

100mm, średnica 21mm)

• Szczypce biopsyjne

• Watotrzymacz

• Walizka

Gwarancja 24 miesiące. Sprzęt wielorazowy autoklawowalny.

**Zamawiający dopuści taki rektoskop, z wyjątkiem okresu gwarancji, który wynosi 36 miesięcy.**