Załącznik nr 2

Zadanie nr 2

Zestaw tor wizyjny

| Lp. | Parametr / wymagania | Warunek graniczny | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2015 |  |  |
| Kamera endoskopowa HDTV |  |  |  |
|  | Kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3”CCD o proporcjach boków 16:9 | TAK |  |
|  | Skanowanie progresywne 50Hz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość każdego przetwornika CCD min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Współczynnik SnR min. 60dB | TAK |  |
|  | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 4 funkcji, dostępnych bezpośrednio z przycisków głowicy kamery | TAK |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora i dostępne z przycisków głowicy kamery | TAK |  |
|  | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny min. 2x | TAK |  |
|  | Głowica kamery z wbudowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej f=14-30mm | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w funkcję utrzymania stałej ostrości obrazu przy zmianie ogniskowej | TAK |  |
|  | Automatyczny balans bieli włączany z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min.2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe systemu PAL min. RGB, 2x S-Video, Composite Video | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o wyjście SDI | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w dwa wejścia do głowic kamer endoskopowych – możliwość współpracy z głowicą HDTV i głowicami cyfrowymi SD | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający wyświetlanie podstawowych funkcji insuflatora, pompy i źródła światła na ekranie operacyjnym. | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem do rejestracji obrazu bezpośrednio z głowicy kamery | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami insuflatora z głowicy kamery, minimum: włączenie/wyłączenie przepływu gazu, zmian prędkości przepływu gazu. | Tak, opisać |  |
| Monitor panoramiczny |  |  |  |
|  | Monitor medyczny spełniający wymagania dla standardu HDTV | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 23" – zachowanie wysokości obrazu jak dla monitorów standardowych 4:3 o przekątnej 19” | TAK |  |
|  | Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Skanowanie progresywne (wyświetlanie 50 pełnych klatek obrazu na sekundę) | TAK |  |
|  | Wbudowana w monitor funkcja obraz w obrazie | Tak, opisać |  |
|  | Wejście / wejście cyfrowe DVI, HD-SDI | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjście: S-Video, Composite Video, RGB | TAK |  |
|  | Wejście cyfrowe światłowodowe HDTV | TAK |  |

| Źródło światła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła medyczne | TAK |  |
|  | Oświetlenie typu ksenon o mocy max. 175W | TAK |  |
|  | Mechaniczna regulacja natężenia światła, bezstopniowa | TAK |  |
|  | Światłowód, średnica 4,8mm , długość 250cm | TAK |  |
|  | Sygnalizacja czasu pracy żarówki | TAK |  |

| Pompa ssąco-płucząca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach endoskopowych | TAK |  |
|  | Jednoczesna realizacja funkcji ssania i płukania w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Ciśnienie płukania max. 400 mmHg | TAK |  |
|  | Ciśnienie ssania max. -0,7 bar | TAK |  |
|  | Przepływ ssania/płukania max. 3,5 l/min | TAK |  |
|  | Zestaw drenów silikonowych wielorazowych do płukania wraz z igłą - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów silikonowych wielorazowych do ssania - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Słój do odsysania 1.5 l wraz z pokrywą | TAK |  |

| Insuflator CO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min. 5 bar | TAK |  |
|  | Ciśnienie gazu insuflacji min. 0 – 30 mmHg | TAK |  |
|  | Prędkość przepływ gazu insuflacji regulowana w zakresie min. 0 – 20 l/min | TAK |  |
|  | Wskaźnik ilości CO2 w butli | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie ostatnich parametrów ciśnienia i przepływu | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy wartości bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik wartości zadanej / bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy wartości bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik słupkowy wartości zadanej przepływu gazu | TAK |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik wartości zadanej / bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik cyfrowy objętości zużytego gazu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z kamerą endoskopową i wyświetlanie parametrów insuflatora na ekranie operacyjnym | TAK |  |
|  | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na małą butlę CO2 | TAK |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm | TAK |  |
|  | Filtr CO2 – 35 szt. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220 – 240 V, 50 Hz | TAK |  |

| Wózek medyczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
|  | 4 podwójne koła, min. 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Możliwość schowania kabli w ramie wózka | TAK |  |
|  | Szuflada zamykana kluczem | TAK |  |
|  | Półki z płynną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Wbudowany w podstawie rozdzielacz z min.10 gniazd | TAK |  |
|  | Uchwyt do kamery endoskopowej | TAK |  |

| Instrumenty laparoskopowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka laparoskopowa, wałeczkowy system optyczny, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm , długość 31cm, szerokie pole widzenia, autoklawowalna | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji optyk laparoskopowych, perforowany, silikonowe uchwyty na dwie optyki z regulacją rozstawu, przezroczysta pokrywa, długość min. 40cm | TAK |  |
|  | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. min. 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, kaniula skośnie zakończona, autoklawowalny, 2szt | TAK |  |
|  | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 5mm, dł. min. 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, kaniula skośnie zakończona, autoklawowalny, 2szt | TAK |  |
|  | Trokar wielorazowy, stożkowy grot, do instrumentów 5mm, dł. min. 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, kaniula skośnie zakończona, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Nasadka redukcyjna do instrumentów laparoskopowych z 10mm na 5mm, z wymienną gumową uszczelką, wielorazowa, autoklawowalna | TAK |  |
|  | Uszczelki do trokarów, do uszczelniania instrumentów 10mm 20szt | TAK |  |
|  | Uszczelki do trokarów, do uszczelniania instrumentów 5mm, 20szt | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, autoklawowalna | TAK |  |

Zamawiający wymaga kompatybilności zestawu tor wizyjny z zestawem do histeroskopii