Załącznik nr 2

Zadanie nr 8

|  | Echo serca | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Rok produkcji 2015 |  |  |
|  | Masa całkowita aparatu <75 kg |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz |  |  |
|  | Podtrzymanie pamięci do 10 min. Przy zaniku zasilania i szybki start aparatu w czasie krótszym niż 15 sek. w przypadku konieczności przemieszczenia aparatu z odłączonym zasilaniem. |  |  |
|  | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer) |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania > 50000 |  |  |
|  | Dynamika aparatu (systemu) > 260 dB |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 13 MHz |  |  |
|  | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic USG – min. 3 |  |  |
|  | Gniazdo głowicy „ślepej” |  |  |
|  | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD – mode i w Dopplerze, nie mniejsza niż 30 cm |  |  |
|  | Monitor LCD TFT o rozdzielczości min. 1280x800 |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 17” |  |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 20cm |  |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera |  |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 10000 |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera ≥ 100 sek. |  |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (skali szarości 2D, PRF i linii bazowej dopplera spektralnego) przy pomocy jednego przycisku |  |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” |  |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji obrazów z możliwością wyświetlania do 12 obrazów jednocześnie: - Pojemność dysku HDD ≥ 150 GB - Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu CD/DVD oraz nośnikach USB - Archiwizacja danych na udostępnionych dyskach sieciowych w formacie natywnym dla aparatu - Eksport obrazów w formatach zgodnych z systemem Windows (AVI, JPEG) na płytę CD/DVD oraz nośniki USB |  |  |
|  | Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - Zmiana zakresu dynamiki B-mode - Regulacja prędkości odtwarzania pętli - Regulacja wzmocnienia B-mode, dopplera kolorowego i dopplera spektralnego - Wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-Mode/Doppler Kolorowy - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera Spektralnego (skala czasu) - Przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode - Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. |  |  |
|  | Wyjście USB przy panelu operatora do obsługi pamięci typu FLASH |  |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno-biała |  |  |
|  | Wbudowany napęd DVD/CD do eksportu danych obrazowych w formatach m.in. AVI, JPEG. |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego ≥ 8 x, z możliwością zwiększenia rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu „Frame Rate” w powiększonym obszarze w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora ≥ 750 obrazów/sek. |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie 2D w echokardiografii z liczbą ognisk > 1 |  |  |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków |  |  |
|  | System redukcji szumów ultradźwiękowych |  |  |
|  | Tryb M-Mode |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode z efektem kolorowego Dopplera |  |  |
|  | Tryb M-Mode anatomiczny na obrazach na żywo, zatrzymanych i dostępnych w archiwum |  |  |
|  | M-Mode anatomiczny według linii prostej i dowolnej krzywej |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny spektralny (PWD) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w PWD powyżej 6 m/s |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 mm |  |  |
|  | Doppler ciągły (CWD) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w CWD min. 0,1 – 12 m/s |  |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) |  |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego min. 300 obrazów/s |  |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny i doppler tkankowy kolorowy z obrazowaniem całkowitej i lokalnej kurczliwości mięśnia sercowego wyrażanej kolorem oraz w milimetrach. |  |  |
|  | Power Doppler (PD) |  |  |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Możliwości pomiarowo - obliczeniowe dla badań echo serca, naczyniowych, transkranialnych, pediatrycznych i małych narządów |  |  |
|  | Aktywny interfejs sieciowy umożliwiający wymianę danych w standardzie DICOM. |  |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań kardiologicznych dorosłych |  |  |
|  | Ilość elementów min. 64 |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 1,5 MHz do 4,0 MHz |  |  |
|  | Kąt pola skanowania ≥ 90 stopni |  |  |
|  | Głowica liniowa elektroniczna do badań naczyniowych |  |  |
|  | Ilość elementów min. 192 |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 4,0 – 10,0 MHz |  |  |
|  | Pole widzenia min. 44 mm |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i panoramiczne na sondzie liniowej |  |  |
|  | Głowica konweksowa elektroniczna do badań ogólnobrzusznych |  |  |
|  | Ilość elementów min. 128 |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 2,0 – 6,0 MHz |  |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 55 stopni |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wysokoczułego obrazowania przepływów w technice niedopplerowskiej w celu poprawy wizualizacji ścian naczyń |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej EF metodą śledzenia plamek 2D |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe lewej komory |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe dla dorosłych i pediatryczne. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie min. 5,0-11,0 MHz, pole obrazowania min. 90 stopni, min. 96 elementów |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o paśmie min. 4,0-11,0 MHz i polu obrazowania min. 120 stopni |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prowadzenia prób wysiłkowych |  |  |
|  | Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów w takim samym zakresie jak w aparacie, tj.: - Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - Zmiana zakresu dynamiki B-mode - Regulacja prędkości odtwarzania pętli - Regulacja wzmocnienia B-mode, dopplera kolorowego i dopplera spektralnego - Wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-Mode/Doppler Kolorowy - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera Spektralnego (skala czasu) - Przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode - Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostawa z aparatem) oraz instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej, zainstalowana w aparacie. |  |  |