ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 4

DIATERMIA DWUBIEGUNOWA DO ELEKTROCHIRURGII

Urządzenie model/typ / wersja :

Producent:

Krajpochodzenia:

| I. | Diatermia dwubiegunowa do elektrochirurgii | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017. Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu | TAK |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą | TAK |  |
| 5 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
| 6 | 7-calowy ekrandotykowy LCD | TAK |  |
| 7 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | TAK |  |
| 8 | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |
| 9 | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego, Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | TAK |  |
| 11 | Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie), d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate), e) koagulacja rozpylanie (spray), f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz | TAK |  |
| 12 | Tryby bipolarne: a) niski (moc max. 15W); b) standardowy (moc max. 40W); c) makro (moc max. 95W) | TAK |  |
| 13 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |
| 14 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK |  |
| 15 | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK |  |
| 16 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK |  |
| 17 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK |  |
| 18 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | TAK |  |
| 19 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK |  |
| 20 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK |  |
| 21 | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK |  |
| 22 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | TAK |  |
| 23 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
| 24 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | TAK |  |
| 25 | Możliwośćzapamiętaniaostatnichnastawień | TAK |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów | TAK |  |
| 27 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
| 28 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK |  |
| 29 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencjiprzerywana jest pracaaparatu. | TAK |  |
| 30 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
| 31 | Wizualizacjanastawianejmocy. | TAK |  |
| 32 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
| 33 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
| 34 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 35 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym zalanym silikonem, przewodem o dł. 4,6 -5 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z oferowanym generatorem oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm – 10 szt. | TAK |  |
| 36 | Włącznik nożny do urządzeń monopolarnych (przyciski min. cięcie i koagulacja) kompatybilny z oferowanym generatorem - 1 szt. | TAK |  |
| 37 | Kabel elektrody biernej wielorazowy - 1 szt. Urządzenie kompatybilne z oferowanym generatorem. | TAK |  |
| 38 | Laparoskopowy kabel elektrody czynnej - 1 szt. Urządzenie kompatybilne z oferowanym generatorem. | TAK |  |
| 39 | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem przeciwpoparzeniowym oferowanego generatora oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm2 – 100 szt. | TAK |  |
| 40 | Pinceta do elektrokoagulacji bipolarnej. Długość całkowita 18,5 cm. Średnicakońcówki 1,0 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 41 | Przewód dwubiegunowy włącznika nożnego - do pincety bipolarnej. Długość 4,5 m - 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Kleszczyki o długości 25 cm do jednorazowych elektrod z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę - 1 szt. Urządzeniekompatybilne z oferowanymgeneratorem. | TAK |  |
| 43 | Elektorda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość lini cięcia 22,3mm – 3 szt. Urządzenie kompatybilne z oferowanym generatorem. | TAK |  |
| 44 | Narzędzie laparoskopowe do uszczelniania i rozdzielania tkanek. Długość 37cm. Średnica 5mm Aktywacja włącznikiem ręcznym lub nożnym. Długość koagulowanej tkanki 19,5mm. Długość cięcia 17,8 mm. Obydwe szczęki ruchome - 6 szt. Urządzeniekompatybilne z oferowanymgeneratorem. | TAK |  |
| 45 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.