
Augustów, dn. 08 maja 2017 r.




Dotyczy: dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie numer referencyjny 5/ZP/2017


	Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO2) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu tworzywa osłony podwozia, szczytów łóżka i składu lakieru w częściach metalowych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. W naszej metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu włącznie z pilotem pacjenta i pilotem centralnym, które to są największym nośnikiem bakterii i wirusów, a powolne jej uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez Państwa. Opisywana przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie.
Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi 840 mm?
Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga regulowaną tylko z panelu centralnego?
Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga łóżko z przechyłami bocznymi leża regulowanymi z panelu centralnego i za pomocą sterowników nożnych? Rozwiązanie to znacznie ułatwia pracę personelu medycznego nie wymuszając używania rąk do regulacji łóżka.
Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją „krzesła kardiologicznego” uzyskiwaną po wybraniu danej funkcji na wyświetlaczu i przyciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku?
Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją do badań uzyskiwaną po wybraniu danej funkcji na wyświetlaczu i przyciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku?
Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją Fowlera uzyskiwaną po wybraniu danej funkcji na wyświetlaczu i przyciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym?
Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, sterowaniem w barierkach oraz pilotem pacjenta wyposażonymi w przycisk uruchamiający dostępność funkcji, przy czym naciśnięcie przycisku aktywacji uruchamia dany sterownik, nie wszystkie sterowniki? Wymagane Rozwiązanie to zapewnia taką samą funkcjonalność, jak wymagane, bowiem podczas regulacji korzysta się z jednego sterownika. Dokonywanie regulacji dwoma sterownikami jednocześnie wywołuje konflikt sprzętu i może być niebezpieczne dla pacjenta.
Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z trzema trybami pracy systemu sterowania elektrycznego funkcjami łóżka:  panel wyłączony  - opisany w SIWZ, oraz panel włączony - przy czym naciśnięcie przycisku aktywacji na jednym sterowniku uruchamia dany sterownik, nie wszystkie sterowniki oraz panel  w trybie „stand by” – możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka tylko z jednego sterownika, tj. pilota przewodowego lub paneli w poręczach bocznych?
Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych z panelu: - pozycja CPR i pozycja antyszokowa?
Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych tylko od strony personelu: regulacja CPR?
Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wymaga łóżko z elektryczną regulacją segmentu podudzia?
Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego?
Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z obsługą systemu ważącego oraz odczytywania wskazań na głównym panelu centralnym z wyświetlaczem, umieszczonym pod leżem od strony nóg pacjenta, lub z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta?
Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac o poniższych parametrach:
Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryby statyczne.
Komory umieszczone w  rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy są stale napełnione powietrzem.
Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut.
Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym.
Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm.
Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki.
Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji.
Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany  na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:  pracę materaca,   brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,   konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych.
Materac kładziony na ramę łóżka.
Możliwość spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
Limit wagi pacjenta nie mniej niż 255kg.
Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie  nie krótszym niż 12 godz.
Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach.
Zasilanie 230V 50Hz.
Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem.
Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy.
Wyposażenie dodatkowe – jedna poduszka przeciwodleżynowa do pozycjonowania pacjenta z wypełnieniem z mikrofibry powleczona tkaniną mikroporową, zewnętrzną warstwą wykonaną z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej, zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C  i wypełnienia w temperaturze do 40°C. Poduszka o następujących wymiarach: poduszka uniwersalna prostokątna o wym. długość 55cm, szerokość 40cm lub długość 35cm, szerokość 25cm- 1szt.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 – kardiomonitor 3 szt.
16. Pytanie do punktu 13 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wykrywaniem bezdechu w zakresie 10 -40 sekund ?

Zamawiający dopuszcza.
17. Pytanie do pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem saturacji, jednak bez możliwości zmiany czułości świecenia diody oraz bez zmiany modulacji dźwięku ?

	Zamawiający dopuszcza.
18. Pytanie do punktu 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem automatycznym ciśnienia z regulowanym interwałem z zakresie 1 – 720 min ?
	Zamawiający dopuszcza.
19. Pytanie do punktu 18 – czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością przenoszenia danych na kartę SD ?

	Zamawiający dopuszcza.
20. Czy Zamawiający wymaga aby kardiomonitor był wyposażony w analizę HRV ?

	Zamawiający nie wymaga.

Zadanie nr 11		

LAMPA BEZCIENIOWA – 2 SZT.

21. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza lampę na statywie mobilnym zasilaną napięciem 230V?
Zamawiający dopuszcza.

22. Dot. pkt. 6 Czy zamawiający dopuszcza lampę z regulacją dotykową  co najmniej 3 stopniową?
Zamawiający dopuszcza.

23. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuszcza lampę ze wskaźnikiem oddawania barw Ra 95?
Zamawiający dopuszcza.

24. Dot. pkt 9 Czy zamawiający dopuszcza lampę ze średnicą pola roboczego d10 16 mm ?
Zamawiający nie dopuszcza.

25. Dot. pkt. 10 Czy zamawiający dopuszcza lampę ze średnicą pola roboczego d50 9mm ?
Zamawiający nie dopuszcza.

26. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z poborem mocy przez oprawę równa 20W?
Zamawiający dopuszcza.


Zadanie nr 1

LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA OPERACYJNA PODWÓJNA


27. Dot. pkt.6 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z liczbą diod w kopule 90?
Zamawiający dopuszcza.

28. Dot. pkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza lampę , której czasza zbudowana jest z dwóch  symetrycznych dysków wpisanych w kształt wieloboku z wyraźnym podziałem na dwie równe części?
Zamawiający dopuszcza.

29. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której  regulacja średnicy pola operacyjnego ustawiana jest w dwóch wartościach 16- 23 cm z odległości 1m?
Zamawiający nie dopuszcza.

30. Dot. pkt 14 Czy zamawiający dopuszcza lampę z regulacją natężenia w zakresie 10% endo –i 40 -100% max natężenia w min 7 zakresach?
Zamawiający nie dopuszcza.

31. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacja parametrów oświetlenia usytuowanych przy kopule lampy?
Zamawiający dopuszcza.

32. Dot. pkt.17 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z wgłębnością oświetlenia 95 cm?
Zamawiający nie dopuszcza.

33. Dot. pkt 18 Czy Zamawiający dopuszcza lampę z poborem mocy przez oprawę 65VA ?
Zamawiający  dopuszcza.


Zadanie nr 3
STÓŁ OPERACYJNY 
34. Dot. pkt 2 Czy zamawiający dopuszcza stół z listwami bez ograniczników?
Zamawiający nie dopuszcza.

35. Dot. pkt 2, 23  Czy Zamawiający dopuszcza stół z płytą plecową dolną i górną jako osobne elementy?
Zamawiający dopuszcza.

36. Dot. pkt 3, 4 Czy Zamawiający dopuszcza stół z napędem elektromechanicznym i sterowaniem awaryjnym z panelu na kolumnie stołu , jak również z funkcją awaryjnego sterowania stołu z pilota ?
Zamawiający dopuszcza.

37. Dot. pkt 5, 6 Czy Zamawiający dopuszcza stół o długości 2197 mm i całkowitej szerokości  600mm?
Zamawiający dopuszcza.

38. Dot. pkt 7 Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie 660-1030mm?
Zamawiający dopuszcza.

39. Dot. pkt 10 Czy zamawiający dopuszcza stół z przechyłami bocznymi wynoszącymi 25 w każdą stronę ?
Zamawiający nie dopuszcza.

40. Dot. pkt 11,12 Czy Zamawiający dopuszcza stół z przechyłami wzdłużnymi 30 ?
Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dot. pkt 14 Czy Zamawiający dopuszcza stół z przesuwem wzdłużnym 340 mm jest to niewielka różnica  od wymaganej a stół posiada doskonały obszar dostępny do prześwietlenia promieniami RTG?
Zamawiający nie dopuszcza.

42. Dot. pkt 16 Czy Zamawiający dopuszcza stół z pilotem bez wyposażenia go w ekran ciekłokrystaliczny?
Zamawiający dopuszcza.

43.  Dot. pkt 19 Czy zamawiający dopuszcza stół  o wysokiej mobilności z kołami o średnicy 100 mm?
Zamawiający dopuszcza.

44. Dot. pkt 20 Czy zamawiający dopuszcza stół z blokadą stołu z pilota poprzez elektromechaniczne wysuwanie nóżek?
Zamawiający dopuszcza.

45. Dot. pkt 25 Czy zamawiający dopuszcza stół z materacami mocowanymi do blatu na rzepy?
Zamawiający dopuszcza.

46. Dot. plt 26, 27  Czy Zamawiający dopuszcza stół z całkowitym obciążeniem 270 kg?
Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 5

47. – Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z 3 dodatkowymi gniazdami elektrycznymi? Taka ilość gniazd jest wystarczająca aby podłączyć dodatkowe urządzenia niezbędne podczas zabiegów.
Zamawiający dopuszcza.

48. – Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ssakiem zasilanym próżnią?
Zamawiający dopuszcza.

49. – Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością stosowania jedynie zbiorników wielorazowych? Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze oraz pozwala na znaczne obniżenie kosztów podczas zabiegów?
Zamawiający dopuszcza.

50. – Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ekranem zintegrowanym, ruchomym w poziomie i w pionie? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego ponieważ pozwala na lepszy podgląd parametrów z każdej pozycji.
Zamawiający dopuszcza.

51. – Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości wyświetlania krzywych i danych cyfrowych z aparatu do znieczulania? Niezależne monitory dla parametrów życiowych pacjenta oraz parametrów znieczulania pozwolą na znacznie lepszą kontrolę podczas zabiegu.
Zamawiający nie dopuszcza.
52. – Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem MAC przy pomocy modułu renomowanego producenta pomiaru gazów anestetycznychMasimo?
Zamawiający dopuszcza.

53. – Pkt. 81Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru ciśnień z listy predefiniowanej? W pamięci urządzenia są zapisane wszystkie istotne nazwy ciśnień inwazyjnych bez konieczności wpisywania za każdym razem.
Zamawiający dopuszcza.

54. – Pkt. 95 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ustawianiem granic alarmowych jedynie ręcznie? Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej bezpieczne ponieważ pozwala obsługującemu na dokładne dostosowanie granic a co za tym idzie, lepszą diagnozę.
Zamawiający nie dopuszcza.
Zadanie nr. 7

55. – Pkt. 2.9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV? Takie rodzaje trybów wentylacji są dla wentylacji nieinwazyjnej najczęściej używane i są w zupełności wystarczające do poprawnej oraz wygodnej wentylacji pacjenta. Ponadto ze względu na stan zdrowia pacjentów na oddziale OIOM rzadko się wentyluję nieinwazyjne, tym bardziej ww. tryby będą całkowicie wystarczające.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr. 10

56. – Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z rozdzielczością 800x600? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na obrazowanie parametrów.
Zamawiający dopuszcza.

57. – Pkt. 11  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego  -7 odprowadzeń, z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada już w standardzie monitorowanie  12 odprowadzeń co w znaczący sposób wpłynie na poszerzenie możliwości diagnostycznych monitora.
Zamawiający dopuszcza.

58. – Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji licznika wykrytych bezdechów? Oferowany kardiomonitor posiada funkcję analizy respiracji oraz możliwość wykrywania bezdechu w zakresie 1-100 sekund natomiast licznik bezdechów jest funkcją bez uzasadnienia klinicznego.
Zamawiający dopuszcza.

59. – Pkt. 18  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 sekundowej oraz zapis „fulldisclosure „ z ostatnich 30 minut  1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowane przez większość producentów kardiomonitorów  
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 3 – Stół operacyjny 
 
Pytanie 60
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający listwy do montażu wyposażenia dodatkowego (we wszystkich segmentach blatu) bez ograniczników na końcach listew ?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 61
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający alternatywny system napędu mechaniczno – hydraulicznego, z niezależnym zasilaniem oraz układem elektronicznym od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego (sterujący wszystkimi funkcjami jak system główny elektrohydrauliczny), oprócz pozycji „0” oraz „Flex” i „Reflex” W proponowanym napędzie funkcję wybierane są za pomocą dedykowanego panelu sterowania na kolumnie stołu (z piktogramami jak na pilocie), natomiast sam ruch wykonywany jest poprzez pompę hydrauliczną aktywowaną pedałami nożnymi?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 62
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający blat o długości 2100mm ? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu (z materacami) w zakresie 730 do 1080mm ? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 64
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację oparcia pleców w zakresie -35o/+85o ? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający manualną regulację podgłówka w jednej płaszczyźnie góra / dół w zakresie -45o/+45o? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 66
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację przesuwu wzdłużnego blatu 350mm? 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 67
Ze względu na fakt. iż przy obsłudze stołów operacyjnych awarie dotyczą głównie uszkodzeń mechanicznych pilotów sterujących, bardzo ważny jest ich niski koszt zakupu. Mając na względzie minimalizację kosztów użytkowania stołu pytamy czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem przewodowym bez wyświetlacza LCD oraz z przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych i z możliwością podłączenia go do stołu z obu stron tzn od strony głowy i nóg pacjenta?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 68
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający podstawę o długości 1000mm. oraz szerokości 580mm w szerszej części i 420mm w węższej części (na długości 720mm)  w kształcie litery „T” wyposażoną w 2 podwójne koła stałe średnicy 125mm oraz jedno koło skrętne o średnicy 100mm. W proponowanym stole blokada kół odbywa się poprzez mechaniczne wysunięcie 4 stopek co zapewnia doskonałą stabilność stołu podczas operacji?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 69
Czy ze względu na współpracę stołu z ramieniem „C” Zamawiający wymaga stołu operacyjnego w którym w segmencie pleców i podgłówka brak jest jakichkolwiek poprzecznych metalowych elementów typu belki lub pałąki regulacyjne zakłócających obraz RTG?
[image: image003]
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadanie nr 1 – Lampa bezcieniowa sufitowa operacyjna podwójna 
 
Pytanie 70
Prosimy o wyjaśnienie czy w nazwie sprzętu doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i czy w związku z tym Zamawiający oczekuję (zgodnie z opisem technicznym) lampy operacyjnej jedno kopułowej ?  
Zgodnie z SIWZ – lampa główna i satelitarna.
Pytanie 71
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadająca kopułę jednoczęściową o kształcie zbliżonym do koła (jak poniżej), bez podziałów na wyodrębnione segmenty, posiadającą 94 diody LED, wyposażoną w 1 zintegrowany uchwyt obwodowy ?
[image: image004]
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 72
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z regulacją średnicy pola operacyjnego (d10) w zakresie 230 – 400mm dokonywaną z panelu sterowania przy kopule. Panel ten dodatkowo aktywuje funkcję światła endoskopowego, reguluje natężenie światła oraz temperaturę barwową?  
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 73
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  emitującą światło o współczynniku odwzorowania barw Ra ≥ 95 ? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 74
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  emitującą światło o wgłębności oświetlenia 120cm ? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 75
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  o maksymalnym poborze mocy 80W? 
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 16

Komplet narzędzi zabiegowych


76. Lp.1 W miejsce wziernika Kallmorgen o wym. łopatki 25x70 mm,  prosimy o dopuszczenie wziernika Kristeller o wym. łopatki 27x70 mm. 
Zamawiający dopuszcza.
	
77. W miejsce wziernika Kallmorgen o wym. łopatki 50x90  mm, prosimy o dopuszczenie wziernika o wym. łopatki 	 90 x40 mm. 
Zamawiający nie dopuszcza.

78. Lp.2 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło to omyłki pisarskiej. Rozszerzadła szyjki macicy występują w rozmiarach od  1do 30 mm. Prosimy o  podanie jakich szerokości rozszerzaczy oczekuje Zamawiający.
2 komplety od 1 do 30 mm.

79. Lp.3 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło to omyłki pisarskiej. Sondy maciczne występują z reguły w dł. 320 mm. Prosimy o podanie czy sonda ma być sztywna czy elastyczna.
Wymiary jak w SIWZ. Sonda ma być sztywna.

80. Lp.5 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło to omyłki pisarskiej. Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 270 mm. 
Zamawiający nie dopuszcza.

81. Lp.6 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kleszczyków prostych czy odgiętych. 
Zamawiający oczekuje kleszczyków odgiętych.

82. Lp.7 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 240 mm. 
Zamawiający dopuszcza.

83. Lp.9 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania skrobaczki ostrej czy tępej. Prosimy o dopuszczenie szer. 30 mm. 
Zamawiający wymaga skrobaczki ostrej.


84. Lp.11 Prosimy o dopuszczenie nożyc o dł. 145 mm. 
Zamawiający dopuszcza.

85. Lp.12 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy zagiętych. 
Zamawiający wymaga nożyczek prostych.

86. Lp.13 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 130 mm. 
Zamawiający dopuszcza.

87. Lp.15 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kleszczyków prostych czy odgiętych.    
Zamawiający oczekuje kleszczyków prostych.

88. Lp.17 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania skrobaczki ostrej czy tępej  o szer. 30,35,40mm, Prosimy o dopuszczenie dł. 280 mm. 
Zamawiający oczekuje skrobaczki tępej. Dopuszcza długość 280 mm.
89. Pakiet nr. 16, Pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wzierniki dwułyżkowe o nazwie własnej Kristeller i wymiarach 27x70? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.
90. Pakiet nr 16, Pozycja 2: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat rozszerzadła szyjki macicy? Reszta parametrów bez zmian. 
Stal nierdzewna, wielorazowego użytku.
91. Pakiet nr 16, Pozycja 3: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat zgłębnika macicznego? Czego dotyczą podane wymiary? Reszta parametrów bez zmian. 
Stal nierdzewna, wielorazowego użytku.
92. Pakiet nr 16, Pozycja 7: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat kleszczy biopsyjnych? Czy podany wymiary 140 mm dotyczy długości narzędzia? Reszta parametów bez zmian. 
Podany wymiar dotyczy długości narzędzia.
93. Pakiet nr 16, Pozycja 9: Czy Zamawiający może podać więcej informacji na temat skrobaczki macicznej? Czy ma być ona ostra, czy tępa? Reszta parametów bez zmian. 
Chodzi o skrobaczkę ostrą.
94. Pakiet nr 16, Pozycja 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyce do cięcia krocza o długości 140 mm lub 130 mm? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.
95. Pakiet nr 16, Pozycja 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyce do przecinania pępowiny o długości 130 mm? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.
96. Pakiet nr 16, Pozycja 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze Mikulicza o nazwie własnej Baby-Mikulicz? Reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający wyraża zgodę.
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 respirator o nastepujących parametrach :
97. Ciśnienie wspomagania PSV w Zakresie 2 – 80 cm H2O ?
Zamawiający dopuszcza.
98. Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie 1 – 50 cm H2) ?
Zamawiający nie dopuszcza.
99. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby respirator posiadał uchwyt do podłączenia respiratora na wózku z łóżkiem pacjenta na czas transportu ?
Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 5 - APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z MONITOROWANIEM
100. Lp.18. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z mechanicznymi przepływomierzami podwójnymi dla O2, N2O i powietrza z możliwością prezentacji wartości przepływów gazów na precyzyjnych podziałkach przepływomierzy?
Zamawiający dopuszcza.

101. Lp.24. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z pochłaniaczem CO2 o budowie przeziernej, wielorazowy,  o pojemności 1,5 l. bez możliwości stosowania zbiorników jednorazowych?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 7 - RESPIRATOR
102. Lp.2.9. Czy zamawiający dopuści do postępowania respirator w którym wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV jest dostępna w następujących trybach wentylacji: P-A/C, P-SIMV, DuoLevel, APRV, CPAP/PS?
Zamawiający dopuszcza.

103. Lp.3.3. Czy zamawiający dopuści do postępowania respirator z ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie 5-80 cm H2O?
Zamawiający dopuszcza.

[bookmark: _GoBack]Zadanie 10 - KARDIOMONITOR – 3 szt.:
104. Ad.7 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o rozdzielczości ekranu 800x600 pikseli z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w tym punkcie?
Zamawiający dopuszcza.

105. Ad.11 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z jednoczesną prezentacją 1 wybranego odprowadzenia EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod, z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w tym punkcie?
Zamawiający dopuszcza.

106. Ad.13 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-40s? 
Zamawiający dopuszcza.

107. Ad.15 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem rytmu serca w zakresie 40-240 ud./min. ?
Zamawiający dopuszcza.

108. Ad.18 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów 120 godzin przy rozdzielczości 1 minuta oraz pamięcią wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu ostatnich 48 godzin, z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w tym punkcie?
Zamawiający dopuszcza.
109. Pakiet nr. 2, Pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, plaszcz histeroskopowy wew rozmiar 5,3 mm? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
110. Pakiet nr 2, Pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, plaszcz histeroskopowy zew rozmiar 5,9 mm? Reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający nie wyraża zgody.

DOTYCZY: zadanie 23 i zadanie 9;SIWZ; umowa
 
PYTANIE 111- kryteria oceny ofert
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jak należy rozumieć kryterium “bezpłatny serwis”. 
Czy jego określenie jest obowiązkowe? Informacje na ten temat należy wypełnić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Natomiast niejasne jest dla nas czy jeśli jako Oferent ktoś  nie zaoferuje bezpłatnego serwisu dla 4 lub 5 roku użytkowania to jego oferta zostanie odrzucona/ nie będzie spełniała warunków określonych w siwz,
czy Oferent otrzyma po prostu 0 punktów za niniejsze kryterium. 
Zgodnie z zapisami SIWZ zaoferowanie bezpłatnego serwisu w 4 roku użytkowania – 5 pkt, w 5 roku użytkowania – 10 pkt. Brak bezpłatnego serwisu dla 4 lub 5 roku użytkowania, to jedynie 0 punktów w tym kryterium, a nie odrzucenie oferty.

W rozdziale IV.7) w opisie kryterium oceny ofert nie ma opcji 0 punktów przy bezpłatnym serwisie, jest za to 0 punktów przy minimalnym okresie gwarancji równym 36 miesięcy.
Ponadto nasuwa się jeszcze pytanie  jak liczone będzie kryterium w momencie gdy Oferent zaoferuje np. 60 miesięcy gwarancji, czy wtedy adekwatne jest wypełnianie bezpłatnego serwisu jako 4 lub 5 rok użytkowania?
Czy Oferent, który zaoferuje długą gwarancję dostanie wtedy punkty za gwarancję i za bezpłatny serwis? Ponieważ nie do końca jest to dla nas zrozumiałe prosimy o wyjaśnienia.
0 punktów przy bezpłatnym serwisie Wykonawca otrzyma za bezpłatny serwis w okresie 36 miesięcy. Gwarancja i serwis są odrębnymi kryteriami oceny ofert. Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji i bezpłatnego serwisu w 5 roku użytkowania dają maksimum punktów w tych kryteriach – 30 pkt za gwarancję i 10 pkt za serwis.
 
ZAPIS W SIWZ:
KRYTERIUM                             RANGA
  cena                                        60 pkt.
Kryterium cena oceniane będzie jak niżej :
gdzie :
X – wartość punktowa ocenianego kryterium
C min – najniższa cena ze złożonych ofert
Co – cena ocenianej oferty
okres gwarancji
- 36 miesięcy                                                           -    0 pkt.
- 42 miesiące                                                           -    5 pkt.
- 48 miesięcy                                                            -    15 pkt.
- 54 miesiące                                                           -     20 pkt.
- 60 miesięcy                                                           -     30 pkt.
bezpłatny serwis
- 4 rok użytkowania                                                     -  5 pkt.
- 5 rok użytkowania                                                     - 10 pkt.
 
Powyższe kryteria oceny nie dotyczą zadania 12, zadania 13, zadania 16.
 
PYTANIE 112- warunki gwarancji (ad załącznik nr 5 do SIWZ)
W związku z tym, że w warunkach gwarancji przedstawiony jest wymóg mówiący o tym, że serwis ma być wykonywany przez odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie / kartach gwarancyjnych, prosimy o informację, czy potwierdzenie, że serwis będzie wykonywany przez autoryzowaną jednostkę dla zaoferowanego sprzętu należy dołączyć do oferty na potwierdzenie niniejszego? Umożliwi to łatwiejszą weryfikację czy dany Wykonawca spełnia ten warunek przed podjęciem decyzji o wyborze  Wykonawcy. 
W tabeli widnieje niniejszy wymóg do zadania nr 9 – pozycja 26 tabeli. Czy mamy rozumieć , że to samo dotyczy zadania 23 i w ramach tego zadania również należy dołączyć dokument potwierdzający do oferty?
Tak.
 
PYTANIE 113- ilości (zadanie 23)
W odniesieniu do zadania nr 23 prosimy o podanie konkretnych ilości sprzętu jaki należy zaoferować i wycenić w ramach zadania :
KTG1 – ilość sztuk - 2 sztuki.
TELEMETRIA -ilość sztuk – 1 sztuka.
PARAMETRY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KTG – ilość sztuk systemu z analizą na 2 łóżka  - 1 sztuka.
 
Prosimy o doprecyzowanie czy wszędzie ilość sztuk równa jest 1, czy np. w związku z tym , że system monitorujący łóżka dedykowany jest zgodnie z opisem w tabeli - do dwóch łóżek – Oferenci mają zaoferować dwie sztuki KTG? 
Tak.

W pozycji 94 tabeli jest też mowa , że dwa aparaty KTG połączone mają być z systemem za pomocą interface’ów bezprzewodowych. Sugeruje to zaoferowanie 2 sztuk KTG, 1 sztuki telemetrii i 1 sztuki systemu monitorującego 2 łóżka. 
Tak.
Prosimy o uściślenie, czy tak należy to interpretować, czy ilość jest równa 1 sztuka dla każdej pozycji.  
Tak.
 
PYTANIE 114- ilości (zadanie 9)
W odniesieniu do zadania nr 9 prosimy o podanie konkretnych ilości sprzętu jaki należy zaoferować i wycenić w ramach zadania :
KTG – ilość sztuk – 1 sztuka.
Prosimy o doprecyzowanie  czy ilość sztuk równa jest 1, czy większa?
 
PYTANIE 115- ilości (zadanie 23)
Prosimy o wyjaśnienia, gdyż w tabeli opisującej telemetrię powtórzona została część parametrów dotyczących aparatu KTG (punkty tabeli : 47-70). Czy nie zaszła omyłka? 
Jeśli parametry zostały omyłkowo dodane bardzo prosimy o zgodę na ich przekreślenie podczas wypełniania tabeli lub o zgodę na dodanie zapisu o treści “nie dotyczy”
w wymienionych powyżej pozycjach.
Chodzi o 2 aparaty – jeden do ciąży bliźniaczej.
 
PYTANIE 116 - przeglądy serwisowe
Czy przeglądy serwisowe będą mogły być wykonywane w siedzibie serwisu Wykonawcy ze względu na wyposażenie serwisu w odpowiednią, specjalistyczną aparaturę ?
Pozwoli to też korzystniej cenowo skalkulować ofertę w niniejszym postępowaniu dla aparatów, które bez problemu mogą być wysłane do serwisu np. poprzez kuriera (koszt wysyłki po stronie Wykonawcy).
(dotyczy zadania nr 9 i zadania 23). Prosimy o zgodę zwłaszcza w odniesieniu do telemetrii i aparatu KTG. 
 Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zapewnienia na czas naprawy aparatu zastępczego.

PYTANIE 117 – wzór umowy - Dotyczy paragrafu 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów odnośnie kar umownych na poniższe:
1.1.- w wysokości 5 % wartości umowy brutto, określonej w paragrafie 1 ust.4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca.
 Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 118 – wzór umowy - Dotyczy paragrafu 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów odnośnie kar umownych na poniższe:
1.3.- w wysokości 0,02 % wartości części umowy, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia 
Zamawiający wyraża zgodę.
 
PYTANIE 119 – wzór umowy - Dotyczy paragrafu 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów odnośnie kar umownych na poniższe:
1.4.- w wysokości 1 % wartości części umowy , której dotyczy niniejsze - w przypadku nienależytego jej wykonania w zakresie innym , niż opóźnienie w dostawie urządzenia , w szczególności w zakresie realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.
Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 11 - Lampa bezcieniowa

120. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
Zamawiający wyraża zgodę.

121. Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu, uruchomienia i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w	obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. (montaż zajmuje ok. 3 min)
Zamawiający nie zrezygnuje z tych wymogów.

122. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów)? 
Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.
Zamawiający nie dopuszcza.

123. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze średnicą pola roboczego wynoszącą: 18 cm,
w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi 
ok. 25 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
Zamawiający wyraża zgodę.

124. Czy Zamawiający dopuści średnicą pola roboczego wynoszącą: 15 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 20 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.
Zamawiający nie dopuszcza.

125. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na klasę ochrony IP=41 ?
Zamawiający nie wyraża zgody.

126. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na klasę ochrony IP=42 ?
Zamawiający wyraża zgodę.

127. Czy Zamawiający dopuści wskaźnik Ra wynoszący 95, jest rozwiązanie nieznacznie 	odbiegającym od wymaganego ?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1 - Lampa bezcieniowa sufitowa operacyjna podwójna

128. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?
Strop jest betonowy wylewany.
	
129. Czy występuje sufit podwieszany z czego , jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?
Zamawiający posiada sufit podwieszany laminarny na wysokości 2,68 m od podłogi – odległość od stropu 0,4 m.
	
130. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy?
W miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy.

131. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną w diody LED w kolorze białym i żółtym nie wywołujące efektu tęczy? Oferowana lampa odznacza się wysoką bezcieniowością dzięki zastosowaniu wielu zachodzących na siebie wiązek światła. Ponadto zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy.
Zamawiający wyraża zgodę.

132. Czy Zamawiający dopuści wskaźnik Ra wynoszący 95, jest rozwiązanie nieznacznie 	odbiegającym od wymaganego ?
Zamawiający dopuszcza.

133. Czy Zamawiający dopuści ilość źródeł światła/diod dla czaszy - 126, zawartych w 6 segmentach ? Rozwiązanie różniące się od wymaganego. Ilość źródeł światła/diod jak i segmentów nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość źródeł światła jak i segmentów nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego.
Zamawiający dopuszcza.
    	                                                        
134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z poborem mocy wynoszącym 120 W?
Zamawiający wyraża zgodę.

135. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności w Zadaniu nr 7. Respirator HT70+ firmy Newport ?
Jest to respirator tego samego typu co opisany w SIWZ jednak różniący się poszczególnymi funkcjami i zakresami. Respirator HT70+ sprzedawany jest na stojaku z kółkami i dodatkowo wyposażony jest w metalowy uchwyt umożliwiający jego wypięcie z podstawy i zawieszenie na ramie łóżka na czas transportu. Respirator posiada własne zasilanie w powietrze oraz akumulator pozwalający na pracę przez 10 godzin. Respirator wyposażony jest w następujące funkcje wentylacji: VC-AC, PC –AC, VC-SIMV, PC-SIMC, SPONT z PS. Możliwa jest wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna. Do pytania załączamy prospekt respiratora z danymi technicznymi.
Zamawiający nie dopuszcza.

Do zapisów załącznika nr 2 do SIWZ „optyka histeroskopowa do posiadanego przez zamawiającego toru wizyjnego z osprzętem – 2 sztuki”
136. do pkt 2 tabeli  „Optyka HOPKINS II 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna”

Prosimy o rezygnację z zapisu/opisu parametru  - „….HOPKINS II …..” – jest to zapis dopuszczający/wskazujący jedną z firm i ograniczający konkurencję , jest to nazwa występująca jedynie w katalogach firmy KARL STORZ.

Prosimy o dopuszczenie optyki 30°, śr. 2,7 mm, dł. 30 cm, autoklawowalnej, oznaczonej nr katalogowym, nr seryjnym, z informacja dotyczącą optymalnej średnicy światłowodu oraz z oznaczeniem/potwierdzeniem słownym autoklawowalności.
Zamawiający wyraża zgodę.

137. do pkt 3 tabeli „Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki” , 

Prosimy o rezygnację z zapisu/wymogu parametruwymaganego - „….oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki…..” – jest to zapis dopuszczający/wskazujący jedną z firm i ograniczający konkurencję, większość firm ma czytelne oznaczenia na optykach określające np. nr katalogowy (tym samym typ optyki) , nr. seryjny (pozwalający zidentyfikować optykę) informacje dotycząca autoklawowalności  (słowną lub cyfrową) oraz dodatkowo określenie zalecanego typu/grubości światłowodu. Utrzymanie przywołanego zapisu preferuje/dopuszcza jedną Firmę.
Zamawiający wyraża zgodę.

138.  do pkt tabeli „Płaszcz histeroskopowy wew. , rozm. 4,3 mm, kanał inst. 5 Fr.,”

Prosimy o dopuszczenie płaszcza histeroskopowego wewnętrznego o rozmiarze minimum 4 mm. z kanałem instrumentowym/roboczym 7 Fr.
Lub 
Prosimy o dopuszczenie płaszcza histeroskopowego wewnętrznego o rozmiarze ok. 4,3 mm. z kanałem instrumentowym/roboczym 7 Fr.
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	Proponowany zestaw płaszczy w tym płaszcza zewnętrznego owalnego 5 mm (15Fr.) jak i dedykowanej optyki 2,7 mm. zapewnia  zarówno doskonały przepływ tym samym widoczność pola zabiegowego jak i możliwość wprowadzenia dzięki portowi bocznemu narzędzi histeroskopowych również większych niż wymagane (port 7 Fr).
Zamawiający nie wyraża zgody.

139. do pkt tabeli „Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jeden poziom, mata silikonowa, mocowania dla instrumentów”

Prosimy o dopuszczenie pojemnika do sterylizyacji autoklawowalnej i przechowywania instrumentów wyłożonego matami z tworzywa z tzw. „jeżem” oraz z matami typu „jeż” mocowanymi do pokrywy pojemnika.
Zamawiający dopuszcza.

140. do pkt tabeli „Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.” 
Prosimy o dopuszczenie światłowodu o średnicy wiązki 2,5 mm i wymaganej długości 
230 cm. zlecanego przez Producenta do optyk cienkich.
Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zadania 4
141. Prosimy o doprecyzowanie: czy zamawiający wskazując wymagane warunki gwaranci i serwisu ma na myśli gwarancję i serwis tylko generatora elektrochirurgicznego (diatermię)?
Pragnę zaznaczyć, że wyposażenie taką gwarancją nie powinno być objęte, gdyż są to elementu zużywalne i ich żywotność jest określona intensywnością wykorzystania, tj. w zależności od intensywności wykorzystania elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją ich żywotność może być od kilku miesięcy do kilku/kilkunastu lat.
Zamawiający ma na myśli gwarancję dotyczącą całego urządzenia.
142. Czy zamawiający zgodzi się na dodanie dodatkowego podpunktu c do załącznika nr 5 Wymagane warunki gwarancji i serwisu, punkt 8:
8. Czas oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia ww. zgłoszenia problemu.- nie dłużej, 2 dni robocze, wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń - nie później niż w ciągu:
a) 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy - w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych,
b) 10 dni roboczych Uczonych od dnia przystąpienia do naprawy - w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego.
w brzmieniu:
c) w przypadku braku możliwości spełnienia wyżej spełnionych terminów, wykonawca na czas realizacji naprawy dostarczy zamawiającemu taki sam sprawny generator pozwalający utrzymać ciągłość pracy na bloku operacyjnym.
Zamawiający wyraża zgodę.
143. W związku z powyższym proszę również o modyfikację punktu 9 Załącznika nr 5 z:
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.
Na:
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia - z wyłączeniem czasu, kiedy zamawiający używał urządzenie zastępcze, dostarczane przez wykonawcę na czas naprawy gwarancyjnej.
Zamawiający wyraża zgodę.
144. Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację punku 10 Załącznika nr 5 z:
11. Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi 24 miesiące od dnia dokonania wymiany.
Na:
10. Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi 12 miesiące od dnia dokonania wymiany.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zadanie nr 4 – Diatermia dwubiegunowa do elektrochirurgii – 1 sztuki:   
144. (Punkt 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia z 10,4 calowym ekranem dotykowym? 
Zamawiający dopuszcza.

145. (Punkt 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z procesorem, który ma może wykonywać 16 mln operacji logicznych na sekundę, a oporność tkanki jest sprawdzana 500 razy na sekundę?    
Zamawiający dopuszcza.

146. (Punkt 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które w czasie do 6 sekund koaguluje tkankę w systemie zamykania naczyń – długość cyklu zależy od średnicy naczynia lub grubości tkanki uchwyconej instrumentem do zamykania naczyń?   
Zamawiający dopuszcza.

147. (Punkt 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z: 
Panelem przednim z:
- czterema gniazdami uniwersalnymi pozwalającymi na połączenie zarówno akcesoriów monopolarnych jak i bipolarnych, w tym specjalistycznych narzędzi do resekcji bipolarnej, zamykania naczyń i argonowych
- gniazdem do połączenia elektrody neutralnej
Z panelem tylnym, który posiada:
- jedno gniazdo włącznika nożnego uniwersalnego – obsługującego wszystkie wyjścia aparatu (również zamykanie naczyń)
- jedno gniazdo włącznika nożnego alternatywnego, który może być przypisany do sterowania jednym z wyjść aparatu
- gniazdo serwisowe RS – służące również do podłączenia ewakuatora dymu 
- gniazdo serwisowe USB
- dodatkowy bolec przewodu ochronnego
- gniazdo zasilania argonem I
- gniazdo zasilania argonem II
- gniazdo przewodu sieciowego
- przełącznik sieciowy główny?  
Zamawiający dopuszcza.

148. (Punkt 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z co najmniej: cięciem monopolarnym z dziewięciostopniową regulacją stopnia hemostazy, cięciem osuszającym z regulacją stopnia hemostazy w fazie cięcia z regulacją czasu cięcia i czasu koagulacji w zakresie 0,05 – 0,25s z czterema trybami koagulacji monopolarnej standardowej (miękka, forsowna, uniwersalna, natryskowa (spray))?  
Zamawiający dopuszcza.

149. (Punkt 11c) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatyczną regulacją mocy wyjściowej cięcia i koagulacji opartą na pomiarze parametrów tkanki? Operator wybiera efekt, pozostałe parametry są dobierane automatycznie na podstawie pomiarów w czasie rzeczywistym.  
Zamawiający dopuszcza.

150. (Punkt 11f) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z koagulacją łagodną (soft), ciągłą sinusoidą o częstotliwości 333 kHz?  
Zamawiający dopuszcza.

151. (Punkt 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie oferującego dwa wyodrębnione tryby koagulacji bipolarnej miękkiej i forsownej, z których każdy posiada możliwość regulacji stopnia hemostazy oraz możliwość ustawienia mocy maksymalnej w zakresie do 120W, co w praktyce odpowiada trybom: niski, standardowy, makro?
Zamawiający dopuszcza.

152. (Punkt 13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz możliwością regulacji opóźnienia funkcji auto – start z dokładnością do 0,05 sekundy w zakresie 0,05 do 3 sekundy?
Zamawiający dopuszcza.

153. (Punkt 15) Czy Zamawiający dopuści tryb bipolarny z mocą maksymalną 120W? Operator ma możliwość ograniczenia mocy maksymalnej na poziomie 95W. 
Zamawiający dopuszcza.

154. (Punkt 16, 17) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu posiadającego tryb cięcia monopolarnego z automatycznym dopasowaniem mocy maksymalnej do 350W oraz z możliwością wyboru 9 różnych efektów hemostazy (cięcie mieszane)? Operator ma możliwość ograniczenia mocy maksymalnej na poziomie 300W i 200W. 
zamawiający dopuszcza.

155. (Punkt 38) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatyczną regulacją mocy wyjściowej cięcia i koagulacji opartą na pomiarze parametrów tkanki? Operator wybiera efekt, pozostałe parametry są dobierane automatycznie na podstawie pomiarów w czasie rzeczywistym z możliwością ręcznego ograniczenia mocy maksymalnej. 

Zamawiający dopuszcza.
156. (Punkt 19) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną z koagulacją monopolarną forsowną (wyżarzaniem) z mocą maksymalną do 200W oraz z możliwością wyboru 9 różnych stopni hemostazy? Operator ma możliwość ograniczenia mocy maksymalnej na poziomie 120W. 
Zamawiający dopuszcza.

157.  (Punkt 20) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną z koagulacją monopolarną natryskową (rozpylanie) z mocą maksymalną do 80W? Jest to typ koagulacji bezkontaktowej, wysokonapięciowej. Standardowe moce używane w tych typach koagulacji mieszczą się w zkresach 30 – 60W. 
Zamawiający nie dopuszcza.

158. (Punkt 21) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną z systemem zamykania naczyń mocą maksymalną 300W?
Zamawiający dopuszcza.

159. (Punkt 22)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną z trybem resekcji bipolarnej i cięciem z mocą maksymalną 400W i koagulacją z mocą maksymalną 250W?
Zamawiający dopuszcza.

160. (Punkt 28) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną wyposażoną w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej z rezystancją graniczną 130 Ohm? 
Zamawiający dopuszcza.

161. (Punkt 33) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania platformę elektrochirurgiczną z możliwością wyboru programów / trybów i regulacji mocy maksymalnej przy użyciu trzeciego włącznika nożnego? 
Zamawiający nie dopuszcza.

162. (Punkt 34) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym aktualizacja oprogramowania (update) jest przeprowadzana nieodpłatnie przez autoryzowanych przedstawicieli producenta? 
Zamawiający dopuszcza.

163. (Punkt 35) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyty monopolarne wielorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, przewodem o dł. 5 m, złączem kompatybilnym z oferowanym aparatem oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm? 
Zamawiający dopuszcza.
164. (Punkt 36) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny obsługujący zarówno funkcje monopolarne jak i bipolarne, kompatybilny z oferowanym urządzeniem?
Zamawiający dopuszcza.

165. (Punkt 39) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną o powierzchni przewodzenia 110 cm2, powierzchni całkowitej 170 cm2, szerokości styku 2,5 cm, na podłożu z pianki polietylenowej, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie , kompatybilne z systemem kontroli aplikacji elektrody neutralnej oferowanego urządzenia? 
Zamawiający dopuszcza.

166. (Punkt 40) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną o dł. 19,5 cm, średnica końcówki 1,0 mm?
Zamawiający dopuszcza.

167. (Punkt 41)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewód o dł. 5 m kompatybilny z oferowaną pincetą i oferowanym urządzeniem?
Zamawiający dopuszcza.

168. (Punkt 42, 43) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania precyzyjne wielorazowe (co jest rozwiązaniem tańszym niż jednorazowe wpinane nakładki) klemy do uszczelniania naczyń i pęczków tkanek, długość kleszczy 23 cm lub 28 cm z przewodem 3 m, współpracujące z zaawansowanym systemem rozpoznawania podłączonych narzędzi oraz aktywowane nożnie, bez wbudowanego noża? 
Zamawiający nie dopuszcza.

169. (Punkt 44) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania instrumenty o długości trzonu 34 cm o średnicy 5 mm, do laparoskopowego zamykania naczyń, rękojeść pistoletowa, z nierozłącznym kablem, aktywowany nożnie oraz oddzielny laparoskopowy instrument do przecinania naczyń? 
Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 15 – Fotel zabiegowy – 2 sztuki:
170. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada minimalną regulację wysokości siedziska wynoszącą 720 mm? 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dotyczące kryteriów oceny, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (dotyczy zadania: nr 3; zadania: nr 8; zadania nr 15):  
171. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie: Czy jeżeli Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji, to czy automatycznie dostanie 10 pkt. z tytułu za bezpłatny serwis za 4 i 5 rok użytkowania? 
Gwarancja i serwis to oddzielne kryteria oceny ofert. Za 60 miesięczną Wykonawca uzyska 30 punktów, a z tytułu zaoferowania bezpłatnego serwisu za 4 i 5 rok użytkowania 10 punktów. Łącznie w kryteriach poza cenowych można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Pytania do SIWZ:
172. Prosimy Zamawiającego o umieszczenie na stornie internetowej formularza w formie załącznika Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ (w wersji edytowalnej), z podaniem które części formularza Wykonawca jest zobowiązany wypełnić? 
Formularz JEDZ i instrukcja jego wypełnienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.spzoz.augustow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Aktualne.

173. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Danuta Zawadzka, Bogusław Falkowski, Adam Bartnicki, Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk, Mariola Ryhorowicz, Jerzy Mazur, Daniel Wasilewski.

	Zadanie nr 1 – Lampa bezcieniowa sufitowa operacyjna podwójna
174. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której okrągła, zwarta czasza posiada 72 diody LED emitujące pole o średnicy regulowanej w zakresie 21 – 42 cm ?
Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

175. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która pracuje w regulowanej temperaturze barwowej między wartościami 4500-5000 K pobierając maksymalnie 145 VA ?
Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

176. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni?
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

177. Prosimy o podanie nr rachunku bankowego na jaki ma być wniesione wadium.
Numer rachunku bankowego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego – 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177.

[bookmark: bookmark4]Dotyczy zadanie nr 1 lampa bezcieniowa sufitowa podwójna
178. Opisana przez Zamawiającego lampa operacyjna to model IGNIS 160 produkowany przez Famed Łódź S.A. I tylko te lampy są dopuszczone przez Zamawiającego treścią SIWZ do wzięcia udziału w postępowaniu. Czy mając na uwadze dobro postępowania jak i zasadę uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści wyższej klasy lampę spełniającą poniższe parametry:
	1.
	Zasada zawieszenia:
konstrukcja lampa dwuramienna z zawieszeniem sufitowym dostosowana do wysokości i warunków pomieszczenia
/ w przypadku jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 3,0 m lampa przystosowana do niskich pomieszczeń /
	tak

	2.
	Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2017
	tak

	3.
	Ramiona lampy dające swobodę manewrowania w osi głównej o n x 360°
	tak
(załączyć
rysunek)





	4.
	Kopuła - na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane
(obrotowo o 360°) ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z o 360°
/ dla lampy do niskich pomieszczeń w osi Z o 270°/
	tak
(załączyć
rysunek
zakresów
ruchu)

	5.
	Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED ( białe diody )
	Tak

	6.
	Kopuła z LED - owym źródłem światła, z 39 diodami LED.
	Tak

	7.
	Maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1 m:
	160 000 !x

	8.
	Liczba projektorów 3
	Tak, podać

	9.
	Wysoka bezcieniowość > 96 %
	Tak, podać

	10.
	Regulowana średnica pola roboczego 140-310
	Tak

	11.
	Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego przy kopule lampy
	Tak

	12.
	Uchwyt sterylny wymienny do ustawiania wielkości plamy świetlnej i sterowania położenia kopułą min 4 szt.
	Tak

	13.
	Stopień ochrony obudowy IP 54
	Tak

	14.
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% 6 kroków
	Tak

	15.
	Współczynnik odwzorowania barw Ra 95
	Tak

	16.
	Temperatura barwowa regulowana przy stałym natężeniu światła, w zakresie wartości min. 4000- 4800 K
	Tak

	17.
	Wgłębność oświetlenia > 130 cm
	Tak podać

	18.
	Pobór mocy przez oprawę max. 50W
	Tak, podać

	19.
	Lampa z zasilaczami przystosowanymi do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne
	Tak

	20.
	Żywotność układu świetlnego
	>50 000 h

	21.
	Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga
	<1°C

	22.
	Pułap lampy dostosowany do wysokości sali operacyjnej
	Tak

	23.
	Bezpłatny demontaż starych lamp i montaż nowej
	Tak

	24.
	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy od daty
uruchomienia

	25.
	Instrukcja w języku polskim
	Tak, dołączyć do oferty




Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy bezcieniowej sufitowej podwójnej.

[bookmark: bookmark5]Dotyczy zadanie nr 11 lampa bezcieniowa sufitowa podwójna
179. Opisana przez Zamawiającego lampa operacyjna to model SOUS 60 produkowany przez Famed Łódź SA I tylko te lampy są dopuszczone przez Zamawiającego treścią SIWZ do wzięcia udziału w postępowaniu. Czy mając na uwadze dobro postępowania jak i zasadę uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści wyższej klasy lampę spełniającą poniższe parametry:
	L.P,
	OPIS PARAMETRU / WARUNKU
	Parametr
wymagany

	I.
	PARAMETRY PODSTAWOWE

	1
	Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2017. Lampa zabiegowa mobilna z trwałym i wydajnym, ledowym źródłem światła
	TAK

	2
	Lampa wyposażona w statyw mobilny
	TAK

	3
	Liczba źródeł światła min. 18
	TAK

	4
	Napięcie zasilania 24V DC
	TAK

	5
	Natężenie oświetlenia w odległości Im: min. 60 000 lux.
	TAK

	6
	Regulacja natężenia oświetlenia z uchwytu sterylnego oraz panelu na kopule, co najmniej 3 stopniowa
	TAK

	7
	Temperatura barwowa >4100 K LED
	TAK

	8
	Wskaźnik oddawania barw Ra 94
	TAK

	9
	Średnica pola roboczego di0195
	TAK

	10
	Średnica pola roboczego d50 min. 100 mm
	TAK

	11
	Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1° C
	TAK

	12
	Pobór mocy przez oprawę <20W
	TAK

	13
	Klasa ochronności min. I
	TAK

	14
	Stopień ochrony min. IP 43
	TAK

	II.
	WYMAGANIA DODATKOWE:

	1
	Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE - dołączyć do oferty
	TAK

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim - 2 egz. w wersji papierowej, - załączyć przy dostawie lampy.
	TAK

	3
	Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy .
	TAK
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			Zamawiający dopuszcza taką lampę.
180. Do poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z korpusami mocującymi bezpiecznymi wyposażonymi w zaciski mocujące na listwach, co zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem dzięki czemu listwy nie muszą posiadać dodatkowych  zabezpieczeń?
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

181. Do poz. 4. 
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z alternatywnym napędem hydraulicznym obsługiwanym za pomocą dźwigni nożnej, z wyborem funkcji realizowanym za pomocą pokrętła?
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.


182. Do poz. 7.
Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji od 680 do 1120 mm? Podany zakres w pozycji dolnej jest korzystniejszy o 20 mm, odbiega nieznacznie od opisanego w pozycji górnej.
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.


183. Do poz. 9.
Czy Zamawiający dopuści stół regulacją podgłówka w zakresie większym niż wymagany -90° do +90°?
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

 
184. Do poz. 10.
Czy Zamawiający dopuści stół regulacją przechyłów bocznych w po 20°, bezpiecznym dla pacjenta i wystarczającym w większości zabiegów?
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu operacyjnego.


185. Do poz. 11 i 12.
Czy Zamawiający dopuści stół regulacją Trendelenburga i antyTrendelenburga  po 30°? 
[image: ]



W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie wymogu regulacji w zakresie podanym w załączniku nr 2 „Wymagane parametry i warunki”.
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.


186. Do poz. 14.
Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym 310 mm pozwalającym na bezkolizyjny dostęp ramienia C na długości blatu stołu 137,7 cm od krawędzi blatu do kolumny stołu?
[image: ]
W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o podanie jakiego zakresu pomiędzy krawędzią blatu stołu a kolumną Zamawiający oczekuje, gdyż podany powyżej parametr jest istotniejszy od długości przesuwu. 
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu operacyjnego.

187. Do poz. 15.
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją z pilota następujących funkcji:
- regulacja wysokości
- regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)
- funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej     funkcji przycisku)
- przechyły wzdłużne i boczne 
- pozycji „0” z jednego przycisku
- przesuw wzdłużny blatu
	Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

188. Do poz. 16.
Czy Zamawiający dopuści stół z czytelnym pilotem (rys.) posiadającym przyciski o konstrukcji nie pozwalającej na przypadkowe uruchomienie ruchów stołu z wyraźnymi, czytelnymi piktogramami, wskaźnikiem naładowania baterii, a także:
- wskaźnikiem możliwości wystąpienia kolizji segmentów blatu stołu z podstawą (interlook)
- wskaźnikiem podłączenia stołu do zasilania 230V
- wskaźnikiem awarii (service),
podłączany na kolumnie stołu, co pozwala na korzystanie z pilota nawet poza obrysem blatu stołu w każdej pozycji (nawet przy maksymalnym przesunięciu blatu) bez konieczności przełączania do innego gniazda?
[image: ]
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.


189. Do poz. 19.
Czy Zamawiający dopuści stół o „wysokiej mobilności” z 4 kołami o innym niż wymagany wymiarze, wbudowanymi w podstawę, co zabezpiecza przed przypadkowym najechaniem na stóp osób przemieszczających stół?
	Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

190. Do poz. 22.
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podnóżków i podgłówka z mechanizmem zapadkowym pozwalającym na ich zablokowanie w każdej pozycji bez konieczności dodatkowego blokowania? 
	Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

191. Do poz. 23.
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z wypiętrzeniem regulowanym ręcznie, bezpiecznym dla pacjenta, gdyż pozwala na wyczucie siły z jaką operator działa na pacjenta?
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

192. Do poz. 23.
Czy Zamawiający dopuści stół z płytą oparcia pleców dzieloną w innej proporcji niż 1:2, jednocześnie zapewniającej możliwość wykorzystania do wypiętrzenia zarówno klatki piersiowej i nerek?     
Zamawiający dopuszcza taki stół operacyjny.

193. Do poz. 25. 
Czy Zamawiający dopuści stół z materacami przeciwodleżynowymi, wodoodpornymi, odpornymi na środki dezynfekcyjne?

Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Na podstawie jakich przepisów prawnych z zakresu epidemiologii Zamawiający nie dopuszcza materacy, o wyższym niż określone w wymaganiach standardzie, montowanych do blatu za pomocą rzepów?  
Zamawiający dopuszcza takie materace.
194. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia /pkt. II.6)/ na: "Okres dostawy - 45 dni od dnia podpisania umowy"?
Zamawiający dopuszcza okres dostawy – do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Załącznik nr 5 – Wymagane warunki gwarancji i serwisu:    
195. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na  zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem nastąpi najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia? 
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

196. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia zgłoszenia problemu nie dłużej niż 3 dni robocze, wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń nie później niż w ciągu:
- 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych;
- 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego?     
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.


Pytanie 197. Ad. 6
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor chłodzony konwekcyjnie oraz przy użyciu wentylatora? Oferowane rozwiązanie jest równie ciche oraz znacznie wydajniejsze niż samodzielna opcja chłodzenia konwekcyjnego i przy intensywnej eksploatacji urządzenia zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo pracy.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 198. Ad. 7
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej 12,1” z obrazem o rozdzielczości 800x600 pikseli do prezentacji 10 krzywych jednocześnie?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 199. Ad. 11
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kardiomonitora z możliwością prezentacji 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z kabla 3-żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5-żyłowego? Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod nie jest wartością diagnostyczną tylko programową. Wymóg jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod jest charakterystyczny dla jednego producenta kardiomonitorów – firmy EMTEL co ma znaczący wpływ na ograniczenie konkurencji.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 200. Ad. 12
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający analizę odcinka ST z min. 3 odprowadzeń, biorąc pod uwagę, iż pkt. 11 wymagany jest kabel EKG 3-żyłowy?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 201. Ad. 13
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez licznika wykrytych bezdechów ? Z punktu widzenia monitorowania pacjenta, ważne jest samo wykrywanie i alarmowanie bezdechu.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 202. Ad. 14
Prosimy o dopuszczenie czujnika saturacji bez funkcji zmiany świecenia diody – do wyboru przez Użytkownika. Opisana w SIWZ funkcjonalność nie ma uzasadnienia klinicznego oraz wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia zachowanie konkurencyjności.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 203. Ad. 18
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający możliwość rejestracji 168h trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów w rozdzielczości od 1 do 60 minut?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Pytanie 204. Ad. 18
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez możliwości przeniesienia danych na pamięć typu Pendrive. Przenoszenie danych na dowolne komputery jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez powyższej funkcji?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

Zadanie nr 1 - Lampa bezcieniowa operacyjna podwójna
205. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną umożliwiającą uzyskanie następujący ruchów/kątów ramion:
· obrót ramienia poprzecznego o 360 stopni wokół mocowania głównego,
· obrót ramienia uchylnego o 360 stopni wokół mocowania z ramieniem poprzecznym,
· obrót podwójnej obejmy dwuprzegubowej o 360 stopni wokół mocowania z ramieniem uchylnym,
· obrót obejmy pierwszej oraz drugiej kopuły o 240 stopni
Oferowany zakres zapewnia pełną swobodę ruchów kopuły - ustawienie jej w dowolnie wybranej pozycji.
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

206. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuły główna oraz satelitarna posiadają po 95 diod LED?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

207. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą po 6 segmentów świetlnych / projektorów?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

208. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której średnica pola roboczego regulowana jest w zakresie od 18 do 32 cm dla każdej z kopuł? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

209. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja natężenia oświetlenia odbywa się z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu przy kopule?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

210. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

211. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której wgłębność oświetlenia wynosi 120 cm?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

212. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której pobór mocy przez oprawę wynosi 110 W?
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

Pytania do warunków technicznych montażu lampy operacyjnej
213. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Zamawiający nie posiada takiej ekspertyzy. Wszelkie koszty zamontowania lamp operacyjnych ponosi Wykonawca.

214. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.
Wszelkie koszty zamontowania lamp operacyjnych ponosi Wykonawca.

215. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych?
Strop betonowy, wylewany.

216. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
Tak.

217. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?
Jest zamontowany sufit laminarny.

218. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?
Jest zamontowany nawiew laminarny.

219. Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane lampy operacyjne.
Wysokość do sufitu laminarnego wynosi 2,68 m.

220. Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.
Napięcie sieci – 230 V, przekroje 3 x 2,5 mm.

221. Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lamp operacyjnych z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?
Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii.
Zadanie nr 3 - Stół operacyjny
222. W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 1 tabeli technicznej, z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?
Tak.

223. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w listwy boczne akcesoryjne, które przy segmencie oparcia pleców oraz w części lędźwiowej nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń/ograniczników przed przypadkowym wysuwem korpusów?
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.

224. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający niezależny, alternatywny napęd elektrohydrauliczny obsługiwany za pomocą panelu sterowania na kolumnie na którym następuje wybór realizowanej funkcji oraz dźwigni nożnej realizującej ustawienie wybranej funkcji?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

225. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający niezależny, alternatywny napęd umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami: regulacja wysokości blatu, regulacja oparcia pleców, przechyły wzdłużne oraz boczne, przesuw wzdłużny oraz blokowanie/odblokowanie podstaw, bez możliwości regulacji wypiętrzenia klatki piersiowej?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

226. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
227. Zamawiający dopuszcza taki stół.

228. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taki stół.

229. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie od -90 do +60 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza taki stół.

230. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie +/- 25 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.

231. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga w zakresie 30 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.

232. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 360 mm realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny stołu? W oferowanym stole szerokość kolumny stołu wynosi 360 mm tak więc oferowany zakres przesuwu zapewnia przezierność blatu na całej jego długości.
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.

233. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej poprzez mechanizm korbowy, dostępny z obu stron blatu?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

234. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 15 oraz 23 tabeli technicznej.
Zamawiający dopuszcza taki stół.

235. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością?
Zamawiający dopuszcza taki stół.
236. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z możliwością jego podłączenia do stołu tylko do gniazda znajdującego się pod panelem sterowania z boku kolumny?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

237. Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali.
Zamawiający dopuszcza taki stół.

238. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny zapewniający wysoką mobilność dzięki 4 kołom o średnicy 80 mm?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

239. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza taki stół.

240. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podgłówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

241. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

242. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?
Zamawiający dopuszcza taki stół.

243. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 300 kg?
Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.

244. Prosimy o wyrażenie zgody na potwierdzenie okresu udzielonej gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, stosownym oświadczeniem.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 245, zadanie 18
Czy zamawiający dopuści aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2016.
Zamawiający dopuszcza taki aparat.

Pytanie nr 246, zadanie 2, Optyka histeroskopowa
Czy zamawiający dopuści optykę 30stopni, śr.2,9mm, dł 302mm z systemem soczewek wałeczkowatych typu „Hopkins II” bez kodu Data Matrix i nadrukowanej średnicy kompatybilnych światłowodów.
Ze względu na małą średnicę wymaganej optyki, w praktyce wszystkie średnice oferowanych światłowodów medycznych do optyk sztywnych są kompatybilne z ww optyką.
Zamawiający nie dopuszcza takiej optyki.

Pytanie nr 247, zadanie 2, Kleszcze biopsyjne i nożyczki
Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne i nożyczki o długości roboczej 40cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 248, zadanie 2, Pojemnik
Czy zamawiający dopuści kosz metalowy do przechowywania i sterylizacji samej optyki, bez pozostałych narzędzi.
Zamawiający nie dopuszcza.
I. PYTANIA DO ZADANIA NR 1, ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ: Lampa bezcieniowa sufitowa operacyjna  podwójna.

249. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a   jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Wysokość sali wynosi 3,5 m. Sufit podwieszany na wysokości 2,68 cm.

250. Czy w pomieszczeniu  przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na  24 V, czy UPS na 230 V ?
UPS.
   
251. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
W miejscu montażu lampy strop jest betonowy.

252. Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.
Brak takiej możliwości.
      
253. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to jakie i gdzie są    wyprowadzone? 
W miejscu montażu.

254. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
W sali jest kompletna instalacja.

255. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jaka, jakiego producenta.
Obecnie wisi podwójna lampa firmy Famed Żywiec.

Pytanie do pkt 4 wymaganych warunków technicznych.
256. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zaoferuje lampę o zakresie swobody manewrowania kopułą w osiach X,Y,Z , jak na załączonym rysunku.
Tak.

Zadanie nr 10  Kardiomonitor - 3 szt.

257. Pkt 6  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający  ciche i jednocześnie wydajne chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymogi medyczne?  
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

258. Pkt 7  Czy zamawiający dopuści kardiomonitor  z ekranem LCD TFT o przekątnej 12,1” o rozdzielczości obrazu 800x600? 
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


259. Pkt 10  Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 5 kg?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


260. Pkt 11 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor  z możliwością wyboru  jednej z 3 prędkości kreślenia krzywej EKG (6,25 mm/s,  12,5 mm/s,  25mm/s)?
Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z jednoczesną prezentacją 1 z 3  zapisywanych odprowadzeń  przy rejestracji z 3 elektrod  i jednoczesną prezentacją 2 lub 7 odprowadzeń (na całym lub na połowie ekranu) w przypadku rejestracji EKG z 5 elektrod?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


261. Pkt 13 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor  z pomiarem bezdechu w zakresie 10-40 sekund, nie posiadający licznika wykrytych bezdechów?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


262. Pkt 15 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor  z pomiarem rytmu serca (przy pomiarze NIBP) w zakresie 40-240 ud./min.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


263. Pkt 18 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający zapis monitorowanych wartości liczbowych i fal dynamicznych  z okresu 48 godzin  z możliwością zapisu tych danych  na pendrive  lub karcie pamięci.
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.


Dotyczy: Zapisów SIWZ

264. Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy ? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie dostawy sprzętu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Dotyczy:  Zadanie nr. 11   - lampa bezcieniowa 2 szt.

265. Dot. pkt 9 : Czy Zamawiający dopuści lamę z średnicą pola roboczego D10 na poziomie 170 mm ? Oferowany parametr tylko nieznacznie rózni się od opisanego. Różnica ta nie wpłynie na komfort pracy operatora.
Zamawiający dopuszcza taką lampę.

Dotyczy: Zadanie nr
266. Dot. pkt  : Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie polegające na autodezynfekcji całego łóżka jak i przestrzeni szpitalnej na powierzchni 50m2 bez wpływu na personel i pacjenta? 
Zamawiający dopuszcza.

267. Dot. pkt : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 1050 cm? Wymagany parametr nieznacznie różni się od opisanego
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

268. Dot. pkt  14 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z sterownikami również nożnymi bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego).
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

269. Dot. pkt 15 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne Regulacja przechyłów bocznych minimum 30 w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 60
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

270. Dot. pkt 21 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją pozycji w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej , segment podudzia opuszczony w dół, plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej? 
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

271. Dot. pkt 27 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem? Rozwiązanie zmniejszające ryzyko wypadku medycznego.
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

272. Dot. pkt 33 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przyciskiem podświetlenia na panelu centralnym?
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.
273. .Dot. pkt 33: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w alarm akustyczny informującym o wzmożonych ruchach pacjenta na leżu? 
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

274. Dot. pkt 34 : Czy Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany elektrycznie? Rozwiązanie poprawiające bezpieczną prace personelu
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

275. Dot. pkt 36 : Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w system autodezynfekcji calego łóżka jak i pomieszczenia o powierzchni do 50m2 bez wpływu na pacjenta i personel? 
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

276. Dot. pkt38 : Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w segment pleców z możliwością szybkiego poziomowania za pomocą  dźwigni umieszczonych w segmencie pleców i elektrycznie z panelu centralnego? 
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

277. Dot..pkt 42 : Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w blokowane szczyty tworzywowe bez elementów łączeń ani sklejania dostosowane do systemu autodezynfekcji calego łóżka jak i pomieszczenia o powierzchni do 50m2 bez wpływu na pacjenta i personel
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

278. Dot.pkt. 42 : Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w nie poruszający się szczyt od strony głowy? rozwiązanie zabezpieczające panele nadłóżkowe i aparaturę
Zamawiający nie dopuszcza takiego łóżka.

279. Dot. pkt 48 :Czy Zamawiający dopuści łóżko barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii  zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji, dostosowane również na autodezynfekcji łózka i pomieszczenia o powierzchni do 50m2) 
Zamawiający dopuszcza takie łóżko.

280. Dot.pyt 56 : Czy Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w wyświetlacz i sterowanie wagi umiejscowione w ruchomej barierce segmentu głowy w celu poprawy bezpiecznej pracy personelu i zmniejszenia ryzyka urazu kręgosłupa?
Zamawiający nie dopuszcza takiego łóżka.


ZADANIE NR 5
APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z MONITOROWANIEM 

Pytanie 281 dotyczy pkt. 16.
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania  z system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie nominalnym poziomie 25% z tolerancją +/- 4%?
Zamawiający dopuszcza taki aparat.

Pytanie 282 dotyczy pkt. 58.
Czy Zamawiający dopuści monitor modułowy z kolorowym ekranem LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej 12,1”? Umożliwia on wyraźną prezentację parametrów oraz ułatwia monitorowanie w trakcie transportu pacjentów.
Zamawiający dopuszcza taki aparat.

Pytanie 283 dotyczy pkt. 63.
Czy ze względu na brak konieczności archiwizacji krzywych oddechowych oraz w celu optymalnego wykorzystania ekranu bez duplikowania wyświetlanych krzywych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w monitor podstawowych parametrów życiowych z możliwością transferu danych parametrów oddechowych z aparatu do monitora i wyświetlanie tych informacji na monitorze w postaci liczbowej?
Zamawiający dopuszcza taki aparat.

Pytanie 284 dotyczy pkt. 63.
Transmisja danych z aparatu do znieczulania do monitora pacjenta służy zwykle do przesyłania danych znieczulania do klinicznych systemów informatycznych. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przesyłania danych z aparatu do monitora pacjenta oraz dostarczenia przewodu łączącego aparat z monitorem jeżeli aparat do znieczulania umożliwia przesyłanie danych znieczulania w formacie HL7 poprzez gniazdo sieci Ethernet?
Zamawiający nie dopuszcza takiego aparatu.

Pytanie 285 dotyczy pkt. 92.
Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśniowego zwiotczenia mięśniowego realizowany w postaci modułu do monitora lub  modułu do aparatu do znieczulania?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 286 dotyczy pkt. 98
Prosimy o dostosowanie ww. zapisu do zapisów załącznika 5 do SIWZ , szczególnie pkt. 7 i 8, który szczegółowo określa wymagania odnośnie warunków gwarancji i serwisu. 
Zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ.

ZADANIE NR 10 – kardiomonitor
AD. 7, 10.
287 Czy Zamawiający dopuści monitor o masie poniżej 5,5kg oraz rozdzielczości ekranu 800x600pix, jeżeli monitor będzie oferował czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przez minimum 5 godzin?
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

AD. 11 
288 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na ustawienie jednej z czterech prędkości kreślenia krzywych oraz prezentację jednego z trzech odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3-elektrodowego? 
Kreślenie większej ilości odprowadzeń wymaga rekonstruowania EKG, które nie ma wartości
Zamawiający dopuszcza taki kardiomonitor.

AD. 13.
289 Czy Zamawiający dopuści monitorowanie alarmu bezdechu w zakresie 10-40s?
Zamawiający dopuszcza.
AD. 14
290 Czy Zamawiający dopuści technologię własną pomiaru SpO2 (odporną na zakłócenia ruchowe w stopniu porównywalnym do Nellcor/Masimo), pracującą już w urządzeniach będących na wyposażeniu szpitala, z pozytywną opinią użytkowników?
Zamawiający dopuszcza.

AD. 18.
291 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający pamięć wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z ostatnich 48 godzin jeżeli urządzenie pozwoli na zapamiętanie trendów z ostatnich 120 godzin?
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ

1. Ad §5 ust. 1d)
292 Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości urządzenia, którego dotyczy nienależyte wykonywanie umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w zakresie obsługi gwarancyjnej. 
Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: załącznik nr 5 do SIWZ, wymagane warunki gwarancji i serwisu

1. Ad pkt. 7
293 Prosimy o zmianę wymaganego czasu reakcji na 2 dni robocze.
Zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ.


Dotyczy Zadania nr 1 Lampa bezcieniowa sufitowa operacyjna podwójna – 1 szt. 
294. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kopułą z LED-owym źródłem światła z 108 diodami LED?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.
295. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 3 projektorami?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

296. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z średnicą pola roboczego w zakresie: 240-340 mm?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

297. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulację natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% w 7 krokach?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

298. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra > 95?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

299. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia 1200 mm?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

300. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poborze mocy przez oprawę 180 W?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.


Dotyczy Zadania nr 11 Lampa bezcieniowa – 2 szt. 
301. Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z napięciem zasilania 90-265 V AC?

Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

302. Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową ze wskaźnikiem oddawania barw Ra > 95?

Zamawiający dopuszcza taką lampę.

303. Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową o poborze mocy 25/30 W (z AKU;50/60W)?

Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.


Dotyczy Zadania nr 3 Stół operacyjny – 1 szt. 

304. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z listwami w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem?

Zamawiający nie dopuszcza takiego stołu.
305. Czy Zamawiający dopuści stół o długości z blatem: 2100 mm?

Zamawiający dopuszcza taki stół.
306. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców ? w zakresie: -350 do +750?

Zamawiający dopuszcza taki stół.

307. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka w zakresie: -450 do +450?

Zamawiający dopuszcza taki stół.

308. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie: -900 do +200?

Zamawiający dopuszcza taki stół.

309. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z pilotem przewodowym bez wyświetlacza LCD, Zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem? Zaoferowany pilot posiada czytelne piktogramy i diodową sygnalizację naładowania baterii stołu.

[image: ]
Zamawiający dopuszcza taki stół.

310. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podstawą w kształcie litery T zapewniającą dobry dostęp do blatu stołu oraz posiadającą dobre własności jezdne dzięki 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie o średnicy 125 i 100 mm?

Zamawiający dopuszcza taki stół.


Pyt. 311
Ad zadanie nr 19  załącznik nr 5 do SIWZ pkt nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby instalacja, przeglądy  oraz wszelkie naprawy w okresie gwarancji były wykonane przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta przedmiotu zamówienia na dokonywanie tych czynności?
Zgodnie z SIWZ.


Pyt. 312
Ad zadanie nr 19  załącznik nr 2 do SIWZ pkt 1
Czy Zamawiający wymaga aby aparat  ( przedmiot zamówienia ) był fabrycznie nowy z bieżącej produkcji posiadający najnowszą wersję  oprogramowania dla tego modelu?
Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 313
Ad zadanie nr 19  załącznik nr 2 do SIWZ pkt 57
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane głowice  były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2017r.?
Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Załącznika nr 2 / Zadanie nr 19
Pytanie 314, dotyczy punktu 7.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 1500 Hz?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 315, dotyczy punktu 10.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, którego obrót konsoli operatora wynosi 50 stopni?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 316, dotyczy punktu 12.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada wysokiej klasy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro na przegubowym ramieniu, bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności oraz podświetlania matrycy, z możliwością pochylania, obrotu i zmiany wysokości względem pulpitu sterowniczego o przekątnej 17``, z rozdzielczością 1600x1020? Pragniemy zaznaczyć, iż rozdzielczość ta jest tylko i wyłącznie spowodowana różnymi formatami ekranu.
Parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisami w SIWZ jednoznacznie wskazuje na ultrasonograf jednego tylko Producenta. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 317, dotyczy punktu 12.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada wysokiej klasy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro na przegubowym ramieniu, bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności oraz podświetlania matrycy, z możliwością pochylania, obrotu i zmiany wysokości względem pulpitu o przekątnej 21``, z rozdzielczością 1600x1200? Pragniemy zaznaczyć, iż rozdzielczość ta jest tylko i wyłącznie spowodowana różnymi formatami ekranu.
Parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisami w SIWZ jednoznacznie wskazuje na ultrasonograf jednego tylko Producenta. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 318, dotyczy punktu 14.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada cztery gniazda do głowic, jednakże trzy aktywne i jedno parkingowe?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 319, dotyczy punktu 24.
Ze względu na to, że Zamawiający zamierza zakupić aparat kliniczny wysokiej klasy, prosimy o wyjaśnienie czy Anatomiczny tryb M ma mieć możliwość ustawienia w dowolnym położeniu i kierunku dwóch niezależnych kursorów liniowych czy zamawiający wymaga aż trzech?
Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 320, dotyczy punktu 35.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia na 9 równoległych warstwach. 
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 321, dotyczy punktu 36.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada obrazowania, które pozwala na  uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, krzywą lub kilkoma liniami prostymi?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 322, dotyczy punktu 39.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada osiem suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokości wiązki TGC, jednakże nie z panelu dotykowego a z pulpitu operatora, co jest dużo wygodniejszą formą obsługi systemu? Ponadto warto zauważyć, iż w punkcie 33. Zamawiający wymaga automatycznej optymalizacji obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia i TGC), co w wielu przypadkach pomaga wykluczyć używanie regulatorów.
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 323, dotyczy punktu 51.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT, jednakże nie na obrazie bryłowym (3D)?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 324, dotyczy punktu 52.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów główki płodu na zeskanowanej bryle 3D – min. BPD, HC, CM, Cereb?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 325, dotyczy punktu 53.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów kości długich płodu na zeskanowanej bryle?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 326, dotyczy punktu 54.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o oprogramowanie do wyszukiwania płaszczyzn diagnostycznych w zeskanowanej bryle – min. 4 jamy serca, 5 jam serca, drogi odpływu lewej komory, drogi odpływu prawej komory, 3 naczynia, łuk aorty?
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.
Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w SIWZ w punktach 51,52, 53 i 54 opisał parametry jednego oprogramowania, które w sposób wyraźny wskazują na ultrasonograf jednego Producenta. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 327, dotyczy punktu 20.(system archiwizacji) 22.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego, japońskiego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – 1 TB, typ HDD, a nie SSD? Pragniemy zauważyć, iż proponowany system posiada także 9 portów USB do podłączenia opcjonalnych urządzeń: PenDrive, dysk twardy i inne.
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert. 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 328, dotyczy punktu 20.(system archiwizacji) 30.
Ze względu na to, że Zamawiający zamierza zakupić aparat kliniczny wysokiej klasy, prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany aparat posiadał gwarancję min. 36 m-cy na system ultrasonograficzny tj. samą jednostkę główną czy na cały system tj. jednostkę główną, głowice i printer? 
Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na cały system ultrasonograficzny.
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