| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model fabrycznie nowy 2017 rok | TAK |  |
| 2. | Parametry wymagane: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, Hct,Crea, Cl- cTCO2, cHCO3-, BE(ecf), BE(b), cSO2, cHgb, eGFR, eGFR-a, Agap, AGap do K+ | TAK |  |
| 3. | Możliwość oznaczania wszystkich parametrów wymaganych za pomocą jednego panelu podczas jednego badania. | TAK |  |
| 4. | Objętość próbki - nie większa niż 100 ul. | TAK |  |
| 5. | Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze strzykawki jak i kapilary. | TAK |  |
| 6. | Odczynniki przechowywane w temperaturze pokojowej, minimum 3 miesiące. | TAK |  |
| 7. | Odczynniki po otwarciu opakowania, można wykorzystać do końca daty ważności minimum 3 miesiące. | TAK |  |
| 8. | Podawanie materiału do badania standardową strzykawka. | TAK |  |
| 11. | Rodzaj próbki: krew pełna, tętnicza, krew włośniczkowa | TAK |  |
| 12. | Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 13. | Automatyczny system kontroli jakości | TAK |  |
| 14. | Praca bez konieczności używania dodatkowych elektrod, płynów czy butli z gazem. | TAK |  |
| 15. | Czytnik kodów kreskowych i 2D, wbudowany w analizator | TAK |  |
| 16. | Wbudowana bateria umożliwiająca pracę przez okres min 12 godzin bez zasilania sieciowego | TAK |  |
| 17. | Po upływie 12 m-cy jeden bezpłatny przegląd serwisowy, od daty instalacji | TAK |  |
| 18. | Menu analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Możliwość podłączenia aparatu do LIS/ HIS bezprzewodowo | TAK |  |
| 20. | Bezpośredni wydruk wyników z badania na dowolnej drukarce pracującej w sieci informatycznej placówki | TAK |  |
| 21. | Możliwość współpracy z drukarkami bezprzewodowymi. | TAK |  |
| 22. | Waga analizatora poniżej 1 kg. | TAK |  |
| 23. | Wbudowana bateria oraz praca na baterii. | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min 36 miesięcy | TAK |  |