Załącznik nr 2

Zadanie nr 32

Aparat KTG

| L.p. | KTG | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KTG fabrycznie nowe rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm | TAK |  |
|  | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm² | TAK |  |
|  | Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla personelu | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm | TAK |  |
|  | Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |
|  | Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
|  | Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm ) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP) | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz 7-segmentowy LED | TAK |  |
|  | Alarm nakładania sygnałów tętna | TAK |  |
|  | Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor | TAK |  |
|  | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym Sonicaid Centrale , FetalCare , Monaco | TAK |  |
|  | Wózek pod kardiotokograf z mocowaniem na aparat i koszykiem na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i używania w Polsce | TAK |  |
|  | Dołączony dokument od producenta upoważniający Wykonawcę do sprzedaży i serwisowania aparatu w Polsce | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.