ZAŁACZNIK NR 2

Zadanie nr 25

INKUBATOR NOWORODKOWY

| Lp | Inkubator noworodkowy | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry WYMAGALNE |  |  |
| 1.1 | Inkubator fabrycznie nowy, rok produkcji 2017. Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać co zapewnia inkubator) | TAK |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2 | TAK |  |
| 1.3 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 1.4 | Zewnętrzny wyświetlacz LED z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia. | TAK |  |
| 2.0 | Kopuła inkubatora |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.2 | Otwierana przednia ścianka kopuły | TAK |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk | TAK |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK 4 sztuki |  |
| 2.5 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.6 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z lewej i prawej strony. | TAK |  |
| 2.7 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 2.8 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.9 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora (za wyjątkiem nawilżania) | TAK ≤ 42 dB |  |
| 3.0 | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
| 4.0 | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 24 – 38°C |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 35–38,0°C |  |
| 5.0 | Monitorowanie |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 5.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |
| 6.0 | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 6.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 6.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 6.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 6.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7 | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
| 7.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 7.2 | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 8.0 | Wyposażenie |  |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 8.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8.6 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 10 sztuk |  |
| 8.7 | Rogal do ułożenia noworodka | TAK 10 sztuk (każda z innego rozmiaru) |  |
| 8.8 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury | TAK 20 sztuk |  |
| 8.9 | Szafka | TAK 1 sztuka |  |
| 9 | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 9.1 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty