ZAŁĄCZNIK NR   2

Zadanie nr 21

LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA PODWÓJNA – 2 sztuki

| ## Lp | Wymagane warunki techniczne | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasada zawieszenia: konstrukcja lampa dwuramienna z zawieszeniem sufitowym dostosowana do wysokości i warunków pomieszczenia / w przypadku jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 3,0 m lampa przystosowana do niskich pomieszczeń / | tak |  |
|  | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | tak |  |
| Parametry Lampy Głównej i Satelitarnej |  |  |  |
|  | Ramiona lampy dające swobodę manewrowania w osi głównej o n x 360° | tak (załączyć rysunek) |  |
|  | Kopuła – na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (obrotowo o 360°) ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z o 360° / dla lampy do niskich pomieszczeń w osi Z o 270°/ | tak (załączyć rysunek zakresów ruchu) |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED ( białe diody ) | Tak ( opisać) |  |
|  | Kopuła z LED - owym źródłem światła, z co najmniej 110 diodami LED. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1 m: | 160 000 lx |  |
|  | Liczba projektorów 7 | Tak, podać |  |
|  | Wysoka bezcieniowość ≥ 96 % | Tak, podać |  |
|  | Regulowana średnica pola roboczego min 140-280 | tak, podać |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego na kopule lampy | tak |  |
|  | Uchwyt sterylny wymienny do ustawiania wielkości plamy świetlnej i sterowania położenia kopułą min 4 szt. | tak |  |
|  | Stopień ochrony obudowy IP 54 | tak |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 25-100% / min 8 zakresów / | tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 96 | tak |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana przy stałym natężeniu światła, w zakresie wartości min. 4000- 4800 K | tak |  |
|  | Wgłębność oświetlenia ≥ 130 cm | Tak podać |  |
|  | Pobór mocy przez oprawę max. 50W | Tak, podać |  |
|  | Lampa z zasilaczami przystosowanymi do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne | tak |  |
|  | Żywotność układu świetlnego | ≥50 000 h |  |
|  | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga | ≤1˚C |  |
|  | Pułap lampy dostosowany do wysokości sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Bezpłatny demontaż starych lamp i montaż nowych | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy od daty uruchomienia |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak, dołączyć do oferty |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.