Załącznik nr 2

Zadanie nr	14

Materace przeciwodleżynowe – 4 sztuki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Materac zmiennociśnieniowy prosto komorowy składający się z minimum 17 komór poprzecznych wykonanych z PU z podkładem piankowym, komory napełniają się na przemian co druga | TAK |  |
| 3. | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 180 kg | TAK |  |
| 4. | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | TAK |  |
| 5. | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | TAK |  |
| 6. | Wysokość 19 -20 cm | TAK |  |
| 7. | Objętość : minimum 200 l | TAK |  |
| 8. | Maksymalna waga materaca 13 kg | TAK |  |
| 9. | Manualny zawór CPR | TAK |  |
| 10. | Statyczna sekcja głowy – minimum 3 komory | TAK |  |
| 11. | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | TAK |  |
| 12. | Możliwość wymiany pojedynczych komór | TAK |  |
| 13. | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta | TAK |  |
| 14. | Zakres automatycznej regulacji ciśnienia w trybie zmiennym : min : 21 mmhg ( +/- 4 mmHg ) max : 70 mmHg ( +/- 4 mmHg ) | TAK |  |
| 15. | Możliwość manualnego dostrojenia poziomu ciśnienia do wymagań użytkownika | TAK |  |
| 16. | Minimum 3 tryby pracy : - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy – komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny – pełne wypełnienia z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 24 min. | TAK |  |
| 17. | Funkcja dodatkowego wypełnienia siedziska uruchamiana z panelu pompy | TAK |  |
| 18. | Czas trwania cyklu w trybie dynamicznym 10 min. | TAK |  |
| 19. | Tryb transportowy realizowany poprzez złączenie przewodów powietrznych materaca | TAK |  |
| 20. | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji | TAK |  |
| 21. | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 21 dbA | TAK |  |
| 22. | Waga pompy – max. 2,5 kg | TAK |  |
| 23. | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP41 | TAK |  |
| 24. | Wbudowany filtr powietrza | TAK |  |
| 25. | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia | TAK |  |
| 26. | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | TAK |  |
| 27. | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej : model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca | TAK |  |
| 28. | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paro przepuszczalny, wodoszczelny, składający się górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m2/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m2/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temperaturze 95 st. C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu min. 1 % w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standarcie higieny – odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK |  |
| 29. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |
| 30. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Paszport techniczny | TAK |  |