Załącznik nr 2

Zadanie nr 11

PYŁÓŻKOWY APARAT RTG

Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji:	2017

Nazwa aparatu: 	………………………………..

Producent / Kraj:	………………………………..

| L.p | Parametry Wymagane |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Charakterystyka urządzenia |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania |  | 230V +/- 10%; 50Hz |  |
|  | Moc generatora |  | ≥ 30 kW |  |
|  | Częstotliwość generatora |  | ≥ 80 kHz |  |
|  | Zakres napięć generatora |  | ≤ 40 - ≥ 125 kV |  |
|  | Maksymalny prąd |  | ≥ 400 mA |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji |  | ≤ 0,5 - ≥ 320mAs |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji |  | ≤ 1,2 ms |  |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą |  | TAK |  |
|  | Wielkość dużego ogniska lamy rtg |  | ≤ 1,3 mm |  |
|  | Wielkość małego ogniska lamy rtg |  | ≤ 0,6 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody lamy rtg |  | ≥ 107 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka / głowicy |  | ≥ 1200 kHU |  |
|  | Prędkość obrotów anody lamy rtg |  | ≥ 3000 obr/min. |  |
|  | Kolimator manualny z filtrami |  | TAK |  |
|  | Filtracja w kolimatorze 2mmAl, 1mmAl+0.1mmCu, 1mmAl+0.2mmCu |  | TAK |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora |  | ≥ +/- 90˚ |  |
|  | Czas symulacji pola projekcji (oświetlenia) |  | ≥ 30s |  |
|  | Oświetlenie pola projekcji typu LED |  | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne |  | ≥ 40 |  |
|  | Zakres zmiany wysokości ogniska od podłogi |  | ≤ 38 - ≥ 208 cm |  |
|  | Szerokość aparatu |  | ≤ 63 cm |  |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej |  | ≤110cm |  |
|  | Wysokość aparatu w pozycji transportowej |  | ≤150cm |  |
|  | Długość ramienia |  | ≥ 105cm |  |
|  | Wyzwalacz ekspozycji na kablu o długości min. 4m |  | TAK |  |
|  | Średnica kół tylnych |  | ≥ 25cm |  |
|  | Waga aparatu |  | ≤ 200 kg |  |
|  | Przeprowadzenie testów odbiorczych |  | TAK |  |
| II. |  |  |  |  |
|  | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt, nie powystawowy | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja techniczno – ruchowa z dostawą | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane wykonanie co najmniej raz w roku | TAK |  |  |
|  | Oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK podać adres siedziby i nr telefonu |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu ≤ 48 godz. | TAK |  |  |
|  | Dostawa sprzętu do Zamawiającego, jego montaż i szkolenie obsługi wliczona w cenę oferty | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu potwierdzone wydaniem zaświadczenia | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni możliwość ewentualnego zakupu części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | TAK |  |  |