| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów, w którym wymiennikiem ciepła jest aktywnie ogrzewany mankiet silikonowy o długości 120 cm podłączony do jednostki kontrolnej, fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 2. | Dostosowany do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz produktów krwiopochodnych | Tak |  |
| 3. | Wydajność ogrzewania około 1200 - 1500 ml/h | Tak, podać |  |
| 4. | Przystosowany do współpracy ze standardowymi przyrządami do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych o długości 150 cm - nie wymagający stosowania dodatkowych, dedykowanych elementów zużywalnych | Tak, podać |  |
| 5. | Mankiet grzewczy fi 5 mm wykonany z biokompatybilnego silikonu, całkowicie okrywający dren, | Tak |  |
| 6. | Gładka powierzchnia umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję | Tak |  |
| 7. | Stała temperatura pracy 37°C | Tak |  |
| 8. | Trzy niezależne czujniki temperatury | Tak |  |
| 9. | Dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury | Tak |  |
| 10. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu, z dokładnością ± 2,0°C | Tak |  |
| 11. | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii | Tak |  |
| 12. | Niezależny układ zabezpieczający przed przegrzaniem | Tak |  |
| 13. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14. | Zintegrowany uchwyt mocujący umożliwiający zamocowanie urządzenia na stojaku do kroplówek | Tak |  |
| 15. | Waga max 1500 g | Tak, podać |  |
| 16. | Wymiary jednostki kontrolnej 90 x 60 x 160mm ±5 mm | Tak, podać |  |
| 17. | Kabel zasilający o długości 3m | Tak, podać |  |
| 18. | Zabezpieczenie przed zalaniem na poziomie minimum IPX2 | Tak, podać |  |
| 19. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |