Augustów, dn. 10 listopada 2017 r.


Dotyczy: dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie numer referencyjny 5/ZP/2017

	Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje:

Dotyczy treści SIWZ:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy LAMP OPERACYJNYCH BEZCIENIOWYCH PODWÓJNYCH (zadanie nr 21) do 28 dni od dnia podpisania umowy?
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Stół operacyjny
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości całkowitej z szynami bocznymi wynoszącej: 615mm?
Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości pięcioczęściowego blatu wynoszącej: 2170mm?
Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja wykonana jest całkowicie ze stali nierdzewnej z dodatkowymi osłonami podstawy i kolumny wykonanymi z tworzywa ABS ułatwiającego utrzymanie stołu w czystości?
Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który z uwagi na kształt podstawy (litera Y) wyposażony jest 3 podwójne koła umieszczone w podstawie o średnicy 125mm, uniemożlwiające zaplątanie się kabli, przewodów czy obłożeń chirurgicznych – koła całkowicie zabudowane w podstawie?
Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez blokady do jazdy kierunkowej?
Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który w pozycji do zabiegu stoi na wysuwanych stopkach w podstawie (centralna blokada) – funkcja uruchamiana dźwignią nożną?
Zamawiający dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 170kg?
Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie: 670-1030mm?
Zamawiający dopuszcza.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie: od -30˚ do +65˚?
Zamawiający dopuszcza.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 28˚ i anty-Trendelenburga do 30˚ (regulacja hydrauliczna pompą nożną)?
Zamawiający dopuszcza.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja przechyłów bocznych realizowana jest hydraulicznie za pomocą pompy nożnej?
Zamawiający dopuszcza.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie +40/-40˚ (wspomaganie sprężyną gazową)?
Zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg (podnóżki) w zakresie od -85˚ do +16˚?
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 2 – Lampa zabiegowa
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji natężenia w wymaganym zakresie za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowaniu? 
Zamawiający dopuszcza.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wysokim współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95? Oferowany parametr tylko minimalnie odbiega od wymaganego i nie będzie zauważalny gołym okiem.
Zamawiający dopuszcza.
17. Czy mając na uwadze zapis w lp. 15 Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy wyposażonej w zasilanie akumulatorowe (zasilacz awaryjny UPS) umożliwiające podtrzymanie zasilania lampy do 3h w przypadku zaniku zasilania sieciowego?  
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 21 – Lampa operacyjna bezcieniowa podwójna – 2 sztuki
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna zawiera 90 diod LED? 
Zamawiający dopuszcza.
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna zawiera 90 diod LED? 
Zamawiający dopuszcza.
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna zawiera 39 diod LED? 
Zamawiający nie dopuszcza.
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna zawiera 39 diod LED? 
Zamawiający nie dopuszcza.
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna składa się z 6 segmentów (projektorów)?
Zamawiający dopuszcza.
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 6 segmentów (projektorów)?
Zamawiający dopuszcza.
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna składa się z 3 segmentów (projektorów)?
Zamawiający nie dopuszcza.
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 3 segmentów (projektorów)?
Zamawiający nie dopuszcza.
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 200-420mm?
Zamawiający dopuszcza.
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 200-420mm?
Zamawiający dopuszcza.
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 150-320mm?
Zamawiający dopuszcza.
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 150-320mm?
Zamawiający dopuszcza.
30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną(obie kopuły) z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w 6 stopniach/zakresach?
Zamawiający dopuszcza.
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły)o wysokim współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95? Oferowany parametr tylko minimalnie odbiega od wymaganego i nie będzie zauważalny gołym okiem. Ponadto oferowana lampa charakteryzuje się wysokim odwzorowaniem barwy czerwonej R9 na poziomie również 95.
Zamawiający dopuszcza.
32. Zadanie nr 24 – Ssak elektryczny – 2 szt. – Opis ssaka identyczny z opisem ssaka próżniowego z zadania nr 15, czy Zamawiający oczekuje takich samych ssaków, czy jest to omyłka w opisie ?
Omyłka w opisie – Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 24.
33. Czy Zamawiający dopuści w w/w postępowaniu zaoferowanie aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2016 r., spełniającego wszystkie pozostałe wymagania określone w Załączniku nr 2 dla Zadania nr 13 ?
Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. lampa operacyjna bezcieniowa podwójna – 2 szt.
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę nie posiadającą tzw. projektorów, która posiada natomiast 72 białe diody LED w 8 grupach ?
Zamawiający nie dopuszcza.
35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która możliwość regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie 21-42 cm oraz pracy w dwóch temperaturach barwowych 4 500 – 5 000 K ?
Zamawiający dopuszcza.
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o maksymalnym poborze mocy 145 VA oraz wgłębność oświetlenia 115 cm ?
Zamawiający dopuszcza.
Lampa zabiegowa
37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada 6 stopniową regulację natężenia oświetlenia realizowaną z dotykowego panelu ?
Zamawiający dopuszcza.
38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada 12 diod LED emitujących oświetlenie o natężeniu 50 000 lux, średnicy d10=140 mm i d40 = 70 mm ?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 17 – Kardiomonitor – 4 szt.

39. Ad.7 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z rozdzielczością 800x600 pikseli z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie?
Zamawiający dopuszcza.
40. Ad.11 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością prezentacji 1 krzywej EKG przy monitorowaniu z kabla 3-odprowadzeniowego i 2 krzywych EKG przy monitorowaniu z kabla 5-odprowadzeniowego?
Zamawiający dopuszcza.
41. Ad.13 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-40s?
zamawiający dopuszcza.
42. Ad.14 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z technologią saturacji Mindray? Technologia ta umożliwia współpracę z czujnikami firmy Nellcor.
Zamawiający dopuszcza.
43. [bookmark: _GoBack]Ad. 18 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz pamięcią wszystkich krzywych z okresu 48 godzin wraz z zaznaczeniem zdarzeń alarmowych bez możliwości przeniesienia danych na pendrive?
Zamawiający dopuszcza.

44. Zadanie nr 3 - APARAT DO ZNIECZULENIA Z PEŁNYM MONITOROWANIEM

45. Lp.18. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z mechanicznymi przepływomierzami podwójnymi dla O2, N2O i powietrza z możliwością prezentacji wartości przepływów gazów na precyzyjnych podziałkach przepływomierzy?
Zamawiający dopuszcza.
46. Lp.24. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z pochłaniaczem CO2 o budowie przeziernej, wielorazowy,  o pojemności 1,5 l. bez możliwości stosowania zbiorników jednorazowych?
Zamawiający dopuszcza.

47. Zadanie nr 6– RESPIRATOR STACJONARNY

48. Lp.2.9. Czy zamawiający dopuści do postępowania respirator w którym wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV jest dostępna w następujących trybach wentylacji: P-A/C, P-SIMV, DuoLevel, APRV, CPAP/PS?
Zamawiający dopuszcza.

49. Lp.3.3. Czy zamawiający dopuści do postępowania respirator z ciśnieniem wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie 5-80 cm H2O?
Zamawiający dopuszcza.

50. Zadanie nr 4–APARAT DO OGRZEWANIA CHORYCH

51. Lp. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z 4 zakresami temperatur:
- wysoki - 43 st. C
- średni - 38 st. C
- niski - 32 st C
- temperatura otoczenia ?
Zamawiający dopuszcza.
52. Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z wbudowanym licznikiem godzin pracy, który automatycznie informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra za pomocą diody i sygnału dźwiękowego? Dzięki temu personel obsługujący urządzenie nie musi stale śledzić licznika i ilości godzin pracy urządzenia. 
Zamawiający dopuszcza.
53. Lp. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie sygnalizujące pracę na danej temperaturze za pomocą diody przy wybranym zakresie zamiast informacji na wyświetlaczu LCD ? Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9–DEFIBRYLATOR – 2 sztuki
54. Lp. 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez stymulacji zewnętrznej?
Zamawiający nie dopuszcza.
55. Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wzmocnieniem na 5 poziomach w podanym zakresie ale bez trybu AUTO?
Zamawiający dopuszcza.
56. Lp. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z intuicyjną obsługą urządzenia, który wyposażony jest przyciski: włączenia defibrylatora, wyboru energii, ładowania i wyładowania?
Zamawiający dopuszcza.
57. Lp. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z czasem monitorowania min. 2,5 godz.?
Zamawiający nie dopuszcza.
58. Lp. 20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zapisem do 1 godz. zapisu głosowego? Reszta parametrów zgodna z opisem w pkt. 20.
Zamawiający nie dopuszcza.
59. Lp. 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez ładowarki? Ładowarka jest wbudowana w defibrylator?
Zamawiający dopuszcza.
60. Lp. 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze stopniem ochrony IP44?
Zamawiający nie dopuszcza.
61. Lp. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator o wadze z akumulatorem i łyżkami do 6 kg? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytania : 
62. Czy zamawiający jednoznacznie wyjaśni jakim okresem gwarancji jest zainteresowany w zadaniu nr 8 załącznik nr 2 do SIWZ ?. Punkt nr 2 i punkt nr 23 traktujące o gwarancji wzajemnie się wykluczają.  

Zamawiający we wszystkich zadaniach wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Zapis w pkt 2 pojawił się omyłkowo.

63. Czy zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 8 – załącznik nr 2 do SIWZ analizator parametrów krytycznych z okresem gwarancji 12 miesięcznym zgodnie z punktem nr 2 opisu przedmiotu zamówieniu, a co za tym idzie zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie punktu 23 oraz zmodyfikuje zapisy SIWZ w zakresie punktu IV.7, poprzez dodanie opcji 12  miesięcy, jak również zmodyfikuje załącznik nr 5 w punkcie 2? Wyjaśniamy, iż standardowa gwarancja producenta wynosi 12 miesięcy, a jej wydłużenie do okresu 36 miesięcy wpłynie znacząco na cenę samego urządzenia.  

Zamawiający we wszystkich zadaniach wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Zapis w pkt 2 pojawił się omyłkowo.

64. Czy zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 8 – załącznik nr 2 do SIWZ analizator parametrów krytycznych z okresem gwarancji 24 miesięcznym, a co za tym idzie zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie punktu 23 oraz zmianę w punkcie 2 , a także zmodyfikuje zapisy SIWZ w zakresie punktu IV.7, poprzez dodanie opcji 24  miesięcy , jak również zmodyfikuje załącznik nr 5 w punkcie 2 które dotyczą okresu gwarancji? 

Zamawiający we wszystkich zadaniach wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Zapis w pkt 2 pojawił się omyłkowo.

65. Czy zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 8 – załącznik nr 2 do SIWZ analizator parametrów krytycznych z okresem gwarancji 36 miesięcznym, z wyłączeniem gwarancji na akumulatory których okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i co za tym idzie zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie punktu 2 oraz dopisanie informacji o akumulatorach w punkcie 23 , a także zmodyfikuje zapisy SIWZ w zakresie punktu IV.7, jak również zmodyfikuje załącznik nr 5 w punkcie 2  które dotyczą gwarancji 36 miesięcy ? 
Zamawiający we wszystkich zadaniach wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Zapis w pkt 2 pojawił się omyłkowo.

66. Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 8 - załącznik nr 2 do SIWZ w  punkcie 5 z : Objętość próbki – nie większa niż 100 pl na : Objętość próbki nie większa niż 100 ul ? Należy zaznaczyć, iż ul to oznaczenie mikrolitrów , zamawiający popełnił błąd w opisie.  

Tak.

67. Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie punktu IV.7, które dotyczą bezpłatnego serwisu w taki sposób, aby usunąć tenże zapis dla analizatora z zadania nr 8 – załącznik numer 2 do SIWZ? Należy podnieść, iż analizator zgodnie z wytycznymi producenta nie wymaga przeglądów serwisowych, ponieważ został stworzony tak aby kalibracja odbywała się każdorazowo przy wykonywaniu badania. Zgodnie z punktem 16 opisu przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni po okresie 12-miesięcy od daty instalacji jeden bezpłatny przegląd. – NIE.
68. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 3 w załączniku nr 5 do SIWZ, który dotyczy wymaganych warunków gwarancji i serwisu:  
	Z:  		
Przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzenia  w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,  przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy. NA : 
Przeglądy konserwacyjne (jeden przegląd dla zadania nr 8) oraz naprawy urządzenia  w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,  przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego lub odbiór urządzenia w celu przekazania do serwisu wykonawcy w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy. 

Wyjaśniamy, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 zadanie nr 8 wykonawca ma zapewnić jeden bezpłatny przegląd serwisowy po upływie okresu 12 miesięcy. Jak podnoszono wcześniej przeglądy serwisowe nie są wymagane przez producenta i wykonawca nie ma możliwości zapewnienia bezpłatnego przeglądu na każde wezwanie zamawiającego. Dodatkowo nie ma możliwości ażeby serwis dojeżdżał do wykonawcy i wykonywał jakiekolwiek prace serwisowe na miejscu ze względu na fakt, iż do diagnostyki analizatora serwis potrzebuje aparatury , która znajduje się w siedzibie wykonawcy lub też może występować konieczność wysyłki urządzenia bezpośrednio do serwisu producenta.  – NIE.
69. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w punkcie nr 7 w załączniku nr 5  do SIWZ czasu na nawiązanie kontaktu z najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia roboczego do najpóźniej  godz.14.00 ? 

Zamawiający wyraża zgodę.

70. Czy zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie w punkcie nr 11 w załączniku nr 5  do SIWZ okresu zapewnienia materiałów zużywanych i dostępu do serwisu z 10 lat do przyjętego okresu gwarancji na dane urządzenie ? Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia dostępu do w/w przez okres 10 lat ze względu na fakt, iż nie jest producentem i nie ma wpływu na poczynania producenta, które dotyczą tak długiego okresu.  

Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w punkcie nr 8 w załączniku nr 5 do SIWZ czasu oczekiwania na podjęcie naprawy z 2 dni roboczych na 4 dni robocze ?  

Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w punkcie nr 8 w załączniku nr 5 do SIWZ czasu wykonania skutecznej naprawy i przywrócenia możliwości użytkowania urządzeń  w punkcie a i b na 14 dni roboczych. Wyjaśniamy, iż  wykonawca nie ma możliwości naprawy w ciągu 3 lub 10 dni roboczych, ze względu na fakt, iż ewentualne części zamienne są importowane od producenta z zagranicy, a ewentualna konieczność wysyłki aparatu do serwisu zagranicznego producenta, również nie pozwoli na odesłanie urządzenia do zamawiającego w ciągu terminu wskazanego w punkcie nr 8 

Zamawiający wyraża zgodę.

73. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania w punkcie nr 8  w załączniku nr 5 do SIWZ  dotyczącego zaoferowania przez wykonawcę urządzenia zastępczego na  czas naprawy, a tym samym w przypadku, w którym naprawa przekroczy odpowiednio 3 lub 10 dni roboczych odstąpi od kar, o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ będącym wzorem umowy ?  
74. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w punkcie 10 w załączniku nr 5 do SIWZ informacji o gwarancji na wymienione podzespoły dla zadania nr 8 Z : 		
Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi  
	24 miesiące od dnia dokonania wymiany.						
	 NA:   										
Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi  12 miesięcy od dnia dokonania wymiany. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w punkcie 4 w załączniku nr 5 do SIWZ dla zadania nr 8 zdania : Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie  zrealizowany w terminie ( 7-14) dni przed zakończeniem okresu gwarancji. Zgodnie z punktem nr 16 opisu przedmiotu zamówienia – zadanie nr 8 załącznik nr 2, do SIWZ wykonawca ma zapewnić jeden przegląd serwisowy po okresie 12 miesięcy. Dodatkowo nadmienić należy, iż przeglądy serwisowe nie są wymagane przez producenta – analizator wykazuje samoczynną kalibrację w momencie wykonywania badania. – NIE.
76. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi wzór umowy punktu 1 w § 4. z: 									
		Po dostarczeniu  urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.			
						Na:  								
		Po dostarczeniu  urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zamawiający wyraża zgodę.
77. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi wzór umowy § 4. z: 
Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie,  
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.  Na: 
Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie,  
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi wzór umowy  w §5. Punktu d) , który dotyczy kar umownych tj. 
d) w wysokości 1% wartości umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego  jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie  urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji. Podpunkt „d” w ocenie wykonawcy nie wyczerpuje, ani też nie wyjaśnia dostatecznie w jakich konkretnie sytuacjach Wykonawca miałby zostać ukarany i daje zamawiającemu szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie.  
Zamawiający nie wyraża zgody.
79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obszerniejsze opisanie w jakich konkretnie sytuacjach. Zamawiający ma prawo karać Wykonawców  karą w wysokości 1% wartości umowy w Punkcie d)  w §5. w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi wzór umowy ? Podpunkt „d” w ocenie wykonawcy nie wyczerpuje, ani też nie wyjaśnia  dostatecznie w jakich konkretnie   sytuacjach Wykonawca miałby zostać ukarany i daje zamawiającemu szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie.  
Zamawiający nie wyraża zgody.
80. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obszerniejsze opisanie w jakich konkretnie sytuacjach Zamawiający ma prawo karać Wykonawców  karą w wysokości 10% wartości umowy w Punkcie a)  w §5. w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi wzór umowy ? Podpunkt „a” w ocenie wykonawcy nie wyczerpuje, ani też nie wyjaśnia  dostatecznie w jakich konkretnie   sytuacjach Wykonawca miałby zostać ukarany i daje zamawiającemu szeroki wachlarz możliwości w tym zakresie. Prosimy o jednoznaczne określenie co według Zamawiającego oznaczają okoliczności, za które odpowiada wykonawca, biorąc pod uwagę fakt, iż punkt b  §5. definiuje już sytuację odstąpienia od umowy przez wykonawcę z własnej winy lub woli. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
81. Czy zamawiający wyrazi zgodę na objaśnienie zapisów w punkcie IV.7, które dotyczą bezpłatnego serwisu  w ten sposób , aby opisane zostało czego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w tym zakresie ? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Część nr: 22 Nazwa: Videolaryngoskop

82. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie aparatury w zakresie powyższego pakietu w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 27 grudnia 2017 r.

83. Pytanie nr 1: 
Ad. Załącznik nr 24, zadanie nr 2, ssak elektryczny – 2 szt.
Czy w punkcie nr 12, Zamawiający zgodzi się na ssak z maksymalnym podciśnieniem 80K/pa lub 90 K/pa?

Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy części nr 4- Aparat do ogrzewania pacjenta:
84. Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych?
Zamawiający dopuszcza.

85.Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta z 2 czujnikami temperatury (monitorowanie temperatury powietrza wpływającego do kocyka na wyświetlaczy LED) na którego panelu zewnętrznym nie ma wyświetlanej informacji o czasie trwania ogrzewania i godzinach pracy urządzenia. W proponowanym rozwiązaniu przeglądy techniczne wykonywane są w stałych odstępach czasu.
Zamawiający dopuszcza.

86.Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta z systemem filtracji 0,2 mikrona?
Zamawiający dopuszcza.
87. Czy Zamawiający dopuści koce do urządzenia na całe ciało o wymiarach 203 x 102 cm?
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy części nr 16- urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych:
 
88.Czy Zamawiający dopuści uznany na świecie podgrzewacz płynów, w którym wymiennikiem ciepła jest dedykowana trójświatłowa linia infuzyjna z płaszczem wodnym o długości 2,1m (Zastosowana technologia nie wymaga stosowania mankietu grzewczego)? Zastosowanie trójświatłowej linii umożliwia bezpieczne ogrzewanie płynów infuzyjnych, krwi i związków krwiozastępczych bez występowania tzw. gorących punktów.
Zamawiający dopuszcza.
89.Czy Zamawiający dopuści urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów charakteryzujące się wydajnością ogrzewania 50-5000ml/h?
Zamawiający dopuszcza.
91.Czy Zamawiający dopuści urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów charakteryzujące się stałą bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 °C (± 0,1 °C), posiadające jeden czujnik temperatury oraz wyświetlacz LED?
Zamawiający dopuszcza.
92. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów o wymiarach 24,1 x 21,0 x 17,8 cm i wadze 3,6 kg (bez płynu)?
Zamawiający dopuszcza.
93. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do przepływowego ogrzewania płynów o zabezpieczeniu przez zalaniem IPX1?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. Część nr: 3 Aparat do znieczulania z pełnym monitorowaniem 2 szt.
94. ad pkt 8
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „reduktory do sieci centralnej”? O jakie urządzenia chodzi?
Typ AGA.
95. ad. pkt 15
Aby uniknąć dowolności interpretacji, prosimy o dopuszczenie aparatu z dodatkowym niezależnym przepływomierzem O2 zamocowanym fabrycznie na szynie z lewej strony urządzenia.
Zamawiający dopuszcza taki aparat.
96. ad. pkt 42
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości wyzwalania w zakresie od 2 do 15 l/min?
Zamawiający dopuszcza taki aparat.

97. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym zwracamy się z  prośbą o odpowiedź dotyczącą SIWZ, termin dostawy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od podpisania umowy.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 27 grudnia 2017 r.

98. (Zadanie nr 11 punkt 20) Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu, dysponujący zakresem zmiany wysokości ogniska od podłogi 38,8 < - < 206,4cm? Różnica 8 mm w zakresie minimalnego położenia ogniska lampy oraz 16 mm w zakresie maksymalnego położenia ogniska od podłogi są niezauważalne i nie będą wpływały na wygodę użytkowania aparatu w warunkach szpitalnych.
Zamawiający dopuszcza.

99.Zadanie nr 11 punkt 21) Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu, o szerokości 64 cm? Różnica 1 cm w szerokości aparatu nie jest wartością wpływającą na pogorszenie właściwości użytkowych aparatu.
Zamawiający dopuszcza.

100. (Zadanie nr 11 punkt 24) Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu i doskonałej jakości otrzymywanych zdjęć, dysponujący ramieniem o długości 103 cm ? Różnica 2 cm jest niewielka, a łatwa do skompensowania poprzez przejechanie aparatem w kierunku pożądanym.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 101 (dotyczy SIWZ) 
Prosimy Zamawiającego o podanie numeru konta bankowego na jakie ma być wpłacone wadium w postępowaniu. 
Numer konta bankowego jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego – 37 1440 1101 0000 0000 0974 4177.
Pytanie 102 (dotyczy załącznika nr 5 – wymagane warunki gwarancji i serwisu)
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie gwarancji  na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia na 12 m-cy od dnia wykonania wymiany. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zadanie 27 Piła do cięcia gipsu
103. Pkt. 3, 4 prosimy o dopuszczenie mocy  500W
Zamawiający dopuszcza.
104. Pkt. 5 prosimy o dopuszczenie piły posiadającej wbudowany czujnik termiczny automatycznie odłączający zasilanie w przypadku przegrzania urządzenia. Urządzenie może zostać włączone ponownie po schłodzeniu (tj. po około 10 min).
Zamawiający dopuszcza.
105. Pkt. 7 prosimy o dopuszczenie klasy BF
Zamawiający dopuszcza.
106. Pkt. 10 prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu regulacji oscylacji tj. od 3500 do 24000 osc/min.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 10
107. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego wideolaryngoskopu  renomowanej amerykańskiej firmy KingSystems  do trudnych intubacji wyposażonego w dwa wielorazowego użytku tory  wizyjne (w formie adapteru ze zintegrowaną kamerą), które umieszcza się wewnątrz łyżki jednorazowego użytku  o następujących właściwościach:
- zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4”  ustawionym w stałej pozycji z maksymalnym 
  kątem widzenia do 155 stopni z wyjściem typu RCA umożliwiającym podłączenie do zewnętrznego monitora
- kamera CMOS
- źródło światła LED
- wskaźnik pozostałego czasu działania baterii w postaci prezentacji minutowej polegające na informowaniu 
  (za pomocą zielonej świecącej diody) o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii  
  oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany 
  baterii przed wykonaniem intubacji
- urządzenie zasilane  bateriami typu AAA zapewniającymi pracę min. 80 min (w zestawie 4 komplety baterii 
  zapewniające czas pracy min 320 minut) z układem gospodarowania  energią umożliwiającym wyłączenie      
  urządzenia po 60 sekundach  od odłożenia na nieruchomą powierzchnię
- waga urządzenia (wyświetlacz + tor wizyjny+ łyżka j.u.) około 220gr
- bez określonego stopnia IPx7,(zanurzanie w płynach nie jest konieczne), szczelny w stopniu umożliwiającym  
  mycie i dezynfekcję za pomocą mokrych ściereczek do  dezynfekcji lub  70% alkoholem izopropylowym
- dostępne łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3 wykonane  z trwałego 
   polimeru  pokryte powłoką przeciwmgielną na końcu dystalnym (od strony kamery)
-  dostępne łyżki przeznaczone do trudnych i bardzo trudnych intubacji  z kanałem prowadzącym  rurkę 
   intubacyjną lub bez kanału w rozmiarze  3 wykonane  z trwałego polimeru  pokryte powłoką przeciwmgielną 
  na końcu  dystalnym (od strony kamery)
-  w zestawie 4 komplety baterii zapewniające czas pracy min. 320 minut
- w zestawie 50 sztuk łyżek jednorazowego użytku mikrobiologicznie czystych  wykonanych z trwałego    
  polimeru  pokrytych  powłoką przeciwmgielną na końcu  dystalnym (od strony kamery) w 
  rozmiarach do wyboru Użytkownika : 1,2,3 z kanałem prowadzącym rurkę lub bez kanału
- gwarancja minimum 36 miesięcy
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 21: Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.
108. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a   jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Sufit podwieszany laminarny na wys. 2,68 m od podłogi. Odległość od stropu – 0,4 m.
109. Czy w pomieszczeniu  przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na  24 V, czy UPS na 230 V ?
 W pomieszczeniu przewiduje się zasilanie awaryjne – UPS na 230 V.
110. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
Strop betonowy.
111. Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.
 Tak.  
112. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to jakie i gdzie są    wyprowadzone? 
Tak – przewody 3x4 mm wyprowadzone z sufitu.
113. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Zamawiający posiada kompletną instalacje elektryczną.
114. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta
Obecnie wisi lampa operacyjna firmy Famed Żywiec.

Zadanie nr 21: Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.,  Zadanie nr 2: Lampa zabiegowa

115. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy co najmniej do 20 dni od dnia podpisania umowy?
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 29 grudnia 2017 r.
Zadanie 15 – Ssak próżniowy – 6 szt.
116. Czy Zamawiający dopuści (pkt. 2) ssaki próżniowe (zestawy do centralnej próżni) z urządzeniem iglicowym umożliwiającym precyzyjną regulację ssania generowanego przez centralny system próżniowy?
Zamawiający dopuszcza.
117. Czy Zamawiający dopuści ssaki próżniowe (pkt. 3) z butlą wyposażoną w zawór pływakowy w pokrywie butli oraz filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym na drenie łączącym ją ze źródłem ssania, które zabezpieczają przed zalaniem instalacji centralnej próżni przez odessaną treść?
Zamawiający dopuszcza.
118. Czy Zamawiający określi typ szyny narzędziowej (pkt. 7), na której urządzenie ma być zawieszone – MODURA, czy EURO?
Do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Zadanie 15 – Ssak elektryczny  – 2 szt.
119. Czy Zamawiający dopuści (pkt. 4)butle z dwoma przyłączami drenów (PACJENT / PRÓŻNIA) w pokrywie butli?
Zamawiający dopuszcza.
120. Czy Zamawiający dopuści ssak (pkt. 10) o wydajności ssania do 40 l/min?
Zamawiający dopuszcza.
121. Czy zamawiający dopuści ssak (pkt.12) wytwarzający maksymalne podciśnienie do 95 kPa?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
Załącznik nr 2, zadanie nr 16 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
Ad. 7.
122. Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z fabrycznie ustawioną temperaturą 39 stopni?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 27	

Załącznik nr 2 
123. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

	L.p.
	Wymagane parametry i funkcje

	1.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017

	2.
	Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz +/- 2 %

	3.
	Moc pobierana 210 W

	4.
	Moc wyjściowa 210 W

	5.
	Rodzaj pracy : przerywana 10 min. praca/10 min. przerwa, 

	6.
	Poziom hałasu 52 – 72 dB(A) w zależności od intensywności obrotów

	7.
	Typ urządzenia B

	8.
	Klasa ochrony II

	9.
	Masa maksimum 2 kg

	10.
	Ilość oscylacji 10 000 – 19 000, regulowanie stopniowo +/- maksymalnej wartości

	11.
	Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IPX0

	12.
	Gwarancja min. 36 miesięcy



Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 21 – lampa operacyjna bezcieniowa podwójna - 2 szt.

124. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z ramieniem uchylnym z możliwością manewrowania kopułą w osi X o 360° w osi Y o 240° oraz osi Z o 240°? 
Zamawiający dopuszcza.
125. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą posiadającą 95 diod LED?
Zamawiający dopuszcza.
126. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła główna składa z 6 segmentów (projektorów) świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami posiadającymi po 16 diod Led w każdym segmencie oraz segmentem wewnętrznym z 15 diodami? 
Zamawiający dopuszcza.
127. Prosimy o potwierdzenie że poprzez zapis w punkcie nr 9 tabeli technicznej należy rozumieć pomiar oświetlenia głównego kopuły dla Ec max na dnie tuby.
Należy rozumieć 1 metr od źródła światła lub kopuły.
128. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 180 -320 mm?
Zamawiający dopuszcza.
129. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia z panelu umieszczonego na ramieniu lampy?
Zamawiający dopuszcza.
130. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 95?
Zamawiający dopuszcza.
131. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą wgłębność oświetlenia 120 cm?
Zamawiający dopuszcza.
132. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną której pobór mocy przez oprawę wynosi 110 W?
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do warunków technicznych lampy operacyjnej 

133. Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?
Zamawiający nie posiada – obowiązek Wykonawcy.
134. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?
Nie.
135. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniu przewidzianym do instalacji lampy operacyjnej?
Strop betonowy.
136. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lampy operacyjnej poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
Tak.
137. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?
Nie.
138. Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?
Jest nawiew laminarny.
139. Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnej, w których będzie instalowana lampa operacyjna?
Sufit podwieszany laminarny na wys. 2,68 m od podłogi. Odległość od stropu – 0,4 m.

140. Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających?
Zasilenie do sal operacyjnych 230 V 3x4 mm do skrzynki, od skrzynki 2x4 mm – 24 V.
141. Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?
Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS.
Pytania do SIWZ
142. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów SIWZ z punktu III.2 podpunkt 2 - które fakultatywne przesłanki do wykluczenia Wykonawcy wymienione w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp, przewidział   Zamawiający? Prosimy także o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) nie ma obowiązku wypełnienia  pól  związanych  z  fakultatywnymi  przesłankami do wykluczenia Wykonawcy, nie przewidzianymi w SIWZ przez Zamawiającego. 
Fakultatywne przesłanki do wykluczenia wykonawcy zawiera katalog wymieniony w art. 24 ust. 5., w związku z tym przesłanki te są zawarte w SIWZ poprzez odniesienie di konkretnych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dot. ZADANIE NR 9 – Defibrylator 2 szt.

143. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o masie całkowitej defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi poniżej 7 kg ?
Zamawiający dopuszcza.
144. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem kolorowym typu TFT                          o przekątnej min. 6,5"?
Zamawiający dopuszcza.
145. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 200J nie dłuższym niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czasem ładowania do energii 200 J nie dłuższym niż 9 sekund na zasilaniu?
Zamawiający dopuszcza.
146. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem pracy na  akumulatorze  powyżej 3 h?
Zamawiający dopuszcza.
147. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z eksportem danych na kartę SD? 
Zamawiający dopuszcza.
148. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z min. stopniem ochrony IPX0?
Zamawiający dopuszcza.
149. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator możliwością defibrylacji powyżej 100 defibrylacji z energii 360 J?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 21. LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA PODWÓJNA – 2 sztuki

Pytanie 150
Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną której kopuła z LED - owym źródłem światła, zawiera 32 wysokowydajne diody?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 151
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną o nowoczesnej konstrukcji w której każda dioda ma swój własny projektor?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola operacyjnego w zakresie 180 – 300 mm co jest parametrem znacznie lepszym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 153
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną panelem sterowniczym umieszczonym przy każdej kopule lampy?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 154
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w 4 szt. wymienne uchwyty sterylne które służą do sterowania położeniem lampy i można je sterylizować w 134oC?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 155
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną ze stopniem ochrony IP44?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 156
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z temperaturą barwową równą 4350K?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 157
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną której wgłębność oświetlenia jest równa 120 cm co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego i nie powodującym różnicy w jej funkcjonowaniu?

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 158
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną której oprawa pobiera maksymalnie 85W?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 159
Czy Zamawiający zezwoli na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 29 grudnia 2017 r.


Zadanie nr. 3 – Aparat do Znieczulania

160. – Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z 3 dodatkowymi gniazdami elektrycznymi? Taka ilość gniazd jest wystarczająca aby podłączyć dodatkowe urządzenia niezbędne podczas zabiegów.
Zamawiający dopuszcza.
161. – Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ssakiem zasilanym próżnią?
Zamawiający dopuszcza.

162. – Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością stosowania jedynie zbiorników wielorazowych? Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze oraz pozwala na znaczne obniżenie kosztów podczas zabiegów?
Zamawiający dopuszcza.

163. – Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ekranem zintegrowanym, ruchomym w poziomie i w pionie? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego ponieważ pozwala na lepszy podgląd parametrów z każdej pozycji.
Zamawiający dopuszcza.

164. – Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości wyświetlania krzywych i danych cyfrowych z aparatu do znieczulania? Niezależne monitory dla parametrów życiowych pacjenta oraz parametrów znieczulania pozwolą na znacznie lepszą kontrolę podczas zabiegu.
Zamawiający dopuszcza.

165. – Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem MAC przy pomocy modułu renomowanego producenta pomiaru gazów anestetycznych Masimo?
Zamawiający dopuszcza.

166. – Pkt. 81Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru ciśnień z listy predefiniowanej? W pamięci urządzenia są zapisane wszystkie istotne nazwy ciśnień inwazyjnych bez konieczności wpisywania za każdym razem.
Zamawiający dopuszcza.

167. – Pkt. 95 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ustawianiem granic alarmowych jedynie ręcznie? Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej bezpieczne ponieważ pozwala obsługującemu na dokładne dostosowanie granic a co za tym idzie, lepszą diagnozę.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr. 6 – Respirator stacjonarny

168. – Pkt. 2.9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV? Takie rodzaje trybów wentylacji są dla wentylacji nieinwazyjnej najczęściej używane i są w zupełności wystarczające do poprawnej oraz wygodnej wentylacji pacjenta. Ponadto ze względu na stan zdrowia pacjentów podłączonych pod respirator rzadko się wentyluję nieinwazyjne, tym bardziej ww. tryby będą całkowicie wystarczające.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr. 17 - Kardiomonitor

169. – Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z rozdzielczością 800x600? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na obrazowanie parametrów.
Zamawiający dopuszcza.

170. – Pkt. 11  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego  -7 odprowadzeń, z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada już w standardzie monitorowanie  12 odprowadzeń co w znaczący sposób wpłynie na poszerzenie możliwości diagnostycznych monitora.
Zamawiający dopuszcza.

171. – Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji licznika wykrytych bezdechów? Oferowany kardiomonitor posiada funkcję analizy respiracji oraz możliwość wykrywania bezdechu w zakresie 1-100 sekund natomiast licznik bezdechów jest funkcją bez uzasadnienia klinicznego.
Zamawiający dopuszcza.

172. – Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem rytmu serca w zakresie 40 – 240 ud/min? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, ponadto taki zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej analizy stanu zdrowia pacjenta i nie będzie miało żadnego wpływu na jakość pomiaru.
Zamawiający dopuszcza.
 
173. – Pkt. 18  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 sekundowej oraz zapis „fulldisclosure „ z ostatnich 30 minut  1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowane przez większość producentów kardiomonitorów  
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr. 19 - Pulsoksymetr

174. Pkt. 6Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z czasem pracy do 10 godzin? Taki czas pracy jest całkowicie wystarczający do transportu wewnątrzszpitalnego a ponadto nie będzie miało to żadnego wpływu na jakość pracy.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr. 24 – Ssak elektryczny

175. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli umieszczając w opisie ssak elektryczny, natomiast parametry wskazują na ssak próżniowy? Prosilibyśmy również o określenie zmiany
Zgodnie z SIWZ – patrz punkt 14 SIWZ Załącznik nr 2 zadanie nr 24.
Załącznik nr 2, Zadanie nr 20  – Pompa infuzyjna – 4szt.
Załącznik nr 2, Zadanie nr 31  – Pompa infuzyjna – 2szt.

176. – Pkt. 5 i 60  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny poziomej przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Dodatkowa możliwość odłączenia elementu wpływa na o wiele mniejsze zapotrzebowanie miejsca podczas pracy pompy ze stacją dokującą.
Zamawiający dopuszcza.
177. – Pkt. 6 i 61   Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.
Zamawiający dopuszcza.
178. – Pkt. 7 i 62    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.
Zamawiający dopuszcza.
179. – Pkt. 20 i 75    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml oraz objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” ?  Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy.
Zamawiający dopuszcza.
180. – Pkt. 22 i 77    Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, nieobowiązkowym oraz zalecanym ?      
Zamawiający dopuszcza rezygnację z tego nałogu.
181. – Pkt. 27 i 82    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.
Zamawiający dopuszcza.
182. – Pkt. 32 i 87    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji. Funkcja Standby ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy, a nie przerwy w infuzji.
Zamawiający dopuszcza.
183. – Pkt. 37 i 92      Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ?
Zamawiający nie dopuszcza.
184. – Pkt. 38 i 93 	Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?   
W zależności od apteczki oddziałowej.   
185. – Pkt. 54 i 109 	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową bez możliwości łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. ?
Zamawiający dopuszcza.
186. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 1 ust. 4).
Zamawiający wyraża zgodę.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5ust. 1:

187. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
	Zamawiający wyraża zgodę.
b) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli;
Zamawiający wyraża zgodę.

c) w wysokości 0,02 % wartości niezrealizowanej części umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;
	Zamawiający wyraża zgodę.
d) w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy, określonej jak wyżej, w przypadku  nienależytego jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie  urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.
Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zadanie nr 20Pompainfuzyjna

188. Czy Zamawiający dopuści pompy różniące się poniższymi zapisami:
- poz. 3pompa o czasie pracy akumulatora min 8h przy infuzji 5 ml/h.
- poz. 4 masa pompy wraz z uchwytem 2,33 kg
- poz. 10 pompa z pełnym mocowaniem strzykawki jedynie przy włączonej pompie – bezpieczniejsze rozwiązanie redukujące ryzyko podania przypadkowego bolusa podczas zakładania strzykawki
- poz. 20 pompa z dwoma rodzajami bolusa: ręczny i programowalny – ze względów bezpieczeństwa brak możliwości podania bolusa manualnie
- poz. 21 pompa posiadająca dokładność +/- 2%
- poz. 22 pompa bez 3 trybów wypełnienia linii
- poz. 27 pompa z możliwością ustawienia ciśnienia okluzji na 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bar
- poz 31 pompa z rejestrem do 1000 zdarzeń
Zamawiający dopuści pompy o powyższych parametrach.
Dotyczy zadanie nr 31Pompa infuzyjna

189. Czy Zamawiający dopuści pompy różniące się poniższymi zapisami:
- poz. 58 pompa o czasie pracy akumulatora min 8h przy infuzji 5 ml/h.
- poz. 59 masa pompy wraz z uchwytem 2,33 kg
- poz. 65pompa z pełnym mocowaniem strzykawki jedynie przy włączonej pompie – bezpieczniejsze rozwiązanie redukujące ryzyko podania przypadkowego bolusa podczas zakładania strzykawki
- poz. 75 pompa z dwoma rodzajami bolusa: ręczny i programowalny – ze względów bezpieczeństwa brak możliwości podania bolusa manualnie
- poz. 76 pompa posiadająca dokładność +/- 2%
- poz. 77 pompa bez 3 trybów wypełnienia linii
- poz. 82 pompa z możliwością ustawienia ciśnienia okluzji na 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bar
- poz 86 pompa z rejestrem do 1000 zdarzeń
Zamawiający dopuści pompy o powyższych parametrach.
Zadanie nr 21: Lampa operacyjna bezcieniowa – 2 szt.
190. Proszę o określenie jakiego rodzaju jest zasilanie awaryjne: 24V czy 230V?
230 V.
Pytanie nr 191: 
Ad. Załącznik nr 24, zadanie nr 2, ssak elektryczny – 2 szt.
Czy w punkcie nr 12, Zamawiający zgodzi się na ssak z maksymalnym podciśnieniem 80K/pa lub 90 K/pa?
Zamawiający zgadza się na ssak z maksymalny podciśnieniem 90 K/pa.
Zadanie 4:
192. Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści giętki przewód ze specjalnymi wzmocnieniam ułatwiającymi ułożenie go w odpowiedniej pozycji?
Zamawiający dopuszcza.
193. Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w filtr powietrza z wilekościami cząstek 0,2 mikrona?
Zamawiający dopuszcza.
194. Do punktu 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wybór jednej z 4 temperatur: temperatura pokojowa, 32,2; 37,8;  43,3OC?
Zamawiający dopuszcza.
195. Do punktu 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące na przepływach na poziomie 740 - 980l/min? 
Zamawiający dopuszcza.
196. Do punktu 14,15: Czy Zamawiający dopuści urządzenie prezentujące nastawioną temperaturę grzania poprzez zapalenia diody w odpowiedniej pozycji natomiast bez wyświetlacza LCD?
Zamawiający dopuszcza.
197. Do punktu 17: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wysokiej jakości kołderki, które spełniają  funkcję dodatkowego filtra powietrza? Kołderki są wielowarstwowe, nie zawierają lateksu i są radioprzezierne.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16:
198.  Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty dopuści do postępowania urządzenie o parametrach technicznych poniżej?



	Lp.
	Opis parametru

	1
	Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi  i płynów infuzyjnych. 

	2
	Możliwość umocowania  za pomocą  zintegrowanego uchwytu  do  stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących.

	3
	System zapewniający „suche grzanie” -  bez udziału wody lub innych płynów.

	4
	Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia.

	5
	Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w  3 różnych wersjach:   - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym,
- zestaw o długości 460cm ze złączem luer,  portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, 
- zestaw o długości 350cm ze złączem luer, zaciskiem rolkowym

	6
	Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura  wynosi   38.50C 

	7
	Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej  max. 1 minuta.

	8
	Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem.

	9
	Masa urządzenia max. 2.0 kg. 

	10
	Maksymalne wymiary zewnętrzne: 228mm x 228mm x 132mm (Szerokość x wysokość x głębokość )

	11
	Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4.  

	12
	Przystosowany do pracy  ciągłej.

	13
	Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt  klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi

	14
	Kontrola alarmów  po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia  ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym.  

	15
	Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C

	16
	Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z  alarmem dźwiękowym i  optycznym.

	17
	Zestawy podgrzewające mogą być używane do ciśnienia 300mmHg – potwierdzone instrukcją używania aparatu

	18
	Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu  w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. 

	19
	Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. 

	20
	Instrukcja obsługi w języku polskim 


Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 19:
199. Do punktu 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pulsoksymetr umożliwiający wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, natomiast bez pomiaru nateżenia pulsu?
Zamawiający dopuszcza.
200. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr umożliwiający wydruk danych na opcjonalnej drukarce połączonej poprzez port podczerwieni, natomiast bez możliwości przeniesienia danych do komputera?
Zamawiający dopuszcza.
Część nr 3 – Aparat do znieczulania z pełnym monitorowaniem – 2 szt.
201. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran o przekatnej 12,2 cala ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 202
Dot.: Aparatu do ogrzewania chorych.
Zwracam się z prośbą czy Zamawiający dopuści w zadaniu dotyczącym ; Aparat do ogrzewania chorych,
Urządzenie do ogrzewania pacjenta - BairHugger 775:
System ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza, cztery zakresy temperatur wysoka 43 *C, średnia 38*C, niska 32*C, pokojowa, dwie prędkości przepływu powietrza, posiadający zabezpieczenia : system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych, oraz filtr : wysokiej skuteczności filtr 0.2 mikrona. Urządzenie posiadający łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegli terapii - czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania - widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia , Urządzenie posiadające możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta , Możliwość jednoczasowego ogrzewania płynów infuzyjnych za pomocą sprali grzewczej . Trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką i bezpieczną regulację temperatur)' ciała pacjenta . Dodatkowe wyposażenie pozwala na montowanie urządzenia na twardej powierzchni, stojaku do IV , poręczy łóżka lub na specjalnym wózku wyposażonym w cztery kółka z blokadą . Wymiary : 33cm (wys.) x 35 cm(szer.) x 33 cm (gł.), waga : 7,3kg. Wąż grzewczy: długość 2 m. Przewód (kabel): długość 4,6m.
Posiada termostat: niezależny obwód elektryczny; przerwanie termiczne WYŁĄCZA element grzejny, zapewniając utrzymanie temperatury na końcu węża poniżej 56*0 (standardowo 53 *C +/- 3*C); rezerwowe zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika temperatury przy wlocie węża. Przepływ powietrza: maksymalnie 231/s. Okres gwarancji: 2 lata.
Do powyższego urządzenia dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne, śródoperacyjne, specjalistyczne zarówno na pacjenta jak również pod pacjenta ) – w tym kołdry ( koce ) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego – 25 szt. na aparat. koce posiadają otwory do podłączenia przewodu grzewczego.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2.
Zadanie nr 16 - Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych.
Zwracam się z prośbą czy Zamawiający dopuści w zadaniu dotyczącym ; Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych,
Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych RANGER nr kat. 245
Urządzenie przeznaczone jest do podgrzewania krwi, produktów krwiopochodnych i innych płynów infuzyjnych metodą suchą, z maksymalną prędkością przepływu wynoszące od KVO do 500ml/min. Urządzenie utrzymuje temperaturę wyjściową płynów w przedziale od 33*C do 4PC . Czas niezbędny do osiągnięcia przez ELEMNT GR2EWCZY (aluminiowe płytki) urządzenia temperatury docelowej ustalonej na 41 *C wynosi ok.2 min. Urządzenie jest przeznaczone do montażu na stojaku do kroplówek. Wymiary : Iłem wysokości x 19cm szerokości x 25cm długości, waga : 3,4 kg. Powyżej 46*C temperatury aluminiowych płytek urządzenie samo przerywa pracę.
Do powyższego urządzenia dostępne kasety Ranger nr kat. 24250; jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu , przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger. Zestaw do ogrzewania płynów standardowy z dwoma portami do iniekcji i zestawem przedłużającym. Jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h. Pojemność wypełnienia 44ml. Dren pacjenta długość minimum 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm, bez lateksu . Jednorazowy, ilość sztuk w opakowaniu: 10.
Zamawiający nie dopuszcza.
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