|  |
| --- |
| Zestaw do terapii podciśnieniowej VAC |
|
| Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg |
| Waga 2,89 kg |
| Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg, |
| Możliwość zastoswania terapii ciągłej lub przerywanej,w zależności od leczonej rany, |
| Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie ) |
| Możliowść prowadzenia terapii przez 24 godziny, |
| Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 6 godziny, |
| Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii |
|
| Ekran dotykowy z językiem polskim, z instrukcją obsługi w języku polskim |
| Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację |
| Wbudowana pamięc pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbydowany port USB, SD card i IR umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta |
| Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczajcy meny do funkcji podstawowych |
| Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika |
| Funkcja SealCheck ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia |
| Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia |
| Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min) |
| Funkcja blokady ekranu |
| Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka |
| Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml |
| Zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady dotyczącej urządzeń medycznych (93/42/EWG) CE, gwarancja min. 36 miesięcy |

**Wyposażenie**

1. Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18 x 12,5 x 3,2 cm - 7 sztuk
2. Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10 x 7,5 x 3,2 cm - 10 sztuk
3. Zbiorniki z żelem 1 000 ml - 10 sztuk
4. Zbiorniki z żelem 50 ml - 10 sztuk