Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna

| L.p. | Parametry oferowane |
| --- | --- |
|  | Bezpłatny demontaż starej lampy i montaż nowej |
| 1. | Model: |
| 2 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły: 50 W dla kopuły głównej i 50 W dla kopuły satelitarnej. Kopuła główna i satelitarna wyposażone są w 110 diod LED każda (diody wyłącznie białe). |
| 3 | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy |
| 4 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej 63 cm. Dodatkowo kopuły wyposażone są w reling (uchwyt niesterylizowany) na 75 % obwodu |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego. |
| 6 | Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. |
| Kopuła główna |  |
| 7 | Kopuła główna wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. |
| 8 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 9 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K |
| 10 | Średnica pola roboczego d10-d50: 14cm – 28 cm |
| 11 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) – min. 96 |
| 12 | Wgłębność oświetlenia 140 cm |
| 13 | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 14 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm |
| 15 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |
| 16 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° |
| 17 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym |
| 18 | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach |
| 19 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły. |
| 20 | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły. |
| 21 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin |
| 22 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² |
| Kopuła satelitarna |  |
| 23 | Kopuła satelitarna wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. |
| 24 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |
| 25 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K |
| 26 | Średnica pola roboczego d10-d50: 14cm – 28 cm |
| 27 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 |
| 28 | Wgłębność oświetlenia 140 cm |
| 29 | Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. |
| 30 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 175 cm |
| 31 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego |
| 32 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° |
| 33 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. |
| 34 | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach |
| 35 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły. |
| 36 | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły. |
| 37 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin |
| 38 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² |
| 39 | Gwarancja min. 36 miesięcy |