ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 28

ŁÓŻKO REANIMACYJNE o wysokim udźwigu ( 250 kg ) razem z materacem i materacem przeciwodleżynowym

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| # LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK |  |
|  | Długość łóżka max. 2300 mm | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min. 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do 40º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |
|  | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie do 25 (±3o) w obie strony - ze względów bezpieczeństwa regulacja tylko z panelu centralnego. | TAK |  |
|  | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). |  |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – na wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w wyświetlacz z panelem dotykowym ze wskaźnikiem podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnikiem ładowania akumulatora łóżka. | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera | TAK |  |
|  | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Pozycja CPR uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Pozycja antyszokowa uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Pozycja do badań (segmenty leża w poziomie, leże w poziomie w najwyższym położeniu) uzyskiwania poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwania poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w przycisk aktywujący i dezaktywujący. Możliwe trzy tryby pracy systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: - panel wyłączony – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka - panel włączony – możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) - panel w trybie „stand by” – możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka tylko z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z panelu: - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja „krzesła kardiologicznego” |  |  |
|  | Panel centralny z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. |  |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji |  |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego |  |  |
|  | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | TAK |  |
|  | Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | TAK |  |
|  | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w poziomicę | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża | TAK |  |
|  | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne | TAK |  |
|  | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | TAK |  |
|  | Dane techniczne systemu ważącego: - działka odczytowa: 0,1 kg, - dokładność pomiaru: 0,1 kg, - maksymalne obciążenie: 250,0 kg, - Klasa dokładności: III | TAK |  |
|  | Funkcje sytemu ważącego: - tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, - wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, - przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, - funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, - wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, - wskaźnik stabilności pomiaru masy, - wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, - wskazanie przeciążenia wagi, - zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Udźwig łóżka min. 250 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy opisany poniżej.- 1 szt. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim – do oferty dołączyć stosowne oświadczenie producenta. | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 61. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

| Nazwa urządzenia: materac przeciwodleżynowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 r. | Tak |  |
| 4 | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | Tak, podać datę rozpoczęcia produkcji modelu |  |
| 5 | Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, składający się minimum 22 komór powietrznych typu wykonanych z poliuretanu z systemem komór spodnich | Tak |  |
| 6 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg | Tak |  |
| 7 | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | Tak |  |
| 8 | Rozmiar materaca 85x 200 cm | Tak |  |
| 9 | Wysokość 20 - 21 cm | Tak |  |
| 10 | Maksymalna waga materaca 13 kg | Tak |  |
| 11 | Manualny zawór CPR | Tak |  |
| 12 | Statyczna sekcja głowy | Tak |  |
| 13 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – minimum 6 komór | Tak |  |
| 14 | Cyfrowa pompa z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem TFT, z łatwym w obsłudze interfejsem w języku polskim | Tak |  |
| 15 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 16 | Minimum 4 trybu pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga - tryb terapeutyczny pulsacyjny- komory napełniają się i opróżniają w sposób zapewniający efekt fali, specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. | Tak |  |
| 17 | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min | Tak |  |
| 18 | Tryb transportowy realizowany przy pomocy wbudowanego akumulatora umożliwiającego podtrzymanie przez minimum 5 godzin funkcji materaca w trybie statycznym niskociśnieniowym lub pulsacyjnym z czasem 20 min lub dłuższym – wymagany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak opisać |  |
| 19 | Czujniki wbudowane w pompie w celu eliminacji ryzyka ich uszkodzenia | Tak |  |
| 20 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne | Tak |  |
| 21 | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę | Tak |  |
| 22 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin | Tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostępna do wglądu na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
| 24 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | Tak |  |
| 25 | Maksymalna waga pompy z akumulatorem 5,2 kg | Tak |  |
| 26 | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |
| 27 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia | Tak |  |
| 28 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak |  |
| 29 | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 230 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliamidowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 450 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu max 10% górna część i 1% dolna część, w sytuacjach wymagających neutralizacji zanieczyszczeń krwią, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | Tak Załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |
| 30 | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do czyszczenia powierzchniowego, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadające czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Tak Załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |
| 32 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |
| 33 | Parametry oferowane potwierdzone w dokumentach (np. broszury techniczne, instrukcje) z uwzględnieniem zawartych w tabeli parametrów technicznych | Tak, załączyć do oferty |  |
| 34 | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.