Załącznik nr 2

Zadanie nr 6

Kardiomonitor modułowy - 2 sztuki

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej (IEEE 802.3). Możliwość przywołania ekranu z innego monitora zainstalowanego na oddziale serii BV, kardiomonitor fabrycznie nowy rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 3. | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni. | TAK |  |
| 4. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17”. | TAK |  |
| 5. | Moduły: - ciągłego, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca - małoinwazyjnego rzutu minutowego metodą PICCO - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą ICG - pomiaru saturacji krwi żylnej lub ośrodkowej krwi żylnej, - gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej kolejne 2 kanały) z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego. - modułu NMT - pomiar EEG - modułu zintegrowanych urządzeń medycznych pozwalających na komunikacje z respiratorami oraz aparatami do znieczulenia róznych producentów - modułu transportowego o przekątnej ekranu 5 cali umożliwiający monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co 15 minut) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem (modułami) pomiarowym (pomiarowymi) monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej przez co najmniej 5 godzin podczas transportu | TAK |  |
| 6. | Ilość kanałów dynamicznych – min. 8. | TAK |  |
| 7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski na płycie czołowej monitora, przyciski na modułach umożliwiające szybki dostęp do menu związanego z danym modułem oraz ekran dotykowy. | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godzin. | TAK |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin. | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzeń. | TAK |  |
| 12. | Funkcje obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), obliczania parametrów nerkowych, obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych. | TAK |  |
| 13. | Zasilanie monitora z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnętrzne akumulatorowe na min. 1,5 godz. pracy. | TAK |  |
| 14. | Uchwyt do montażu monitora na ścianie; koszyk na akcesoria lub statyw na kółkach | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia monitora kopiującego (dostępne standardy złącza DVI-D i VGA) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w złącza: - do podłączenia ekranu kopiującego (dostępne standardy VGA i DVI-I), - gniazda USB do: * podłączenia klawiatury lub myszki komputerowej, * podłączenia zewnętrznej pamięci do kopiowania i przenoszenia konfiguracji monitora, możliwość przenoszenia konfiguracji i danych pacjenta na inne kardiomonitory zainstalowane na oddziale serii BV * zapamiętywania danych pacjenta, - wyjście sygnału synchronizacji defibrylacji. | TAK |  |
| 16. | Funkcja wydruku na standardowej drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania na ekranie stopera | TAK |  |
| 17. | Możliwość zastosowania oprogramowania do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym | TAK |  |
| 18. | Funkcja „3tandy”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
| 19. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca, w przypadku podłączenia urządzenia do centrali, na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym | TAK |  |
| 20. | Możliwość zastosowania modułów pomiarowych MPM posiadanych przez szpital z serii BV | TAK |  |
| POMIAR EKG/ST/RESP |  |  |  |
| 1. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej od 30 do 300 B/min. | TAK |  |
| 2. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 4. | Analiza arytmii – ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu min. 23. | TAK |  |
| 5. | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. | TAK |  |
| 6. | Obserwacja minimum 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5-żyłowego W wyposażeniu na każdy moduł przewód EKG z 5. końcówkami. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 3. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy ręczny. | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 1 do 360 min. | TAK |  |
| 6. | W ofercie z każdym monitorem zestaw mankietów dla dorosłych: średni i duży oraz przewód łączący mankiet z modułem. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 2. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji. | TAK |  |
| 3. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu. | TAK |  |
| 5. | W ofercie z monitorem czujnik pomiarowy na palec umożliwiający pomiar SPO2 zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz przewód połączeniowy do modułu. | TAK |  |
| POMIAR TEMPERATURY (DWA KANAŁY) |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 2. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej. | TAK |  |
| 3. | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA INWAZYJNEGO |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnień skurczowych. | TAK |  |
| 3. | Rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 4. | W ofercie z modułem: przewód interfejsowy oraz 2 jednorazowe przetworniki. | TAK |  |
| 1. | POMIAR RZUTU MINUTOWEGO SERCA | TAK |  |
| POMIAR KAPNOGRAFII W STRUMIENIU BOCZNYM |  |  |  |
| 1 | Na wyposażeniu 3 pułapki wodne; 3 linie do pomiaru CO2 | TAK |  |
| 1. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK |  |