Augustów, dn. 04 lipca 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy
Nasz znak : SPZOZ L.dz. ………………../2018

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Augustowie numer referencyjny 9/ZP/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania przetargowe wyjaśnia co następuje :
Pakiet nr 37 – lodówka na leki – 2 szt.

Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga urządzenia wykonanego w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej?
Na rynku są dostępne urządzenia z wnętrzem wykonanym ze stali nierzewnej i obudowa z innego rodzaju stali np. stali malowanej, stali galwanizowanej.

Wnętrze wykonanym ze stali nierzewnej i obudowa z innego rodzaju stali np. stali malowanej, stali galwanizowanej

Czy Zamawiający może sprecyzować czy w przypadku drzwi z systemem samoczynnego zamykania uchwyt może być wykonany z innego materiału niż stal nierdzewna zabezpieczony przed korozja? Dodatkowo czy ma być fabrycznie zintegrowany z drzwiami czy mieć możliwość demontażu?

Może być wykonany z innego materiału niż stal nierdzewna, ma mieć możliwość demontażu.

Czy Zamawiający może sprecyzować jakie wymiary ma mieć urządzenie?
Czyli konkretne wymiary w odniesieniu do określonych wymiarów podanych w SIWZ : szerokość : 600 mm, głębokość : 1400 mm, wysokość: 830 mm?

Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość : 600 mm, wysokość: 1360 mm.

Czy Zamawiający może sprecyzować jaki zakres temperatur pracy powinno mieć urządzenie? Według naszej wiedzy leki przechowuje się w temperaturach od +2C do +8C.

Temperatura pracy od +2C do +8C +/- 10 %

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość : 600 mm, wysokość: 1360 mm?

Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość : 600 mm, wysokość: 1360 mm.

Dotyczy Zadania nr 13
Czy Zamawiający ma na myśli 1 szt zgrzewarki do foliowania narzędzi?
Tak.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie min. terminu udzielonej gwarancji do min. 24 miesięcy?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wypełnione są stalową siatką malowaną proszkowo?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wypełnione są płytą dwustronnie laminowana typu HPL?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w okrągłe krążki odbojowe umieszczone w narożach chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z łatwo demontowanymi szczytami bez zawiasu lub dźwigni?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z profili stalowych owalnych, składane wzdłuż ramy leża, dwupozycyjne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, barierki zgodne z norma EN 60601-2-52?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 570mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 430mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z tworzywowej płyty typu HPL?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiczkami z blachy stalowej malowanej proszkowo?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad z blachy stalowej malowanej proszkowo?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad i drzwiczkami z tworzywowej płyty HPL?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści składany blat do spożywania posiłków bez miejsca na kubek?
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Zadanie nr 1 – Specjalistyczne łóżko szpitalne z materacem – 107 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z płyt HPL (łatwych do dezynfekcji i utrzymania w czystości), każdy z segmentów leża wypełniony pojedynczą płytą HPL wyposażoną w otwory wentylacyjne, segmenty leża lekko zaokrąglone, dodatkowo zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji?
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignię umożliwiającą demontaż szczytu tylko od strony nóg pacjenta (szczyt od strony głowy wyjmowany bez konieczności odblokowywania dźwigni)?

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, barierki i stojak kroplówki w kolorze szarym?
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stali nierdzewnej, barierki i stojak kroplówki w kolorze szarym?
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm?
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 13
Pyt. 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z datą produkcji listopad 2017 rok?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pyt. 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych(SxGxW)575*640*1522mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)675*655*1780mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW)676*730*1935mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki gdzie materiał wnętrza stanowi HIPS a materiał ramy drzwi stop aluminium? HIPS jest polistyrenem wysoko udarowym stosowanym w branży chłodniczej na elementy obudów lodówek.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z systemem samoczynnego zamykania drzwi i ze zintegrowanym uchwytem ze stopu aluminium?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa wyposażona w wieszaki na ręczniki umieszczone z boku szafki nie chowane?
Zamawiający nie dopuszcza.
Zadanie nr. 22 – Skaner naczyniowy

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy do obrazowania naczyń o długości fal podczerwieni 530 nm ? Długość fal nie jest aż tak znaczącym czynnikiem, jak np. głębokość przenikania światła w głąb skóry, która w przypadku oferowanego urządzenia ma aż do 12 mm.
Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy bez identyfikacji głębokości żył ?
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy o rozdzielczości iluminowanego obrazu 854 x 480 pikseli ? Jest to bardzo niewielka różnica względem wymogu Zamawiającego i kompletnie nie zauważalna dla ludzkiego okna przy skanowaniu naczyń.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z 3 poziomami regulacji jasności obrazu z dwoma poziomami głębokości naświetlania żył ? Regulacja jasności ma na celu dostosowanie do światła otoczenia, a nie głębokości przenikania.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z trybem zmiany rozmiaru obrazu ma 3 poziomach dla pacjenta dorosłego lub pediatrycznego, trybem regulowania jasności na 3 poziomach, trybem negatywu oraz możliwością wybrania spośród 5 kolorów projekcji bez trybu pomiaru głębokości żył ? Długoletnie badania wykazały, że cechy oferowanego skanera są w pełni wystarczające do znalezienia żył nawet w najtrudniejszych warunkach.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr. 26 – Materace przeciwodleżynowe
pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 196 x 86 x 12.7cm ? Wymiary materaca są dostosowane tak, aby mieściły się na łóżku o wymiarach 200 x 90 cm. Dodatkowo jest to minimalna różnica względem zapotrzebowania Zamawiającego, ponieważ różni się zaledwie o 1 cm w szerokości materaca.
Zamawiający dopuszcza.
pkt. 3(4) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 20 – 60 mmHg? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do skutecznej terapii, a dodatkowo ciśnienie poniżej 50 mmHg pozwoli na większy komfort dla pacjentów o niskiej wadze.
Zamawiający dopuszcza.

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z pokrowcem wykonanym z poliuretanu zapinanym na zamek błyskawiczny bez oznaczenia głowy i nóg w formie rysunku ? Jest ogólnie przyjęte, że umiejscowienie wejścia przewodu pompy do materaca oznacza miejsce, gdzie powinny znajdować się nogi, więc opcja z rysunkami nie jest do końca potrzebna.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr. 27 –Pompa infuzyjna
Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkowąz klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 24? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu, a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.
Zamawiający dopuszcza.
Wymagania podstawowe
Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z zaawansowaną podażą dożylną i bez podaży dotętniczej ?
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 5	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 6	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.
Zamawiający dopuszcza.
Programowanie infuzji
Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml, objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” ? Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 27	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z 12 poziomami ciśnienia okluzji w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku. Dodatkowo większe przedziały ciśnień nie występują w praktyce.
Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.
Zamawiający dopuszcza.
Panel sterowania
Pkt. 37	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów w centrali monitorującej. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.
Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia.
Pkt. 38	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.
Zamawiający dopuszcza.
Pozostałe
Pkt. 54	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr. 33 – Kardiomonitor
Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z rozdzielczością 800x600? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na obrazowanie parametrów.
Zamawiający dopuszcza.
– Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego -7 odprowadzeń, z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada już w standardzie monitorowanie 12 odprowadzeń co w znaczący sposób wpłynie na poszerzenie możliwości diagnostycznych monitora.
Zamawiający dopuszcza.
– Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji licznika wykrytych bezdechów? Oferowany kardiomonitor posiada funkcję analizy respiracji oraz możliwość wykrywania bezdechu w zakresie 1-100 sekund natomiast licznik bezdechów jest funkcją bez uzasadnienia klinicznego.
Zamawiający dopuszcza.
– Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem rytmu serca w zakresie 40 – 240 ud/min? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, ponadto taki zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej analizy stanu zdrowia pacjenta i nie będzie miało żadnego wpływu na jakość pomiaru.
Zamawiający dopuszcza.
– Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 sekundowej oraz zapis „fulldisclosure „ z ostatnich 30 minut 1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowane przez większość producentów kardiomonitorów
Zamawiający dopuszcza.
zadanie 18, kleszczyki Peana, poz. 1,2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o długości 14 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 18, kleszczyki Kochera: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o nazwie własnej OSCHNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgode.
Zadanie 18, trzonki do noży, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonki do noży nr 3, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
zadanie 18, nożyce ostre: Czy Zamawiający może sprecyzować ile sztuk narzędzia wymaga?
3 sztuki.
Zadanie 18, skrobaczki, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skrobaczka 3 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
zadanie 18, skrobaczki, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skrobaczka o dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
zadanie 18, retraktor, poz. 1,2,3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, retraktor o dł. 16,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 18, pęseta chirurgiczna, poz. 2: Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga pęsety anatomicznej czy chirurgicznej?
Zamawiający wymaga pęsety anatomicznej i chirurgicznej.
zadanie 18, haki, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak o szerokości łopatki 1,8cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 18, szydełka Mannerfelt: Czy Zamawiający może sprecyzować ile sztuk narzędzia wymaga?
1 sztuka.
Zadanie 42: Czy Zamawiający może sprecyzować ile wymaga sztuk przy każdej pozycji i jakiej długości mają mieć te narzędzia?
Ilości wskazane w SIWZ – poz. 7 – 2 sztuki. Długość 15-20 cm.
Zadanie 42, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta STANDARD o dł. 10cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może sprecyzować czy narzędzie te ma być chirurgiczne czy anatomiczne?
Dwie chirurgiczne, dwie anatomiczne o długości 20 cm każda.
Zadanie 42, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki STANDARD o dł. 10 cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może sprecyzować czy narzędzie ma być ostre/ostre, tępo/tępe czy tępo/ostre?
Narzędzie ma być ostre/ostre dł. 15 cm.
Zadanie 42, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżki skrobaczki o nazwie własnej KOENIG i dł. 15,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 42, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadła o nazwie własnej HEGAR i dł. 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 42, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może sprecyzować czy kleszczyki mają być zagięte czy proste?
Zamawiający wyraża zgodę – 2 kleszczyki proste, 2 kleszczyki zagięte.
Zadanie 42, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może sprecyzować czy narzędzie ma być zagięte czy proste?
Zamawiający wyraża zgodę – narzędzie proste.
Zadanie 42, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, narzędzie do zdejmowania klamerek o nazwie własnej MICHEL i dł. 12,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 42, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej HALSTED-MOSQUITO i dł. 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 61, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, szyna Brauna o wymiarach 80x30x19,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 61, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze o dł. 14 cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może sprecyzować czy mają być to kleszcze proste czy zagięte?
Zamawiający wyraża zgodę – kleszcze proste.
Zadanie 61, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki lister o dł. 9 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Wyraża zgodę – narzędzie min. 12 cm.
Zadanie 61, poz. 9: Czy Zamawiający może przesłać rysunek lub numer katalogowy wymaganego narzędzia oraz odnieść się do strony katalogowej przesłanej w załączniku?
Narzędzie o długości do 240 mm.
Zadanie 61, poz. 11: Czy Zamawiający może sprecyzować jaką wymaga długość narzędzia oraz czy kleszcze mają być utwardzane?
Narzędzie o długości do 240 mm, narzędzie utwardzane.
Zadanie 61, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze o dł. 180 lub 240mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 61, poz. 13: Czy Zamawiający może sprecyzować czy kleszcze do cięcia gipsu mają mieć nazwe własną STILLE oraz może podać długość wymaganego narzędzia?
Tak – długość 200 mm.
Zadanie 62, poz.1 piła do cięcia drutu: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, piła do cięcia drutu o mocy pobierania 500W i wadze 1,40 kg lub mocy pobierania 210W i wadze 1,16 kg, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie 62, poz.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ostrza do piły o wymiarach 45mm, 50mm lub 65 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy: Zadania nr 45
Czy zamawiający dopuszcza szynę z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 32 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm, fabrycznie nowa, rok produkcji 2018
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez określania sposobu mocowania oparć uda, podudzia i stopy?
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem ruchomości w stawie biodrowym w zakresie prostowanie/zginanie 25° - 100°
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem ruchu w stawie kolanowym prostowanie zginanie -5° - 0° - 120°
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez zachowania możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego
Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta w 3 poziomach siły oddziaływania?
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z regulacją prędkości pracy w 9 poziomach?
Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z kontrolą parametrów oraz monitorowaniem przebiegu ruchu za pomocą pilota sterującego bez określania ilości pikseli oraz typu wyświetlacza?
Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez zapisu danych na karcie chip?
Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez bezprzewodowego mankietu kompresyjnego?

Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z masą urządzenia niższą niż 11 kg?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 98
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o masie całkowitej defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi poniżej 7 kg ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 99
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z Ekranem kolorowy typu TFT o przekątnej min. 6,5"?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 100
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czas ładowania do energii 200J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 200 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 101
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem pracy na akumulatorze powyżej 3 h?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 102
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z eksportem danych na kartę SD?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 103
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z min. stopniem ochrony IPX0?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 104
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator możliwością defibrylacji powyżej 100 z energii 360 J przy pełnej naładowanej baterii?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 105
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ładowarka baterii wbudowaną w defibrylator w komplecie kabel sieciowy ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 106
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wzmocnieniem krzywej EKG na min. 5 poziomach w zakresie od 0,25 do 4 ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 107 – dotyczy zadania nr 31
Prosimy o doprecyzowanie jakie urządzenie jest przedmiotem postępowania w zadaniu nr 31 (myjnia do basenów i kaczek, czy opisany również w załączniku nr 2 macerator)?
Przedmiotem postępowania w zadaniu nr 31 jest myjnia do basenów i kaczek.
Czy Zamawiający dopuści8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi płytami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe umiejscowione w narożach łózka zamiast „płaskich” odbojników?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżkoze szczytami osadzanymi w ramie leża, bez zatrzaskowych zawiasów lub dźwigni? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych blokad.
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi z tworzywowymi wykroczeniami?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi i stojakiem kroplówki kolorystycznie spójnymi z łóżkiem, ale nie w kolorach wypełnienia szczytu?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi, składanymi za pomocą dwóch przycisków?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem do zwinięcia kabla usytuowanym od strony głowy pacjenta?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac z nacięciami, aby materac mógł się dostosowywać do segmentów leża?
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szer. 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym: 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontem szuflady oraz drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?
Zamawiający nie dopuszcza.
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wieszakami na ręczniki nieskładanymi, umieszczonymi na tylnej ściance szafki?
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wyprofilowanych krawędzi blatu?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z listwami aluminiowymi na blatach (2 listwy na jeden blat), zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez miejsca na kubek?
Zamawiający dopuszcza
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem zamykanym drzwiczkami, bez wewnętrznej ruchomej półki?
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych lakierowany proszkowo bez dodatku żywicy?
Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z dźwiganymi regulacji wysokości leża umiejscowionymi z boku wózka, z obu stron?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości 2185 mm i szerokości 870 mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70°?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?
Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 27 – pompa infuzyjna – 5 szt.
Dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji z ograniczeniem bolusa < 0,35ml?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 23 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkowa w której limit objętości do podania mieści się w zakresie 0,1 - 999 ml?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 138
Dotyczy
Przykładowe_parametry.docx
System RTG.docx
Prosimy o potwierdzenie, że opis zamówienia dla zadania nr 7 znajduje się w pliku System RTG.docx oraz o usunięcie pliku Przykładowe_parametry.docx z podobnym opisem przedmiotu zamówienia.
Tak – zgodnie z SIWZ.
Pytanie 139
Dotyczy
System powinien umożliwiać współpracę/komunikację w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych z uwzględnieniem:
•	Obowiązujących standardów min. HL7 CDA
•	Profili IHE (min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging)
Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji systemowej pomiędzy aktualnie użytkowanym systemem klasy HIS/SSI, a oferowanym systemem RIS/PACS będącym przedmiotem w/w zamówienia. Koszty integracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskiwaniu stosownych ofert w tym zakresie.

Prosimy o podanie producenta i nazwy posiadanego systemu HIS/SSI
Comarch, Optimed.
Pytanie 140
Dotyczy
184.	System pozwala dzielić szablony na własne, ogólne, gabinetowe oraz innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich
Czy Zamawiający dopuści system z podziałem na szablony własne oraz ogólnodostępne? Wymóg w aktualnym brzmieniu ogranicza konkurencję i wskazuje wyłączenie na jednego producenta systemu.
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 141
Dotyczy
System posiada wbudowany medyczny słownik ortograficzny, sprawdzający pisownie podczas pisania oraz na żądanie. Użytkownik może dodawać własne słowa do słownika.
Czy Zamawiający dopuści słownik ortograficzny ogólny? Z możliwoscią dodawania własnych słów przez użytkownika?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 142
Dotyczy
System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp.)

Czy Zamawiający dopuści system w którym konfiguracja wydruku jest przypisana do danego gabinetu? Wydruk wyniku powinien być ujednolicony w ramach jednostki.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143
Dotyczy
261	Zapis regionów zainteresowania jako nakładki.
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 144
Dotyczy
Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych.
Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.
Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta oprogramowania

Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 145
Dotyczy
1.	1	Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146
Dotyczy
•	System operacyjny klasy min. Windows Server 2016 lub równoważny

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję oraz nie mającego żadnego znaczenia funkcjonalnego.

Zgodnie z SIWZ.
Zadanie 56	Podnośnik dla chorych
147. Pkt. 1
Prosimy o dopuszczenie podnośnika, jak na rysunku poniżej:

Czy Zamawiający oczekuje podnośnika z otwieraną elektrycznie podstawą nóg?
Zamawiający dopuszcza podnośnik jak na rysunku, dopuszcza podnośnik z otwieraną elektrycznie podstawą nóg.
148. Pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie podwieszki mocowanej 4-punktowo, umożliwiającej przenoszenie pacjenta w pozycji siedzącej

Zamawiający dopuszcza.
149. Pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie podwieszki wykonanej z dżerseju, z zagłówkiem, o nośności do 320 kg,
z możliwością prania w 70°C, jak na rysunku powyżej
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 62	Piła do cięcia gipsu
150. Pkt. 1
Prosimy o dopuszczenie fabrycznie nowej piły, rok produkcji 2017
Zamawiający nie dopuszcza.
151. Pkt. 3,4
Prosimy o dopuszczenie piły o mocy 500 W
Zamawiający dopuszcza.
152. Pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie piły z wbudowanym elektronicznym kontrolerem bezpieczeństwa, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania bądź przeciążenia
Zamawiający dopuszcza.
153. Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie piły generującej poziom hałasu 52 – 77 db
Zamawiający dopuszcza.
154. Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie piły z ilością oscylacji w zakresie 3 500 – 24 000/min
Zamawiający dopuszcza.
155. Pkt. 13
Prosimy o doprecyzowanie, jakich ostrzy oczekuje Zamawiający: 50 czy 65 mm?
Zamawiający oczekuje ostrzy 50 mm.

156. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie amerykańskiej produkcji, przenośnego, zakładanego na głowę ( operator ma wolne ręce)  Skanera naczyniowego do obrazowania naczyń o podanych parametrach technicznych:
Ciężar urządzenia	35 uncji / 1,0 kg		Czas ładowania akumulatora	300 minut
Waga transportowa urządzenia ok.	7 funtów / 3,2 kg		Typ wyświetlacza	LCD
Odległość robocza	10-20 cali (25 -50 cm)		Rozdzielczość wyświetlacza	640x480
Długość fali oświetlenia	850 nm		Wyjście zewnętrznego wyświetlacza	kompatybilne z VGA
Rodzaj akumulatora	szczelnie zamknięty, 7.4V litowo-jonowy		Materiały zewnętrzne	nylon, ABS, poliwęglan
Czas pracy na akumulatorze	240 minut (4 godziny)		Napięcie wejściowe ładowarki akumulatora	100-240 V prądu przemiennego, / 50/60 Hz
Min./ maks. temperatura pracy	32˚F/ 90˚F (0˚C/ 32˚C)		Wilgotność przy pracy	0-80% wilg. wzgl.
Min./ maks. temperatura składowania	-4˚F/ 122˚F (-20˚C/ 50˚C)		Wilgotność podczas składowania	0-95% wilg. wzgl.

Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie nr 35 / 157. Pytanie 1 II pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat wieloletniego producenta w którym zakres nastaw mA wynosi 25-450 mA? Różnica 15 mA minimalnego ustawienia nie wpłynie na wartości użytkowe aparatu ze względu na bardzo rzadkie wykorzystywanie tak niskich wartości prądów. Dodatkowo oferowany aparat posiada wyższy dostępny prąd maksymalny co ma bardzo duże znaczenie w przypadku pacjentów otyłych. / Zamawiający dopuszcza. / 158. Pytanie 2 III pkt 3 Czy Zamawiający dopuści aparat wieloletniego producenta, o pojemności cieplnej anody 107 kHU ? Różnica 3 kHU nie wpłynie na właściwości użytkowe aparatu a pozwoli zaoferować urządzenie o bardzo dużej pojemności cieplnej kołpaka (1300 kHU) co ma większe znaczenie podczas dużego obciążenia lampy (wykonywanie dużej ilości zdjęć w krótkim czasie). / Zamawiający dopuszcza.

159. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie piły do cięcia gipsu o poniższych parametrach (dotyczy zadania nr  62):

1.	Piła fabrycznie nowa, rok produkcji 2018
2.	Napięcie zasilania 230 V +/- 10 %, 50 Hz +/- 2 %
3.	Moc pobierana 230 W
4.	Moc wyjściowa 110 W
5.	Rodzaj pracy : przerywana 10 min. praca/10 min. przerwa,
6.	Poziom hałasu 70 dB
7.	Typ urządzenia B
8.	Klasa ochrony II
9.	Waga: 1,3 kg
10.	Ilość oscylacji 14 000 – 16 000/min
11.	Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IPX0
12.	Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy
13	Ostrza do piły do cięcia gipsu – 100 szt.

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: przedmiot zamówienia
Zadanie nr 9. Stół zabiegowy mobilny
159. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją wysokości od 498 do 1000 mm co jest parametrem lepszym od wymaganego? Szerszy zakres sprawia, że czemu stół będzie bardziej uniwersalny.
Zamawiający dopuszcza.
160. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją podgłówka od -90o do +45o co jest parametrem lepszym od wymaganego? Szerszy zakres sprawia, że czemu stół będzie bardziej uniwersalny.
Zamawiający dopuszcza.
161. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją przechyłów bocznych w obie strony o wartości 21o co jest w zupełności wystarczający i pozwala na przeprowadzenie wszystkich możliwych zabiegów?
Zamawiający dopuszcza.
162. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją przechyłów Trendelenburga i ant-Trendelenburga o wartości 26o co jest w zupełności wystarczający i pozwala na przeprowadzenie wszystkich możliwych zabiegów?
Zamawiający dopuszcza.
163. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej od -90o do +20o co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
164. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z przesuwem wzdłużnym blatu o wartości 340 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny pozwalający na pełne monitorowanie pacjenta ramieniem C?
Zamawiający dopuszcza.
165. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z wypiętrzeniem klatki piersiowej realizowanym poprzez ręczny napęd mechaniczny który jest bezawaryjny w porównaniu od opisanego i pozwala na bardziej precyzyjne pozycjonowanie pacjenta?
Zamawiający dopuszcza.
166. Czy Zmawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności stół wyposażony w przewodowy pilot wyposażony w diody LED informujące o stanie naładowania akumulatorów, właczeniu/wyłączeniu stołu, blokady stołu do podłoża oraz podłączenia zasilania zewnętrznego. Pilot o ergonomicznych kształtach z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji w przycisk aktywujący wszystkie funkcje, regulacja poszczególnych funkcji za pomocą jednego dedykowanego przycisku, klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony, z możliwością obsługi stołu od strony nóg, głowy i boków pacjenta?
Zamawiający dopuszcza.
167. Czy Zmawiający dopuści do postępowania wysoko mobilny stół z czterema kołami o średnicy 80 mm które są zabudowane w podstawie, niewystające dzięki czemu nie gromadzą zanieczyszczeń i stół jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości co jest parametrem lepszym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
168. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w centralną blokadę kół realizowaną poprzez napęd elektrohydrauliczny i sterowaną z pilota co jest parametrem lepszym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
169. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z regulacją podgłówka z systemem zapadkowym co jest rozwiązaniem bezawaryjnym i bezpieczniejszym dla pacjenta od sprężyny gazowej?
Zamawiający dopuszcza.
170. Czy Zmawiający dopuści do postępowania stół z podstawą pokrytą wysokiej jakości tworzywem dzięki czemu stół posiada izolację od systemu elektrycznego i ochrania użytkowników podczas przypadkowego uderzenia np. nogą w podstawę?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 10. Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe – 2 sztuki
171. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę o zaokrąglonym kształcie kopuły przedstawionym na poniższym zdjęciu, o wymiarach 23x33 cm co jest parametrem równoważnym do wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.

172. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę, w której kopuła posiada 6 wysokowydajnych diod LED dzięki którym maksymalne natężenie światła jest równe 70 000 luksów co jest parametrem lepszym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
173. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę które temperatura barwowa jest równa 4350 K co jest wartością niezauważalnie różną od wymaganej?
Zamawiający dopuszcza.
174. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną w pięciu krokach poprzez panel na krawędzi lampy?
Zamawiający dopuszcza.

175. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę o maksymalnej mocy równej 28 W co pozwala na uzyskanie większego natężenia światła i lepszej bezcieniowości lampy?
Zamawiający dopuszcza.
176. Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający będzie wymagał możliwości wymiany pojedynczych diod LED, co pozwoli na obniżenie kosztów serwisu lamp?
Zamawiający dopuszcza.
177. Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?
Zamawiający dopuszcza.
178. Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu lamp.
Strop betonowy.
179. Czy Zamawiający posiada doprowadzone przewody zasilające do miejsca montażu lamp?
Wyprowadzone przewody zasilające na ścianie do skrzynki.
180. Czy w przypadku potrzeby wzmocnień stropu w miejscu montażu lamp Zamawiający wykona je na własny koszt?
Nie ma potrzeby wzmacniania stropu.
Zadanie nr 39. Lampy zabiegowa
181. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę, w której kopuła posiada 6 wysokowydajnych diod LED dzięki którym maksymalne natężenie światła jest równe 70 000 luksów co jest parametrem lepszym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
182. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną w pięciu krokach poprzez panel na krawędzi lampy?
Zamawiający dopuszcza.
183. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę której średnica pola roboczego d10 jest równa 170 mm a średnica d50 jest nie mniejsza niż 85 mm co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
184. Czy Zmawiający dopuści do postępowania lampę o maksymalnej mocy równej 28 W co pozwala na uzyskanie większego natężenia światła i lepszej bezcieniowości lampy?
Zamawiający dopuszcza.
185. Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający będzie wymagał możliwości wymiany pojedynczych diod LED, co pozwoli na obniżenie kosztów serwisu lamp?
Zamawiający dopuszcza.
186. Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?
Zamawiający dopuszcza.
187. Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu lamp.
Strop betonowy.
188. Czy Zamawiający posiada doprowadzone przewody zasilające do miejsca montażu lamp?
Wyprowadzone przewody zasilające na ścianie do skrzynki.
189. Czy w przypadku potrzeby wzmocnień stropu w miejscu montażu lamp Zamawiający wykona je na własny koszt?
 Nie ma potrzeby wzmacniania stropu.
Zadanie nr 21 Pulsoksymetr

Pytanie 190
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w najwyższej technologii uznanej na rynku światowym, jako ZŁOTY STANDARD pulsoksymetr w technologii Masimo SET o parametrach:

Parametry techniczne Pulsoksymetru Masimo, typ Mighty Sat RX, napalcowy
Pulsoksymetr napalcowy
Wyposażony w technologię Masimo SET, pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji
Technologia pozwalająca na eliminację artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
Aparat prezentuje dane: saturacje Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, wykres krzywej pletyzmograficznej, (Opcjonalnie PVI)
Indeks perfuzji prezentowany w formie numerycznej
Kolorowy wyswietlacz
Kolorowy dotykowy wyswietlacz
Mozliwość obracania ekranu i regulacji kolorów
Wyświetlanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym
Czujnik z miekkim wysciałaniem zintegrowany z obudową
Dla dorosłych i dzieci o wadze od 30 kg
Waga z bateriami 73 g
Wymiary 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm
Zasilany bateriami typu AAA 2 szt.
Zakres pomiaru saturacji 0-100%
Zakres pomiary pulsu 25-240 bpm
Indeks Perfuzji (PI) 0.02-20%
Zakres dokładnosci saturacji 70-100%:
bez ruchu 2%
w ruchu 3%
przy niskiej perfuzji 2%
Zakres dokładnosci pomiaru pulsu:
bez ruchu 3 bpm
w ruchu 4 bpm
przy niskiej perfuzji 3 bpm
Temperatura podczas pracy 5 do 40 st. C
Temperatura przechowywania - 40 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 5% do 95%
Komunikacja: (opcjonalnie Bluetooth)

 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 191
Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu
Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który:
- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn)
- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów stabilnych co 8 sec
- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru – największy problem innych technologii
- bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 192
Czy zamawiający oczekuje od pulsoksymetru możliwości pomiaru wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej?
  Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 28 aparaty ekg

Pytanie 193
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o kompaktowych rozmiarach wyposażony w akumulator pozwalający na ciągłą pracę przez 8,5h i wyposażony w zewnętrzny zasilacz kompaktowych rozmiarów (jak do laptopa) z długim przewodem zasilającym?

  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 194.
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz przyciski funkcyjne? Obecnie większość urządzeń, nie tylko medycznych, obsługiwana jest przez ekran dotykowy.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 195
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć wew. na 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD o kolejne 500? Karta SD po włożeniu do aparatu nie wystaje poza jego obrys i nie jest widoczna oraz narażona na jakiekolwiek uszkodzenia.
 Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 33 Kardiomonitory

Pytanie 196
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dotykowy, wbudowany i kolorowy ekran LCD o przekątnej 12’’ i rozdzielczości 800 x 600 pikseli, który jest w stanie wyświetlić jednocześnie 11 krzywych?
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 197
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich parametrów (nie tylko mierzonych) z ostatnich 150h z rozdzielczością 1min i z ostatniej 1h z rozdzielczością 1s? Jest to dokładniejszy zakres niż wymagany przez Zamawiającego.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 198
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod?
 Zamawiający dopuszcza.
Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej oraz medycznej – to samo tyczy się analizy ST z rekonstruowanych odprowadzeń. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 6 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie.
Powyższe rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.

Pytanie 199
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu konfigurowalnym w zakresie od 10 do 40 sekund?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 200
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej producenta odporny podobnie jak Nellcor i Masimo na niską perfuzję i artefakty ruchowe?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 201
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2?
  Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ
 202. Ad §5 ust. 1d)
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości urządzenia, którego dotyczy nienależyte wykonywanie umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w zakresie obsługi gwarancyjnej.
 Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania dot. Załącznik nr 2 – Zadanie 32

Pytanie 203
Dotyczy: Gastroskop z torem wizyjnym – pkt. a) i poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu diagnostycznego ze standardem obrazowania HD (dla oferowanego procesora obrazu) i z chipem CCD wbudowanym w końcówkę endoskopu z obrazowaniem z pełnej wysokiej rozdzielczości ?
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 204
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie znacznie bardziej ekonomicznego źródła światła o mocy oświetlenia: min. 150W ?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 205
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazu z możliwością podłączenia oferowanych videoendoskopów ze standardem obrazowania HD oraz videoendoskopów standardowej rozdzielczości ?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 206
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 18

Prosimy o modyfikację wymogu na: „możliwość podłączenia videoduodenoskopu”
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 207
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazuz wyjściami sygnału video min.: 2x DVI , 1x RGB , 1x Y/C , 1x Video (stand. BNC) , 3x Remote

  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 21

Prosimy o modyfikację wymogu na: „pełna kompatybilność z oferowanymi videoendoskopami”
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 209
Dotyczy: Kolonoskop – poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu diagnostycznego ze standardem obrazowania HD (dla oferowanego procesora obrazu) i z chipem CCD wbudowanym w końcówkę endoskopu z obrazowaniem z pełnej wysokiej rozdzielczości ?
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 210
Dotyczy: Zestaw do usuwania ciał obcych – poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec chwytających do ciał obcych typu aligatorki, ząb szczura i krokodylki (do wyboru) o długości całkowitej narzędzia 180cm (w pełni kompatybilne z oferowanymi videoendoskopoami) ?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 211
Dotyczy zadanie nr 32
W nawiązaniu do doprecyzowania zadania nr 32 z dnia 13.06.2018r prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie gastroskop z torem wizyjnym 2 komplety tj.
a)    Wideogastroskop z dodatkowym kanałem natryskowym – 2 szt.
b)    Procesor obrazu wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 2 szt.
c)     Monitor endoskopowy HD – 2 szt.
d)    Wózek endoskopowy – 2 szt.
 Tak.

Pytania dot. Załącznik nr 2 – Zadanie 20

Pytanie 212
Dotyczy: Koagulacja z argonem

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania w/w pakiecie aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych wraz z wyposażeniem, jak przedstawia poniższa tabela?

Lp.		Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dane techniczne
1	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną
2	Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm
3	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz
4	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10%
5	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
6	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe / Klasa I CF
7	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów
8	Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania
9	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
10	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego
11	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9”
12	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)
13	Możliwość regulacji jasności ekranu
14	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)
15	Komunikacja w języku polskim
16	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków
17	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim
19	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia
20	Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi
21	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)
22	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą
23	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy
24	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej
25	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu
26	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
27	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
28	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
29	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym
30	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10l
31	Instrukcja w języku polskim
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA
1	Cięcie monopolarne z mocą 350W
2	Minimum 6 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne, histeroskopowe oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu
3	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia
4	Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W
5	Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray),
6	Minimum 6 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej
7	Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W
8	Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych
9	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu
10	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia
11	Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l
12	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem aktywacji cięcia/koagulacji w osłonie argonu
13	Koagulacja miękka/soft bipolarna z mocą 120W
14	Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych, histeroskopowych i artroskopowych
15	Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej
16	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów
17	Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii, histeroskopii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu
18	Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego
19	Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W
20	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych
21	Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia
22	Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym
WYPOSAŻENIE
1	Włącznik nożny bezprzewodowy, 3-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt.
2	Kabel elektrod jednorazowych, wtyk płaski dł. 3m – 1 szt.
3	Kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4mm z systemem rozpoznawania kabla -2szt
4	Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzia. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 4szt.
5	Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: / - lancet prosty 4mm, dł. 100mm - 1szt. / - lancet prosty , dł. ok. 25mm – 4 szt.
6	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, bagnetowe, długość 160mm, końcówka 2mm - 1szt.
7	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 2mm - 1szt.
8	Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia - 2szt.
9	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16 cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
10	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
11	Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia – 2szt.
12	Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia. Przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
13	Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego-1szt.
14	Wielorazowy wkład od instrumentu laparoskopowego, typ Maryland, dł. 350mm –1 szt.
15	Elektroda bipolarna waporyzacyjna, okrągła, dł. ok 115cm z nierozłącznym kablem kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzia dł. 3m-1szt
16	Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90stopni, 1,5 x 4mm z nierozłącznym kablem kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzia dł. 3m-1szt
17	Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia – 1 szt.
18	Wielorazowa elektroda argonowa: / - do cięcia i koagulacji z wysuwanym nożem dł. ok. 320mm, średnica 5mm – 1szt. / - do cięcia i koagulacji z wysuwanym nożem, dł. ok. 40mm-1szt.
19	Butla argonowa 5l – 1szt.
20	Reduktor argonowy-1sz.
21	Wózek wyposażony w cztery kółka z blokadą, rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.
22	Wózek wyposażony w cztery kółka z blokadą, rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.
SERWIS I GWARANCJA
1	Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności
5	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
6	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
7	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem

Zamawiający dopuszcza taki aparat, wymaga wskazanego wyposażenia kompatybilnego z aparate.

Pytanie 213
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1a, 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 214
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1d
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?
 Zamawiający zmniejsza karę do 0,2 %.
Pytanie 215
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1d
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 216
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 8a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę urządzeń z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych ?
  Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 217
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) o ile okres niesprawności sprzętu każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?
  Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 218
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne
do 6 miesięcy ?
 Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 219
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?
 Zamawiający nie wyraża zgody.

220.  Dot. zad. 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej do kończyn górnych wykonanej z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym, które jest bardziej odporne na uszkodzenia niż akryl?
 Zamawiający nie wyraża zgody.
221. Dot. zad. 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej
do kończyn górnych posiadającej dysze z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia?
  Zamawiający wyraża zgodę.
222. Dot. zad. 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej
do kończyn górnych o nieznacznie innej szerokości , tj. 1100mm, która w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych?

Odpowiedź pozytywna na powyższe pytania umożliwi zaproponowanie urządzenia, które
w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się nieznacznie jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.
   Zamawiający wyraża zgodę.

223. Dot. zad. 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej do kończyn górnych wykonanej z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym, które jest bardziej odporne na uszkodzenia niż akryl?
  Zamawiający nie wyraża zgody.
224. Dot. zad. 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej
do kończyn górnych posiadającej dysze z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia?
    Zamawiający wyraża zgodę.
225. Dot. zad. 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej
do kończyn górnych, zgodnie z poniższym opisem:
  prysznic ręczny,
  system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody
  regulowana wysokość nóg,
  dwa poziomy napełniania (75 i 135 litrów),
  dotykowy panel sterowania
dysze do hydromasażu z regulacją kierunku
Prysznic ręczny
Krzesło do wirówek
Półautomatyczny spust wody
Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
Dotykowy panel sterowania
Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”?

   Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem posiadania przez wirówkę siedziska.
226. Dot. zad. 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wirówki rehabilitacyjnej
do kończyn górnych o mniejszych wymiarach, tj. 1080 x 580 x 780 mm, dzięki czemu wirówka zajmie mniej miejsca w pomieszczeniu?
    Zamawiający wyraża zgodę.
227. Dot. zad. 45: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem. Bierna mobilizacja st. biodrowego: 7°-115°
i kolanowego w zakresie: -10°÷120°. Regulacja następujących parametrów: prędkości
w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu, siły, czasu trwania ćwiczeń, automatycznego zwiększenia zakresów wyprostu i zgięcia, przerwy w trakcie tych ruchów, limitu automatycznego w wzrostu zgięcia i wyprostu oraz powtórzeń ruchu na limicie ROM. Ponadto urządzenie posiada funkcję rozgrzewki - „Warm-up” i regulację podparcia stopy?

Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego				X
Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu				X
Regulacja siły				X
Regulacja czasu trwania ćwiczeń				X
Automatyczne zwiększenie wyprostu				X
Automatyczne zwiększenie zgięcia				X
Przerwa w trakcie wyprostu				X
Przerwa w trakcie zgięcia				X
Funkcja rozgrzewki „Warm up”				z menu
Regulacja podpory stopy				X
Limit automatycznego wzrostu zgięcia				X
Limit automatycznego wzrostu wyprostu				X
Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia				X
Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu				X
Zakres ruchu w st. kolanowym				-10° ¸ 120°
Zakres ruchu w st. biodrowym	7° ¸ 115°
Prędkość ruchu	0.8°/sekundę ¸ 3,5°/sekundę
Siła	0 – 40kg
Zasilanie	220V/60Hz
Klasa	1B Standard EN60601-1
Waga				9,5kg
Konstrukcja	możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień

    Zamawiający wyraża zgodę.

228. Dot. zad. 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fotela rehabilitacyjnego, zgodnego z poniższym opisem?
Fotel rehabilitacyjny pozwala na wykonywanie ćwiczeń czynnych z oporem zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu umożliwiają jednoczesne usprawnianie obydwu kończyn. Znajduje zastosowanie w oddziałach lecznictwa zamkniętego, zakładach lecznictwa ambulatoryjnego jak i w prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych.Konstrukcja fotela wykonana jest z kształtowników stalowych. Regulacja kąta oparcia odbywa się ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej. W przedniej części fotela znajduje się konstrukcja stalowa, na której umieszcza się dobrane obciążenia. Istnieje możliwość wyboru koloru tapicerki.
Wyposażenie:
- obciążniki 1,25kg – 2 szt.
- obciążniki 1kg – 2 szt.
- obciążniki 0,5kg – 2 szt.
Dane techniczne:
- Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1700 x 1000
- Wysokość [mm]: 1610
- Wysokość oparcia [mm]: 760
- Regulacja oparcia [°]: -30 / +90
- Maksymalne obciążenie [kg]: 130
    Zamawiający nie wyraża zgody.
229. Dot. zad. 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie systemu do terapii
w podwieszeniu, zgodnej z poniższym opisem?
Posiada system 3 wózków wzdłużnych, do których mocowane mogą być akcesoria (2 punkty podwieszenia w każdym wózku). Poruszają się one na tulejach ślizgowych, zapewniając możliwość wykonania podstawowej terapii ruchowej lub ćwiczeń wzmacniających. Dodatkowo rama u dołu posiada wiele małych, pojedynczych punktów do zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy.
•    całkowita eliminacja kompresji w stawach,
•    pełna stabilizacja pacjenta w czasie ćwiczeń,
•    precyzyjne podwieszenie pacjenta,
•    bardzo wysoka stabilność konstrukcji,
•    możliwość bardzo szybkiej zmiany ułożeń,
•    dokładna i szybka regulacja osi ruchu,
•    łatwa regulacja systemu podciągania pacjenta,
•    lokalizowanie zaburzeń balansu mięśniowego,
•    możliwość wykonania zabiegów trakcji,
•    możliwość zmiany lokalizacji urządzenia na sali (zależnie od wersji),
•    zajmuje bardzo małą powierzchnię,
•    bardzo dobry dostęp do pacjenta.
 Standardowe wyposażenie:
- Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) - 4
- Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO-08) - 1
- Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m (RO-10) - 1
- Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m (RO-09) - 1
- Podwieszka dwustawowa 0,83m (RO-12) - 2
- Podwieszka pod rękę (SO-06) - 2
- Podwieszka pod kostkę (SO-04) - 2
- Obciążnik 0,5kg (RO-15) - 1
- Obciążnik 1kg (RO-16) - 1
- Obciążnik 1,5kg  (RO-17) - 1
- Obciążnik 2kg (RO-18) - 1
- Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) - 6
- Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych  dł. 5m (LO-14) - 1
- Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona - 1
- Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona - 1
- Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna - 1
- Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna - 1
- Wieszak na akcesoria
- Skrypt ćwiczeniowy
 dane techniczne:
Typ konstrukcji	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Wolnostojąca (1)	3224	1200	2106
Sufitowa (2)	3101	1000	1745*
Przyścienna (3)	2938	1200	2106

Pozytywna odpowiedź na to pytanie, umożliwi zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postepowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie Zamawiającego.

   Zamawiający wyraża zgodę.
230. Dot. zad. 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie orbitreka, zgodnego z poniższym opisem?
Ustawienie oporu orbitreka jest sterowane komputerowo i umożliwia 16 różnych
poziomów obciążenia, 12 profili wydajności z różnorodną intensywnością i 4 programy
zorientowane na tętno, którezapewniają przyjemność trenowania. Zintegrowane
czujniki sensoryczne mierzą częstotliwość bicia serca, a tym samym zapewniają
kontrolowany trening.
Napęd umożliwia cichy pasek klinowy, który jest regulowany przez magnetyczny
system hamowania. Te technologie doskonale się uzupełniają i jednocześnie optymalnie
współgrają z precyzyjną regulacją oporu. Orbitrek został wyposażony w rolki
transportowe, które udogadniają łatwe przemieszczenie orbitreka.
Funkcje komputera:
Wyświetlane funkcje: dystans, czas, prędkość, ilość spalonych kalorii
Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
Górna granica pulsu regulowana
Programy treningowe: 12
Programy sterowane tętnem: 4
Data
Wyświetlacz LCD: standardowy
Kontrola wytrzymałości: elektroniczna
Ilość użytkowników: 1
Dane techniczne:
Rolki transportowe
System hamowania: magnetyczny
System napędu: pas klinowy
Przełożenie: 1:8
Długość kroku: 32 cm
Waga koła zamachowego: 16 kg
Kontrola obciążenia: zależna
Zasilanie: 230 V, 50Hz
Max.waga użytkownika: 130 kg
Wymiary: 120 x 53 x 157 cm
Waga: 38 kg

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które
w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

    Zamawiający wyraża zgodę.
231. Dot. zad. 52: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie tablicy (stołu) do ćwiczeń manualnych z oporem, o nieznacznie innych wymiarach, tj.: 72 x 52cm, spełniającego pozostałe wymogi specyfikacji?
 Zamawiający wymaga, aby tablica posiadała funkcję ćwiczenia kciuka, dopuszcza podane wymiary.
232. Dot. zad. 53: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do magnetoterapii, zgodnego z poniższym opisem?
Wersja przenośna z 4 niezależnymi wejściami:
- 4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym
czasie)
- wyświetlacz dotykowy LCD 5.7 "640 x 480
- częstotliwość: 5 to 100Hz
- 9 typów fal: sinusoidalny bipolarny, sinusoidalny monopolarny, sinusoidalny
zmienny monopolarny, trójkątny bipolarny, trójkątny monopolarny, trójkątny
monopolarny zmienny, prostokątny bipolarny, prostokątny monopolarny, - max. indukcja magnetyczna: 300 Gauss dla cewek 15 cm and 7.5 cm, > 150 Gauss
dla cewek 30 cm, 100 Gauss dla cewek 61 cm
- możliwość współpracy z aplikatorami: 7.5cm, 15 cm, 30 cm (szyjny), 61 cm
(lędźwiowy)
WYPOSAŻENIE:
sterownik, aplikator 610mm do leżanki, leżanka aplikatora, podnośnik do aplikatora
610 mm, aplikator 610mm do podnośnika.

    Zamawiający nie wyraża zgody.
233. Dot. zad. 54: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie aparatu do magnetoterapii, zgodnego z poniższym opisem?
Wersja przenośna z 4 niezależnymi wejściami:
- 4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym
czasie)
- wyświetlacz dotykowy LCD 5.7 "640 x 480
- częstotliwość: 5 to 100Hz
- 9 typów fal: sinusoidalny bipolarny, sinusoidalny monopolarny, sinusoidalny
zmienny monopolarny, trójkątny bipolarny, trójkątny monopolarny, trójkątny
monopolarny zmienny, prostokątny bipolarny, prostokątny monopolarny, - max. indukcja magnetyczna: 300 Gauss dla cewek 15 cm and 7.5 cm, > 150 Gauss
dla cewek 30 cm, 100 Gauss dla cewek 61 cm
- możliwość współpracy z aplikatorami: 7.5cm, 15 cm, 30 cm (szyjny), 61 cm
(lędźwiowy)
WYPOSAŻENIE:
sterownik, aplikator 610mm do leżanki, leżanka aplikatora, podnośnik do aplikatora
610 mm, aplikator 610mm do podnośnika.
    Zamawiający wyraża zgodę.

234. Dot. zad. 55: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie lampy zgodnej z poniższym opisem?
Lampa jest stosowana w zabiegach ciepło-leczniczych, mających na celu
ogrzanie przynajmniej o 1°C powierzchni skóry objętej zabiegiem..
Lampy znajdują zastosowanie w salonach kosmetycznych, gabinetach
fizykoterapii, w lecznictwie sanatoryjnym oraz w zakładach rehabilitacji.
Wyposażenie Lampy:
- Promiennik: IR-1 375 W.
- Filtr niebieski: 1 szt.
- Filtr czerwony: 1 szt.
- Siatka zabezpieczająca: 1 szt.
- Okulary ochronne pacjenta: 1 para.
- Okulary ochronne operatora: 1 para.
Przykłady stosowania zabiegów cieplnych:
- obwodowych,
- stany zapalne nerwów czaszkowych,
- stany zapalne stawów,
- stany po zapaleniu nerwów międzyżebrowych,
- stany po oparzeniach,
- zapalenia okołostawowe,
- zapalenia zatok szczękowych,
- przykurcze, blizny, zrosty,
- trądzik różowaty,
- trądzik młodzieńczy,
- półpasiec,
- odmrożenia,
- parestezje,
- mięśniobóle,
- trudno gojące się rany.
Dane techniczne:
- Mocowanie: Podstawa z kółkami
- Zasilanie: 230 V; 50 Hz
- Klasa ochronności: 1
- Chłodzenie: Wymuszone
- Gęstość mocy promieniowania: >= 0,3 W/cm2 w odległości 20cm od promiennika
- Automatyczne odmierzanie czasu naświetlania: 10, 15, 20, 25 min
- Zalecane odległości naświetlań: bez filtrów: 40-50 cm, z filtrami: 10-30 cm
- Regulacja mocy: Płynna regulacja mocy
- Waga: 10kg
- Wymiary: 155x42x16 cm.

    Zamawiający wyraża zgodę.
235. Dot. zad. 56: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podnośnika transportowego, zgodnego z poniższym opisem?
Podnośnik jezdny to urządzenie, w którym podnoszenie i opuszczanie pacjenta odbywa się za pomocą pilota (z przewodem). Transport pacjenta ułatwiony jest poprzez zastosowanie napędu elektrycznego. Ponadto zmiana rozstawu ramion jezdnych również odbywa się za pomocą mechanizmu elektrycznego ułatwiającego obsługę podnośnika.
Zastosowane rozsuwane ramiona jezdne umożliwiają podjazd pod stosunkowo szerokie elementy wyposażenia wnętrza. Dźwignia rozstawu podstawy podnośnika blokuje się w czterech pozycjach co gwarantuje optymalny rozstaw ramion w zależności od warunków pracy podnośnika.
Każde z kół daje się zablokować, co zapewnia nam maksimum bezpieczeństwa. Zarówno blokowanie jak i odblokowywanie odbywa się w pozycji stojącej, co ułatwia pracę personelowi medycznemu.
Zastosowany akumulator gwarantuje wiele godzin bezobsługowej pracy, jego doładowywanie nie wymaga wymontowywania go z urządzenia.
Wyposażenie standardowe: siedzisko, orczyk, ładowarka do akumulatora, podpórka pod kolana z zapinanym pasem, podnóżek.
Standardowe wyposażenie: siedzisko (rozmiar L), orczyk, ładowarka akumulatora. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupu siedziska dopasowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 Parametry techniczne:
Rozstaw kół / B1 (pozycja złożona) / B2 (pozycja rozłożona)	610mm / 1180mm
Długość ramienia jezdnego L	1190mm
Średnica kół FH1	135mm
Wysokość podnośnika H	1420mm
Maksymalna pozycja ramienia od podłoża GH1	2050mm
Minimalna pozycja ramienia od podłoża GH2	680mm
Długość ramienia LH	820mm
Waga podnośnika	45 kg
Dopuszczalne obciążenie	175 kg

Odpowiedź pozytywna na powyższe pytania umożliwi zaproponowanie urządzeń, które
w takim samym stopniu są funkcjonalne i można na nich wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się nieznacznie jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność przeprowadzanych zabiegów i bezpieczeństwo pacjenta.

  Zamawiający wyraża zgodę.

 PYTANIA DO PRZETARGU
Zadanie 15 załącznik nr 2
Dane techniczne
Pytanie 236 punkt 3
Czy zamawiający dopuści urządzenie o podstawowej częstotliwości  pracy generatora 330kHz
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 237 punkt 7
Czy zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrznym modułem argonowym ze szczelnym złączami argonowymi wysokich ciśnień (z gwarancją szczelności) i dedykowanym do argonu reduktorem.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 238 punkt 9
Czy zamawiający dopuści aparat w którym komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym urządzenia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 239 punkt 10 , 11
Czy zamawiający dopuści panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości z czytelnymi wyświetlaczami  komunikującym rodzaj ustawionego programu w aparacie, używanej mocy itd. w którym nie ma potrzeby regulowania jasności ekranu ze względu na czynniki zewnętrzne (rodzaj oświetlenia, jasność na sali operacyjnej).
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 240 punkt 15
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone dwa niezależne uniwersalne gniazda :
Monopolarne – do uniwersalnych wtyczek :
3 pinowych,
 jednopinowych o średnicy 4 mm i 8 mm ( do podłączenia narzędzi laparoskopowych i narzędzi do procedur gastro)
Bipolarne :
Do uniwersalnych wtyczek dwupinowych o rozstawie bolcy 28,5 mm
Pytanie nr 241 punkt 19
Zamawiający dopuszcza.
Czy zamawiający dopuści aktywację funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 2-przyciskowego włącznika nożnego.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 242 punkt 21
Czy zamawiający dopuści aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z uchwytami na butlę argonową 5L,oraz z koszykiem na akcesoria i miejscem na włącznik nożny.
Zamawiający dopuszcza.
Parametry pracy  urządzenia

Pytanie nr  243 punkt 4 i 5
Czy zamawiający wymaga aby aparat przeznaczony do pracowni endoskopowej miał w budowane
tryby  do :
Polipektomii
Papillotomii
Mukozektomii EMR
Dyssekcji podśluzówkowej ESD
Peroral endoscopic miotomy – POEM , leczenie achalazji przełyku
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 244 punkt 6
Czy zamawiający dopuści automatyczną regulacje mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 120W.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 245 punkt 7
Czy zamawiający dopuści aparat automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej jest zależna od rodzaju wykonywanej procedury i wynosi:
 papillotomia 1 max 32 W przy maksymalnej mocy cięcia
polipektomia max 38 W przy maksymalnej mocy cięcia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 246 punkt 8, 9
Czy zamawiający dopuści aparat w którym jest w budowany tryb koagulacji:
soft- do narzędzi endoskopowych kleszczy monopolarnych zamykających naczynia  ( pięć trybów pracy)
forsowna -  trzy tryby pracy chirurgiczne (tnąca, koagulująca i tryb mieszany) i tryb do procedur endoskopowych.
Spray –bezkontaktowa koagulacja do procedur POEM.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 247 punkt 11
Czy zamawiający dopuści aparat w którym są w budowane dwa rodzaje koagulacji argonowe:
Do sztywnych elektrod argonowych –laparoskopia i laparotomia
Do giętkich elektrod argonowych przeznaczonych do trybów endoskopowych.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 248 punkt 12
Czy zamawiający dopuści aparat w którym  koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej jest w zakresie od 1 W do 120W z możliwością ustawienia mocy aparatu spełniającej wymagania  bipolarnych narzędzi endoskopowych ,  tamujących krwawienia tętnicze w żołądku,  firm BOSTON Scientific  i COOK.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 249 punkt 13 i 14
Czy zamawiający dopuści aparat w którym tryby pracy przywołuje się w budowanymi programami w aparacie, takie rozwiązanie dyktuje potrzeba uruchamiania różnych programów endoskopowych na jednym narzędziu endoskopowym, np. do przewodu endoskopowego podłączmy pętle  do polipów, sfinkterotom , nóż do ESD i narzędzia do procedur POEM. Przewód endoskopowy z rozpoznaniem tylu narzędzi endoskopowych nie istnieje.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 250 punkt 16
Czy zamawiający dopuści aparat w którym regulacja przepływu argonu wynosi:
Regulacja przepływu w zakresach:
- 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min
- 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min
3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min (waporyzacja argonowa)
Zamawiający dopuszcza.
Wyposażenie
Pytanie nr 251 punkt 1
Czy zamawiający dopuści włącznik nożny dwuprzyciskowy, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 253 punkt 3
Czy zamawiający dopuści kabel o dł. 4,5  m reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 254 punkt 8
Czy zamawiający dopuści kabel  o dł. 4, 5 m reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
PYTANIA DO PRZETARGU
Załącznik nr 2 zadanie nr  20

Pytanie nr 252 punkt 34
Zamawiający jednoznacznie określił typ aparatu a przy tym firmę ,która produkuje wyroby gdzie regulacja mocy automatyczna jest tak określana :
SPECTRUM Result System
JEST TO APARAT FIRMY EMED.
Zmawiający tym samym jednoznacznie określił dostawcę urządzenia , co jest niezgodne z Ustawą Zamówień Publicznych.

Tym samym wnioskujemy o dopuszczenie aparatu o parametrach:
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy
2.	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym
3.	Odporność aparatu na impuls defibrylacji
4.	Interaktywny ekran dotykowy i przyciski PCT, 4 wyświetlacze LCD obrazujące nastawy mocy i efektów
5.	Front płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości.
6.	System wizualizacji podłączenia instrumentu: - podświetlona ikona gniazda z podłączonym instrumentem, - migająca ikona w czasie zmiany ustawień dla danego gniazda.
7.	Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm (lub 8mm) bez dodatkowych adapterów, - 2 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej
8.	Możliwość podświetlenia nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i przyciemnienia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych
9.	Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: / - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, / - krótki film instruktażowy po uruchomieniu aparatu.
10.	Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody.
11.	Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej
12.	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.
13.	Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej
14.	Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim
15.	Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 350W ± 5%
16.	Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego
17.	Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna
18.	Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5%
19.	Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - resekcja - laparoskopia
20.	Koagulacja monopolarna za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie
21.	Regulacja efektu w koagulacji monopolarnej min.9 st.
22.	Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W
23.	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W
24.	Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna)
25.	Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W
26.	Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s
27.	Możliwość dokupienia w przyszłości opcji zamykania naczyń
28.	Możliwość dokupienia trybu bipolarnej resekcji w soli fizjologicznej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy.
29.	Możliwość dokupienia trybu bipolarnej artroskopii w soli fizjologicznej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy.
30.	Możliwość dokupienia trybu bipolarnej histeroskopii w soli fizjologicznej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy.
31.	Możliwość podłączenia narzędzi do resekcji bipolarnej do dowolnego gniazda bipolarnego.
32.	Moc max cięcia bipolarnego 200 W
33.	Moc max koagulacji bipolarnej 120 W
34.	Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich
35.	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (, np. resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich.
36.	Program do gastroenterologii (polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej)
37.	Zmiana programów przy
38.	Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości)
39.	Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości)
40.	Minimum 4 tryby, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej
41.	Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe
42.	Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych
43.	Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej

Przystawka argonowa
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy
2.	Aparat wyposażony w ekran dotykowy
3.	Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych
4.	Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora
5.	Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego
5.	Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem
6.	Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem
7.	Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora
8.	Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną
9.	Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora
10.	Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krokiem co 0,1 l/min.
11.	Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W
12.	System ciągłego monitorowania przepływu argonu
13.	Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody
14.	Wykrywanie niedrożności sondy
15.	Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora

Gwarancja min 36 miesięcy, bezpłatny serwis min 36 miesięcy.
       Zamawiający dopuszcza, wymaga wyposażenia wskazanego w odpowiedzi na pytanie 212.
ZADANIE NR 1 – Łóżko szpitalne z materacem – 107 szt.

253. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające segmenty leża wypełnione panelami z siatki lakierowanej proszkowo, segmenty montowane na stałe, siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze 5x5 cm i średnicy drutu 4 mm?
Zamawiający nie dopuszcza.
254.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające segmenty leża wypełnione panelami z siatki lakierowanej proszkowo, segmenty odejmowane, siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze 5x5 cm i średnicy drutu 4 mm?
Zamawiający nie dopuszcza.
255.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające segmenty leża wypełnione płytą HPL?
Zamawiający nie dopuszcza.
256. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców regulowane w zakresie 0- 74°?
Zamawiający nie dopuszcza.
257. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty stalowe lakierowane z wypełnieniem z płyty HPL mocowanym na stałe?
Zamawiający nie dopuszcza.
258. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu, bez miejsc klejenia/skręcania, posiadające wstawki dekoracyjne z możliwością wyboru ich koloru, wklejane w środkowej frontowej, wyprofilowanej części szczytu?
Zamawiający nie dopuszcza.
259. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające płaskich  odbojników w szczytach?
Zamawiający dopuszcza.
260.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
Zamawiający dopuszcza.
261. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające barierki wykonane ze stali lakierowane proszkowo?
Zamawiający dopuszcza.
262. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w koła o średnicy 125 mm z centralna blokadą kół oraz blokadą kierunkową?
Zamawiający dopuszcza.
263. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z dopuszczalnym obciążeniem do 230 kg?
 Zamawiający dopuszcza.
ZADANIE NR 2 – Szafki przyłóżkowe – 107 szt.

264. czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wykonaną z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym?
Zamawiający dopuszcza.
265. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wysokości 82,5 cm, głębokości 44 cm oraz szerokości 57 cm liczona wraz ze złożonym blatem bocznym?
Zamawiający dopuszcza.
266. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z wieszakami na ręczniki lecz bez możliwości ich chowania?
Zamawiający dopuszcza.
267.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem posiadającym relingi chroniące przed spadaniem przedmiotów zamiast blatu z wyprofilowanymi krawędziami?
Zamawiający dopuszcza.
268.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z czołami szuflad wykonanymi z blachy lakierowanej proszkowo?
Zamawiający dopuszcza.
269.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z czołami szuflad wykonanymi z płyty HPL?
Zamawiający dopuszcza.
270. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą blat lecz bezmiejsca na kubek?
Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 38 – Stół zabiegowy

271.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego jednak nie posiadające ograniczników na końcach?
Zamawiający dopuszcza.
272. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości w zakresie 600- 900 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
273. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacja oparcia pleców -35° do 80° ?
Zamawiający dopuszcza.
274.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacja podgłówka w zakresie -40° / +45°?
Zamawiający dopuszcza.
275.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie 25°?
Zamawiający dopuszcza.
276 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 25°?
Zamawiający dopuszcza.
277. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej -90° do +15°?
Zamawiający dopuszcza.
278. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej 0° do 140°?
Zamawiający dopuszcza.
278. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający dźwignię pompy zlokalizowane po obu stronach podstawy na dłuższych bokach?
Zamawiający dopuszcza.
279. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawa w kształcie prostokąta?
Zamawiający dopuszcza.
280. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający centralna blokadę 4 kół zamiast wysuwanych stopek?
Zamawiający dopuszcza.
291. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawa wykonana z termo formowanego tworzywa?
Zamawiający dopuszcza.
292. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez zacisku wyrównania potencjału?
Zamawiający dopuszcza.
293.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający materace antystatyczne wykonane z pianki poliuretanowej i pokryte skajem?
Zamawiający dopuszcza.
294.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej i dodatkowo posiadający osłonię ze stali nierdzewnej?
Zamawiający dopuszcza.
295. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 56 dni?

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytania dotyczą zadania 19, Laparoskop 3D z zestawem narzędzi

296.Czy Zamawiający dopuści wózek sprzętowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów oferowanych urządzeń, zawierający 3 półki i szufladę zamykaną na klucz, 4 koła jezdne blokowane?
Zamawiający dopuszcza.
297. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery opartą na technologii wideolaparoskopu 3D Full HD tj. głowica kamery ze zintegrowanym tubusem roboczym (optyką) z 2 oddzielnymi przetwornikami obrazu umieszczonymi w części dystalnej tubusu, w pełni autoklawowalną, nie wykorzystującą jednorazowych sterylnych pokrowców ?
Parametry przetworników obrazu zastosowanych w oferowanym wideolaparoskopie 3D:
·        wielkość <1/3", umożliwiająca umieszczenie w końcówce dystalnej tubusu,
·        rozdzielczość natywna Full HD 1920 x 1080 pikseli,
·        proporcje obrazu16:9,
·        głębia ostrości 20 - 200 mm,
·        pole widzenia >70°.
Pozostałe parametry wideolaparoskopu 3D:
·        kąt patrzenia 0° i 30°,
·        średnica tubusu wideolaparoskopu 10,3 mm,
·        długość robocza tubusu wideolaparoskopu  32 cm±3mm,
·        przewód sygnałowy zintegrowany, długość przewodu 3 m,
·        przyłącze do standardowego światłowodu,
·        wyposażony w 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne (możliwość zaprogramowania 4 funkcji), umożliwiające sterowanie m.in. balansem bieli, zoom, uruchamianie zapisu wideo i zdjęć, przełączenie między trybem 2D / 3D, rotacja obrazu 180°, sterowanie źródłem świata, sterowanie insuflatorem,
·        wideolaparoskop 3D Full HD w pełni autoklawowalny 134°C, nie wymagający stosowania i nie wykorzystujący jednorazowych, sterylnych pokrowców do każdej operacji,
·        wyrób medyczny zgodny z MDD 93/42 EEC, IEC 60601-1, typ CF.
Zamawiający dopuszcza.
298. Czy Zamawiający wymaga aby waga głowicy kamery 3D wraz z przewodem nie przekraczała 450 g?
Nie.
299. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności mocowania kamery 3D na wózku aparaturowym? Oferowana głowica kamery 3D nie wymaga takiej konieczności, ze względu na niską wagę.
Tak.
299. Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny o parametrach opisanych poniżej :
· Monitor medyczny umożliwiający obrazowanie w 2D i 3D
· Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
· Przekątna ekranu monitora 32"
· Podświetlanie LED
· Kąt widzenia 178° / 178°
· Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: / - 2 x DVI-D , / - 2 x 3G-SDI / umożliwiające podłączenia źródła sygnału 2D i 3D w rozdzielczości 1080/50p
· Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: / - 1x DVI-D, / - 2 x 3G-SDI
· Jasność 650 cd/m2 / · Kontrast 1400:

 Zamawiający dopuszcza.
300. Czy w ramach „Platformy kamery” Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik kamery o następujących parametrach:
·        sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo do transmisji sygnału 3D/2D: 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI (BNC) oraz gniazdo do podłączenia przewodu sygnałowego wideolaparoskopu 3D,
·        4 x gniazda USB do podłączenia m.in. klawiatury, pamięci PenDrive / dysku HDD, dedykowanej drukarki,
·        2 x złącza magistrali bus - SCB (StorzCommunication Bus) do komunikacji w systemie zintegrowanej sali operacyjnej,
·        możliwość rozbudowy sterownika o standardową głowicę kamery 2D FULL HD oraz o wideoendoskopy giętkie,
Pozostałe funkcje sterownika kamery 3D Full HD:
·        sterowanie funkcjami poprzez przyciski widolaparoskopu 3D ze sterylnej strefy pola operacyjnego oraz poprzez klawiaturę podłączoną do sterowania z niesterylnej części pola operacyjnego,
·        możliwość wprowadzania danych pacjenta takich jak: imię, nazwisko, płeć, numer ewidencyjny,
·        funkcja balansu bieli,
·        funkcja zapisu wideo i zdjęć w trybie 2D w pamięci PenDrive lub na zewnętrznej pamięci HDD bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery,
·        funkcja tworzenia profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery dla różnych użytkowników lub specjalności,
·        funkcja sterowania funkcjami insuflatora oraz funkcjami źródła światła,
·        W zestawie ze sterownikiem kamery klawiatura USB, PenDrive 32 GB,
  Zamawiający dopuszcza.
301. Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery 2D o parametrach opisanych poniżej :
· Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie FULL HD 1080p
· Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CCD
· Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym 2 x typu Parfocal
· Zintegrowane 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem, uruchamianych poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
· Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
· Masa głowicy kamery 270 g
· Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO

  Zamawiający dopuszcza.
302. Czy Zamawiający dopuści źródło światła typu LED oparte na technologii hybrydowej tj, połączenia źródła światła LED, wzmocnionego światłem lasera? Żywotność źródła światła ok 30 000 godzin. Moc światła odpowiada mocy źródła światła Xenon 300 W. Źródło światła wyposażone w dotykowy ekran. Temperatura barwowa 6000K.
 Zamawiający dopuszcza.
303. Czy Zamawiający dopuści insuflator z max przepływem CO2 50l/min i ciśnieniem insuflacji do 30 mmHg, wykorzystujący do funkcji podgrzewania jednorazowe dreny insuflacyjne,( 30 drenów w zestawie), oraz wielorazowe, autoklawowlane dreny insuflacyjne bez funkcji podgrzewania (2 dreny w zestawie) ?
 Zamawiający dopuszcza.
304. Czy Zamawiający dopuści system do oddymiania jako dodatkowe urządzenie będące sprzężone z oferowanym insuflatorem ? System oparty na jednorazowych wkładach (80 w zestawie), oraz drenach (30 w zestawie)
 Zamawiający dopuszcza.
305. Czy Zamawiający dopuści pompę ssąco – płuczącą opartą na technologii rolkowo – membranowej do operacji laparoskopowych z możliwością wykorzystania do histeroskopii:
·        rolkowo - membranowa pompa ssąco - płucząca do operacji laparoskopowych z możliwością  wykorzystania do histeroskopii,
·        wyświetlanie parametrów pracy na przejrzystych wyświetlaczach LED na panelu przednim urządzenia, z możliwością wyświetlenia na ekranie monitora operacyjnego,
·        sterowanie ssaniem i płukaniem poprzez przyciski na panelu przednim urządzenia oraz poprzez instrument ssąco - płuczący,
·        niezależny tor ssania i płukania,
·        możliwość regulacja płukania w zakresie 0 - 1000 ml/min i ciśnienia płukania w zakresie 0 - 400 mmHg,
·        możliwość regulacji ciśnienia odsysania w zakresie 0- (-) 0,8 bar,
·        w zestawie dren płuczący do laparoskopii wielorazowy, autoklawowalny (2 szt.),
·        w zestawie dren płuczący do histeroskopii wielorazowy, autoklawowalny (1 szt.)
  Zamawiający dopuszcza.
306. Czy Zamawiający wymaga dodatkowej funkcjonalności tzn. funkcji PIP (obraz w obrazie) umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu z kamery endoskopowej i drugiej kamery endoskopowej lub giętkiego wideoendoskopu na ekranie monitora operacyjnego oraz umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem obrazowania na ekranie monitora operacyjnego.
 Zamawiający dopuszcza.
307. Czy Zamawiający wymaga aby system wizyjny posiadał funkcję obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych ?
 Zamawiający dopuszcza.
308. Czy Zamawiający wymaga aby wideolaparoskop 3D był autoklawowalny bez konieczności korzystania z dodatkowych pokrowców na kamerę ?
  Zamawiający dopuszcza.

 309. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG o paramaterach jak niżej ( dotyczy 2 sztuk w zadaniu nr 28):

1	Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym
2	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
3	Częstość próbkowania min. 1000 Hz
4	CMRR min. 100dB
5	Przetwornik AC 24bit
6	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG lub 7’ 800x240 piksele
7	Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi
8	Zapis w trybie automatycznym lub manualnym
9	Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm
10	Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń
11	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta
12	Wykrywanie impulsów stymulatora serca
13	Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: / - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, / - falowania izolinii,
14	Automatyczna regulacja izolinii
15	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
16	Wbudowana pamięć na min. 500 badań
17	Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG
18	Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s
19	Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
20	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm
21	Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną
22	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4
23	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat)
24	Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064
25	Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB
26	Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC
27	Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką
28	Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem)
29	Wymiary aparatu
30	Pobór mocy maksymalnie 30VA
31	Oprogramowanie w języku polskim
32	Spełniane normy: - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, / - EN 60601-2-25, / - EN 60601-2-51
33	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF
34	Impedancja wejściowa min. 10MΩ
35	W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych, wózek z hamulcami na 2 kółka, papier termiczny x 3

 Zamawiający dopuszcza.
 Zadanie nr 17 – Defibrylator
310. Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z czasem monitorowania min. 6 godz.?
 Zamawiający dopuszcza.
311. Ad.24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez ładowarki? Ładowarka jest wbudowana w defibrylator.
 Zamawiający dopuszcza.
312. Ad.28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze stopniem ochrony IP44?
 Zamawiający dopuszcza.
313. Ad.29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator o wadze z akumulatorem i łyżkami do 6,1 kg?
 Zamawiający dopuszcza.

Zadanie numer 33 (2szt. Kardiomonitorów):

314. Ad 7. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z ekranem o przekątnej 12,1” z rozdzielczością 800x600 pixeli?
 Zamawiający dopuszcza.
315. Ad 11. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z prezentacja 1 krzywej EKG przy monitorowaniu z kabla 3-odprowadzeniowego i 2 krzywych EKG przy monitorowaniu z kabla 5-odprowadzeniowego?
 Zamawiający dopuszcza.
316. Ad 13. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z monitorowaniem i alarmowaniem bezdechu w zakresie 10-40s?
 Zamawiający dopuszcza.
317. Ad 14. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem saturacji w zakresie od 0-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Mindray, będącej technologią równoważną do technologią NellcorOxiMax?
 Zamawiający dopuszcza.
318. Ad 18. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z trendami graficznymi i tabelarycznymi wszystkich parametrów 120 godzinne przy rozdzielczości 1 minuta.

Oraz ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych?

  Zamawiający dopuszcza.

 Pytanie 319: Zadanie 51. Materac
Czy zamawiający dopuści do przetargu materac o następujących parametrach:
- trzyczęściowy,
- składany
- z pianki poliuretanowej krytej sztuczną skórą
- wymiary 180 x 90 x 5 cm
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie320: Zadanie. Dysk sensomotoryczny
Czy zamawiający dopuści do przetargu dysk sensomotoryczny o następujących parametrach:
- średnica 39 cm,
- wykonany z tworzywa sztucznego
- miękkie wypustki po jednej stronie
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 321: Zadanie 45.Szyna  CPM do do pasywnej mobilizacji stawów
Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

Limit wyprostu:	-10° do 115°
Limit zgięcia:	-5° do 120°
Zakres ruchomości:	od przeprostu -10° do pełnego zgięcia 120°
Prędkość:	1 do 5 (od 45° do 155° na minutę)
Obciążenie:	1 do 6
Przerwa wyprostu:	od 0 do 900 sekund (15 minut)
Przerwa zgięcia:	od 0 do 900 sekund (15 minut)
Czas:	bez ograniczeń
Wymiary:	94 x 33 cm
Masa:	12 kg
Zakres ruchu:
zgięcie (w stopniach) wyprost (w stopniach) zgięcie w biodrze (w stopniach) wyprost w biodrze (w stopniach)		120 - 10 115 10
Pozycjonowanie stopy:
zgięcie podeszwowe (w stopniach) zgięcie grzbietowe (w stopniach) odwieszenie/przywieszenie (w stopniach)		40 30 30
Wymiary pacjenta:
maksymalna waga (w kg) wzrost (w cm) długość KD (w cm) długość piszczeli (cm) długość kości udowej (cm)		130 145 / 195 71 / 99 38 / 53 33 / 46
Specyfikacja mechaniczna:
ruch wolna przestrzeń w obrębie krocza rączka transportowa schowek na pilota w szynie waga (kg) długość x szerokość (cm) szerokość transportowa (cm) dostarczana z wkładkami frotte (opcja) dostarczana z plastikowymi podporami		półanatomiczny - tak tak 12 95 x 33 25 tak na zatrzask
Specyfikacja elektroniczna:
sterowanie cyfrowe wyświetlacz wielojęzykowy prędkość stopnie/min funkcje rozgrzewki manualne dostosowanie progu bólu funkcja By Pass programy timer licznik czasu pauza		tak - - tak 40 - 155 - - - - -
Bezpieczeństwo:
Start / Stop / Reverse dostosowanie progu bólu napięcie (V) zasilanie (VA) klasyfikacja kompatybilność elektromagnetyczna deklaracja zgodności		tak wartość stała 90 do 260 50 tryb b / klasa I tak tak

 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 322: Zadanie 46. Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa
Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

- niecka wanny wzmacniana matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l)
- efektywny hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
- możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145l): 1 – kończyny dolne, 2 – kończyny dolne + kręgosłup,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawienie czasu zabiegu (1-599 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- system automatycznego napełniania,
- półautomatyczny system opróżniania wanny,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic,
- stopień ułatwiający wejście do wanny w zestawie,
- czas napełniania/opróżniania [min]: 2/3,5
- pobór mocy [kW]; 1,5
- zasilanie [V/Hz]: 230/50
- wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 116,5 x 68 x 94,4
- waga [kg]: 75
- kolor niecki dostępny w kolorach: biały, calypso.
- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 323: Zadanie 47. System Redcord – Therapy Master

Czy zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach?
#### - zestaw Redcordzbudowany z3 trawersów
#### - montaż za pomocą konstrukcji sufitowej
- dodatkowe nóżki dystansowe o długości 70 cm
  Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 32 : Endoskopia

Pytanie 324- Gastroskop z torem wizyjnym
Dot. pkt.2:
Czy Zamawiający będzie wymagał średnicę kanału roboczego 2,8 mm przy średnicy zewnętrznej wziernika max. 9,3 mm?

 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 325 - Gastroskop z torem wizyjnym
dot. pkt.5
Czy Zamawiający będzie wymagał videogastroskopu o lepszych parametrach technicznych takich jak  głębia ostrości 2-100 mm?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 326 - Gastroskop z torem wizyjnym
Dot. pkt. 6:
Czy Zamawiający dopuści zapis: endoskop z obrazowaniem HD o rozdzielczości powyżej 1 mln Pixeli??
 Rozdzielczość 1,3 mln Pixeli.
Pytanie 327. - Gastroskop z torem wizyjnym
Dot. pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści zgięcie końcówki sondy wziernikowej:
Góra/dół :      210/90 stopni
Prawo/lewo : 100/100 stopni ?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 326. - Gastroskop z torem wizyjnym
dot. pkt.13 Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, które to w sposób bardziej nowoczesny  redukuje ryzyko skrętu światłowodu?
  Zamawiający dopuszcza.

 Pytanie 327 - Gastroskop z torem wizyjnym
Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści system połączenia do procesora i źródła światła-w którym to w/w przyłączenia  odbywają się  za pomocą dwóch niezależnych przyłączy?
Rozwiązanie takie daje lepsze wyniki pracy.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 328 – Procesor obrazu HD
Dot. pkt. 1
Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany procesor i źródło światła składały się z dwóch oddzielnych elementów ? Takie rozwiązanie eliminuje zakłócenia i podwyższa jakość pracy i obrazowania.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 329. – Procesor obrazu HD
dotyczy pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści procesor z zapasową żarówką halogenową o mocy min. 35W włączającą się automatycznie w przypadku awarii lampy głównej?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 330. – Procesor obrazu HD
dot. pkt.7
Czy Zamawiający dopuści procesor z wbudowaną pompą powietrza z min. 4 stopniową regulacją nadmuchu? Takie rozwiązanie nie wpływa na przebieg badania ,a jest wystarczające do pracy.
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 331. – Procesor obrazu HD
Dot. pkt. 12,13,14:
Czy Zamawiający dopuści kolorowy chip typu CMOS ?
Daje on lepszą jakość obrazu i zwiększa możliwości pracy diagnostycznej.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 332. – Procesor obrazu HD
dot.pkt.16
Czy Zamawiający dopuści min. 2 wyjścia USB : jedno do archiwizacji ,drugie do regulacji ustawień procesora? Jest to inne rozwiązanie technologiczne.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 333. – Wózek endoskopowy
dot.pkt.1
Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy ze stali ocynkowanej?
Reszta parametrów bez zmian.
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 334. – Wózek endoskopowy
dot.pkt.2
Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą jezdną z blokadą min. 2 kół, 2 koła skrętne o średnicy min.100 mm na każdej krawędzi wózka?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 335. – Wózek endoskopowy
dot. pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną listwą zasilającą posiadającą dodatkowy wyłącznik z min. 4 gniazdami z możliwością rozbudowy o kolejne 4 gniazda?
  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 336. – Wózek endoskopowy
dot. pkt. 8
Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkową osłoną z celu schowania kabli w tylnej części aparatury?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 337. - Videokolonoskop
dot. pkt. 2
Czy Zamawiający będzie wymagał by średnica zewnętrzna tuby wziernikowej videokolonoskopu wynosiła max.12,8 mm?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 338. - Videokolonoskop
dot. pkt. 5
Czy Zamawiający będzie wymagał by aparat posiadał głębię ostrości mieszczącą się w przedziale  3-100 mm?
Takie rozwiązanie zapewnia komfort pracy operatorowi.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie \339. - Videokolonoskop
dot. pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści zapis: kolonoskop z obrazowaniem HD o rozdzielczości powyżej 1 mln Pixeli ?
Reszta parametrów bez zmian.
 Rozdzielczośc 1,3 mln Pixeli.
Pytanie 340. - Videokolonoskop
dot. pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, które to w sposób bardziej nowoczesny  redukuje ryzyko skrętu światłowodu?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 341. - Videokolonoskop
Dot. pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści system połączenia do procesora i źródła światła- odbywał  się za pomocą dwóch niezależnych przyłączy?
Rozwiązanie takie daje lepsze wyniki pracy.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 342. - Videokolonoskop
dot. pkt. 16
Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej kompatybilności videokolonoskopu z oferowanym procesorem obrazu oraz procesorem będącym na wyposażeniu Szpitala?
Gwarantuje to bezpieczeństwo i niezawodność pracy obu pracowni szpitalnych.
  Zamawiający dopuszcza.
Rektoskop
Dot. pkt. 4
343. Czy Zamawiający dopuści źródło światła o innych wymiarach?
 Zamawiający dopuszcza.
344. Czy Zamawiający dopuści źródło światła dwukanałowe, halogen 250W (24V)?
 Zamawiający dopuszcza.

 Pytanie 345. – Ssak do endoskopów
 dot. pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści ssak w którym pompa próżniowa tłokowa bezolejowa pracowała w systemie bezobsługowym, nie wymagającym konserwacji min. przez 1.000 godzin?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 346. – Ssak do endoskopów
dot. pkt. 2
Czy Zamawiający będzie wymagał by przepływ minimalny wynosił 60 l/min?
Takie rozwiązanie technologiczne usprawnia pracę i sprawia bezkolizyjne działanie w całej procedurze endoskopowej.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 346. – Ssak do endoskopów
dot. pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści by maksymalne podciśnienie urządzenia wynosiło 90 kPa?
Reszta parametrów bez zmian.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 347. – Ssak do endoskopów
dot. pkt. 4
Czy Zamawiający będzie wymagał /dopuści ssak z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 348. – Ssak do endoskopów
dot. pkt. 6 i 7
Czy Zamawiający dopuści ssak o masie max.13 kg oraz z 4 jezdnymi kółkami umożliwiającymi sprawne przemieszczanie o wymiarach 46 x 85 x 42 cm?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 349. – Ssak do endoskopów
dot. pkt. 9
Czy Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów.
Podczas braku zasilania pracownia nie jest w stanie prowadzić żadnych badań.
Po prostu urządzenia nie działają nie ma obrazu na monitorze i nie ma możliwości kontroli pracy w tym przypadku ssaka.
 Zamawiający rezygnuje.
Dot. pkt. 350 – Myjka do endoskopów
Czy Zamawiający dopuści w ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczną realizację następujących procesów:
mycie wstępne
mycie z użyciem detergentu
mycie zasadnicze,
dezynfekcję chemiczno-termiczna
płukanie
alkohol
suszenie?
  Zamawiający dopuszcza, z wyjątkiem alkoholu.
351. Dot. pkt. 8 - Myjka do endoskopów
Czy Zamawiający dopuści zapis: możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia?
  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  352.. – Myjka do endoskopów
dot. pkt.9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na   wizualną funkcję-sprawdzenia- przydatności  dla środka wielorazowego użycia ?
 Zamawiający dopuszcza.
353 Dot. pkt. 10 - Myjka do endoskopów
Czy Zamawiający dopuści przyłącze testera szczelności zamontowane na zewnątrz komory myjącej? Rozwiązanie takie ułatwi dostęp użytkownika do testera szczelności w trakcie pracy myjni.
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie  354. – Myjka do endoskopów
dot. pkt.11
Czy Zamawiający dopuści  klawiaturę klasyczną ,a przy tym bardzo wyraźną  oraz wyświetlacz
LCD ?
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyciskami (ikonami) są one bardziej odporne na zużycie?
Reszta parametrów bez zmian .
 Zamawiający dopuszcza.
355, Dot. pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz z klawiaturą z komunikatami w języku polskim?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 356. dot. pkt. 15
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego  zapisu ?.
Proponowana przez Oferenta myjnia ma inne rozwiązania technologiczne.
Czy Zamawiający dopuści zbiornik na środek dezynfekcyjny o poj. 15 l?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 357. dot. pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści  zbiornik na koncentrat detergentu min. 1 litr?
Takie  rozwiązanie nie wpływa na przebieg mycia i dezynfekcji.
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 357. dot. pkt. 19
Czy Zamawiający będzie wymagał min. 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym?
To powoduje stałe uzdatnianie wody oraz bezpieczeństwo pracy urządzenia.
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 358. dot. pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści  urządzenie mobilne ,system 4 kół  z możliwością blokady 2 z nich?
  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 359. dot. pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści  myjnię o  wymiarach 58 x 60 x 94 cm?
Czy Zamawiający dopuści  myjnię o  wymiarach 55 x 56 x 94 cm?
Reszta parametrów bez zmian.
  Zamawiający dopuszcza.
Zestaw do usuwania ciał obcych
 360. Czy Zamawiający dopuści 3-ramienny chwytak z zaokrąglonymi końcówkami, jednorazowego użytku, średnica 2,4 mm, długość 230 cm?
 Zamawiający dopuszcza.
361. Czy Zamawiający dopuści szczypce o średnicy 2,4 mm?
 Zamawiający dopuszcza.
Zestaw do polipektomii
362. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, o średnicach: 10, 20 i 30 mm, długość 230 cm, kształt owalny?
Zamawiający dopuszcza.
363. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza 230 cm, średnica 2,4 mm, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą lub bez – do wyboru, powlekane?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 363. dot. Aktualizacji  -
„Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, iż w zadaniu nr 32 wymaga dostawy 2 gastroskopów z 2 torami wizyjnymi.”
Czy Zamawiający mówiąc o 2 gastroskopach i 2 torach wizyjnych miał na myśli :
1. dwa gastroskopy HD ?
2. dwa procesory obrazu HD ?
3. dwa monitory  ?
dwa wózki endoskopowe ?
Zamawiający dopuszcza.

364. Dotyczy zadanie nr 27Pompainfuzyjna

Czy Zamawiający dopuści pompy różniące się poniższymi zapisami:
- poz. 4 masa pompy wraz z uchwytem 2,3 kg
- poz. 10 pompa z pełnym mocowaniem strzykawki jedynie przy włączonej pompie – bezpieczniejsze rozwiązanie redukujące ryzyko podania przypadkowego bolusa podczas zakładania strzykawki
- poz 15 prędkość infuzji 0,01 do 999,9 ml/h
- poz. 20 pompa z dwoma rodzajami bolusa: ręczny i programowalny – ze względów bezpieczeństwa brak możliwości podania bolusa manualnie
- poz. 21 pompa posiadająca dokładność +/- 2%
- poz. 22 pompa bez 3 trybów wypełnienia linii
- poz. 27 pompa z możliwością ustawienia ciśnienia okluzji na 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bar
- poz 31 pompa z rejestrem do 1000 zdarzeń

Zamawiający dopuszcza.

-Pytanie nr 365 – dotyczy zadania nr 31 – Myjka do basenów i kaczek
Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchamianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkowania.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 366 – dotyczy zadania nr 31 – Myjka do basenów i kaczek
Czy zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 367 – dotyczy zadania nr 31 – Myjka do basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 368 – dotyczy zadania nr 31 – Myjka do basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 369 – dotyczy zadania nr 31 – Myjka do basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie otwierane było od góry? Rozwiązanie takie umożliwia załadunek na optymalnej wysokości jednocześnie umożliwiając wykorzystanie komory płuczki jako zlew do wylewania nieczystości (oferowane urządzenie posiada system spłukiwania komory) oraz oszczędność miejsca nad urządzeniem w celu np. powieszenia wieszaków na naczynia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 370 – dotyczy zadania nr 31 – Macerator
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach:
- Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.
- Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa
- Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie i przedniej obudowie urządzenia
- Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez  przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania
- Silnik: jednofazowy 230V-50Hz, 13A
- moc: 0,59kW
- Ładowność / cykl: 4 naczynia typu kaczka, basen
- Doprowadzenie wody: rura 3/4"
- Odprowadzenie ścieków: rura 50mm
- Wymiary: 908mm wys. x 524mm gł. x 411mm szer.
- Waga (bez ładunku): 59kg
- Konfigurowalne zużycie wody: 17-23l
- Konfigurowalny czas cyklu: 82-114 sekund
- Nożne otwieranie i zamykanie pokrywy
- Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia
- Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Maceracja przy użyciu 3 modułów tnąco-rozrywających (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)
- Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia)
- Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie
- Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu
- Regulacja zużycia wody, czasu cyklu, zużycia środka chemicznego bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie
- Wysokość załadunku 80cm
Zamawiający dopuszcza.

      Pytania dot. Załącznik nr 2 – Zadanie 32

Pytanie 371
Dotyczy: Gastroskop z torem wizyjnym – pkt. a) i poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu diagnostycznego ze standardem obrazowania HD (dla oferowanego procesora obrazu) i z chipem CCD wbudowanym w końcówkę endoskopu z obrazowaniem z pełnej wysokiej rozdzielczości ?
 Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 372
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie znacznie bardziej ekonomicznego źródła światła o mocy oświetlenia: min. 150W ?
  Zamawiający dopuszcza
Pytanie 373
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazu z możliwością podłączenia oferowanych videoendoskopów ze standardem obrazowania HD oraz videoendoskopów standardowej rozdzielczości ?
 Zamawiający dopuszcza
Pytanie 374
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 18

Prosimy o modyfikację wymogu na: „możliwość podłączenia videoduodenoskopu”
 Tak.
Pytanie 375
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazuz wyjściami sygnału video min.: 2x DVI , 1x RGB , 1x Y/C , 1x Video (stand. BNC) , 3x Remote
  Zamawiający dopuszcza

 Pytanie 376
Dotyczy: Procesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – poz. 21

Prosimy o modyfikację wymogu na: „pełna kompatybilność z oferowanymi videoendoskopami”
 Tak.
Pytanie 377
Dotyczy: Kolonoskop – poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu diagnostycznego ze standardem obrazowania HD (dla oferowanego procesora obrazu) i z chipem CCD wbudowanym w końcówkę endoskopu z obrazowaniem z pełnej wysokiej rozdzielczości ?
 Zamawiający dopuszcza
Pytanie 378
Dotyczy: Zestaw do usuwania ciał obcych – poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec chwytających do ciał obcych typu aligatorki, ząb szczura i krokodylki (do wyboru) o długości całkowitej narzędzia 180cm (w pełni kompatybilne z oferowanymi videoendoskopoami) ?
  Zamawiający dopuszcza
Pytanie 379
Dotyczy zadanie nr 32
W nawiązaniu do doprecyzowania zadania nr 32 z dnia 13.06.2018r prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie gastroskop z torem wizyjnym 2 komplety tj.
a)    Wideogastroskop z dodatkowym kanałem natryskowym – 2 szt.
b)    Procesor obrazu wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 2 szt.
c)     Monitor endoskopowy HD – 2 szt.
d)    Wózek endoskopowy – 2 szt.
 zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. Załącznik nr 2 – Zadanie 20

Pytanie 380
Dotyczy: Koagulacja z argonem

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania w/w pakiecie aparatu elektrochirurgicznego z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych wraz z wyposażeniem, jak przedstawia poniższa tabela?

Lp.		Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dane techniczne
1	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną
2	Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm
3	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz
4	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10%
5	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
6	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe / Klasa I CF
7	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów
8	Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania
9	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
10	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego
11	Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9”
12	Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)
13	Możliwość regulacji jasności ekranu
14	Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej)
15	Komunikacja w języku polskim
16	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków
17	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim
19	System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia
20	Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi
21	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia)
22	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą
23	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy
24	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej
25	Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu
26	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
27	Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
28	Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego
29	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym
30	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10l
31	Instrukcja w języku polskim
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA
1	Cięcie monopolarne z mocą 350W
2	Minimum 6 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne, histeroskopowe oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu
3	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia
4	Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W
5	Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray),
6	Minimum 6 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej
7	Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W
8	Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych
9	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu
10	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia
11	Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l
12	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem aktywacji cięcia/koagulacji w osłonie argonu
13	Koagulacja miękka/soft bipolarna z mocą 120W
14	Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych, histeroskopowych i artroskopowych
15	Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej
16	Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów
17	Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii, histeroskopii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu
18	Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego
19	Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W
20	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych
21	Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia
22	Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym
WYPOSAŻENIE
1	Włącznik nożny bezprzewodowy, 3-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt.
2	Kabel elektrod jednorazowych, wtyk płaski dł. 3m – 1 szt.
3	Kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4mm z systemem rozpoznawania kabla -2szt
4	Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzia. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 4szt.
5	Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: / - lancet prosty 4mm, dł. 100mm - 1szt. / - lancet prosty , dł. ok. 25mm – 4 szt.
6	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, bagnetowe, długość 160mm, końcówka 2mm - 1szt.
7	Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, bagnetowe, długość 195mm, końcówka 2mm - 1szt.
8	Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia - 2szt.
9	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 16 cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
10	Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, długość ok. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
11	Kabel do klem bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia – 2szt.
12	Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia. Przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt.
13	Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego-1szt.
14	Wielorazowy wkład od instrumentu laparoskopowego, typ Maryland, dł. 350mm –1 szt.
15	Elektroda bipolarna waporyzacyjna, okrągła, dł. ok 115cm z nierozłącznym kablem kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzia dł. 3m-1szt
16	Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90stopni, 1,5 x 4mm z nierozłącznym kablem kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzia dł. 3m-1szt
17	Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzia – 1 szt.
18	Wielorazowa elektroda argonowa: / - do cięcia i koagulacji z wysuwanym nożem dł. ok. 320mm, średnica 5mm – 1szt. / - do cięcia i koagulacji z wysuwanym nożem, dł. ok. 40mm-1szt.
19	Butla argonowa 5l – 1szt.
20	Reduktor argonowy-1sz.
21	Wózek wyposażony w cztery kółka z blokadą, rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.
22	Wózek wyposażony w cztery kółka z blokadą, rączką, z zamykaną szafką na butle argonowe 10-litrowe. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk na akcesoria.
SERWIS I GWARANCJA
1	Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności
5	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
6	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
7	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem

Tak – Zamawiający wymaga.

Pytanie 381
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1a, 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3822
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1d
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?
  Zamawiający wyraża zgodę na 02,%.
Pytanie 383
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1d
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
  Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 384
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 8a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę urządzeń z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych ?
  Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5
Dotyczy z385ałącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) o ile okres niesprawności sprzętu każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

 Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 386
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne
do 6 miesięcy ?
  Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 387
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?
    Zamawiający nie wyraża zgody.

       Pakiet nr 9 (stół zabiegowy mobilny)

388. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonymi w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie – dotyczy 2
Zamawiający wyraża zgodę.
388.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 5
Zamawiający wyraża zgodę.
389. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców w zakresie +75/-35 stopni? – dotyczy l.p. 8
Zamawiający wyraża zgodę.
390. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? – dotyczy l.p. 9
Zamawiający wyraża zgodę.
391. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie
+20/-90stopni? – dotyczy l.p. 13
Zamawiający wyraża zgodę.
392. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym 420mm? – dotyczy l.p. 14
Zamawiający wyraża zgodę.
393. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 16.
Zamawiający wyraża zgodę.
394Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych  stopek – dotyczy l.p. 19-21
 Zamawiający wyraża zgodę.

395. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? – dotyczy l.p. 27
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 10(lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe)

396. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły – 36 mm? – dotyczy l.p. 3
Zamawiający wyraża zgodę.
397. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, która nie jest wyposażona w uchwyt brudny, zgodne z poniższą wizualizacją. Oferowana lampa jest wyposażona w uchwyt sterylny (3 sztuki) służący do pozycjonowania lampy? – dotyczy l.p. 4
 Zamawiający wyraża zgodę.

398. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z ilością diod – 36? – dotyczy l.p. 8
Zamawiający wyraża zgodę.
399. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wgłębnością oświetlenia 140cm? – dotyczy l.p. 11
Zamawiający wyraża zgodę.
400. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowywania barwy R9=95? – dotyczy l.p. 12
Zamawiający wyraża zgodę.
401. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300 lub 4800K? – dotyczy l.p. 13
Zamawiający wyraża zgodę.
402. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną za pomocą panela sterującego przy kopule lampy? – dotyczy l.p. 14
Zamawiający wyraża zgodę.
403. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o poborze mocy 30W? – dotyczy l.p. 15
 Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 38(stół zabiegowy)

404. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonymi w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie – dotyczy 2
Zamawiający wyraża zgodę.
405.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 3
Zamawiający wyraża zgodę.
406. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości: 680/980mm (bez materaca), 730/1030mm (z materacem)? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SIWZ  – dotyczy l.p. 6
Zamawiający wyraża zgodę.
407.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SIWZ  – dotyczy l.p. 8
Zamawiający wyraża zgodę.
408.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym przechyły boczne uzyskiwane są za pomocą chowanej (ale nie składanej) korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedziska? – dotyczy l.p. 18
Zamawiający wyraża zgodę.
409. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem - dotyczy l.p. 25
 Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr 39(lampazabiegowa)

410. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku odwzorowywania barwy R9=95? – dotyczy l.p. 8
Zamawiający wyraża zgodę.
411. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z elektroniczną regulacją pola w zakresie (d50-d10) 240-340mm? – dotyczy l.p. 9, 10
Zamawiający wyraża zgodę.
412. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą średnicą pola = 240 mm? – dotyczy l.p. 9, 10
Zamawiający wyraża zgodę.
413. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o poborze mocy 100W? – dotyczy l.p. 12
Zamawiający nie wyraża zgody.
414. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o poborze mocy 30W? – dotyczy l.p. 12
Zamawiający wyraża zgodę.
415. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu EKG o paramaterach jak niżej ( dotyczy 2 sztuk w zadaniu nr 28):

1	Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym
2	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
3	Częstość próbkowania min. 1000 Hz
4	CMRR min. 100dB
5	Przetwornik AC 24bit
6	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG lub 7’ 800x240 piksele
7	Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi
8	Zapis w trybie automatycznym lub manualnym
9	Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm
10	Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń
11	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta
12	Wykrywanie impulsów stymulatora serca
13	Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: / - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, / - falowania izolinii,
14	Automatyczna regulacja izolinii
15	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
16	Wbudowana pamięć na min. 500 badań
17	Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG
18	Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s
19	Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
20	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm
21	Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną
22	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4
23	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat)
24	Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064
25	Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB
26	Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC
27	Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką
28	Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem)
29	Wymiary aparatu
30	Pobór mocy maksymalnie 30VA
31	Oprogramowanie w języku polskim
32	Spełniane normy: - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, / - EN 60601-2-25, / - EN 60601-2-51
33	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF
34	Impedancja wejściowa min. 10MΩ
35	W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych, wózek z hamulcami na 2 kółka, papier termiczny x 3

 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 416
Zadanie nr 35, ,II, pkt. 8
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z minimalnym czasem ekspozycji wynoszącym 3 ms ? Różnica od wartości wymaganej wynosząca zaledwie a ms jest nieznacząca I w praktyce nie wpłynie w żaden sposób na użytkowanie sestemu.
Zamawiający dopuszcza.
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

417. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w formularzu ofertowym zapisu „okres bezpłatnego serwisu” dla  zadania 62, dla którego nie jest to kryterium oceny ofert?
Zadanie 62 to dostawa piły do cięcia gipsu i serwis jest kryterium oceny.
418. Zadanie nr 62 – pkt. 13 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile i jakiego rodzaju ostrzy do piły w ramach 100 szt. będzie potrzebował: ostrza do gipsu Ø50mm;  ostrza do gipsu Ø65mm ostrza do gipsu syntetycznego Ø50mm; ostrza do gipsu syntetycznego Ø65mm?
Ostrza do gipsu 50 mm.

Dot. Załącznik nr 5 – wymagane warunki gwarancji i serwisu

419. kt. 3 – Czy Zamawiający dopuści celem dokonania czynności serwisowych przesłanie urządzenia do wykonawcy zamiast przyjazdu i pracy zespołu serwisowego do siedziby zamawiającego?
Zamawiający dopuszcza.
420. Pkt. 4 – Czy Zamawiający odstąpi od określania zakresu przeglądów w instrukcji obsługi oraz protokołach z uwagi na nie umieszczanie takich informacji w instrukcjach producenta?
Zamawiający dopuszcza.
421. Pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie czynności serwisowych i napraw w paszporcie technicznym urządzenia zamiast karcie gwarancyjnej?
Zamawiający dopuszcza.
422. Pkt. 8 - Czy Zamawiający wydłuży terminy napraw w lit. a) do 10 dni roboczych, lit. b) do 30 dni?
Zamawiający nie wyraża zgody.
423. Pkt. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarancję na wymienione części/podzespoły 12 miesięcy zamiast 24 miesięcy?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy:

424. Czy Zamawiający zmieni kary umowne określone w §5 ust. 1: D)  z 1%  wartości umowy na 0,2% wartości reklamowanego towaru?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Zamawiający wyraża zgodę.

424. Czy Zamawiający dookreśli w §7, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

 Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 10
Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe – 2 szt.

425. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
Strop betonowy.
426. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Wysokość sali 3,60 m, do stropu laminarnego 3,20 m.
427. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?
Wyprowadzone przewody zasilające na ścianie do skrzynki 230 V, 3x4 mm, od skrzynki 2x4 mm.
428. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Zamawiający nie zapewni we własnym zakresie poprowadzenia przewodów. Można w listwie.

 Zadanie nr 39
Lampa zabiegowa
 429. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową statywową spełniającą wszystkie wymagane parametry zasilaną tylko sieciowo na 230V?
 Zamawiający nie dopuszcza.